丁基加保扶檢測方法－高效液相層析儀/紫外光偵測器法
中華民國101年12月20日環署檢字第1010115698號公告
自中華民國102年3月31日生效
NIEA M626.01B
一、方法概要
固態樣品以氰甲烷（Acetonitrile）萃取，液態廢棄物樣品以氰甲烷或二氯甲烷稀釋，水樣則以二氯甲烷萃取，經溶劑置換、淨化、過濾後，注入高效液相層析儀，利用紫外光偵測器（波長 280 nm）偵測其中丁基加保扶(Carbosulfan)之含量。
二、適用範圍
本方法適用於土壤、底泥、事業廢棄物、飲用水水源、飲用水水質、地面水、地下水及放流水中丁基加保扶（CAS No.：55285-14-8）之檢測。
三、干擾
（一）本方法之干擾可能來自於溶劑、玻璃器皿及其他處理過程所接觸器具之污染。這些干擾可能會產生假峰或基線偏高，因此必須進行空白分析，以確定在此分析條件下，所用的材料及器皿均未受污染。
（二）玻璃器皿必須先以清潔劑清洗，再以自來水、試劑水或有機溶劑沖洗。玻璃器皿晾乾或烘乾（僅限於非定容器皿）後，以鋁箔紙封口，避免污染。
（三）試藥及溶劑宜使用殘量級或高純度者，以減少干擾程度。
（四）樣品中污染物之極性若與待測物類似，則可能造成干擾，必要時須使用其他方法，如質譜儀或不同靜相的層析管柱等，對分析結果予以再確認。
（五）為避免樣品間之交互污染，在分析高濃度的樣品後，須分析一個或多個實驗室空白。
四、設備及材料
(一)採樣瓶：採集固態及液態廢棄物樣品可使用 125 或 250 mL 褐色直口玻璃瓶；採集水樣可用 500 mL 褐色玻璃瓶附螺旋瓶蓋，瓶蓋內襯為鐵氟龍墊片。若使用無色玻璃瓶，須以鋁箔紙包於瓶外，以避免光照。
(二)分液漏斗：玻璃材質，附鐵氟龍活栓。
(三)減壓濃縮裝置或具相同功能之濃縮裝置。
(四)水浴裝置：可加熱至 90℃，溫度控制在 ± 2℃ 以內者。
(五)拋棄式過濾匣：孔徑 0.45 μm。
(六)去水用玻璃管柱：300 mm × 20 mm (內徑)；或尺寸相近之玻璃管柱。若使用玻璃管柱，不得使用潤滑油脂。
(七)刻度試管：硼矽玻璃材質。
(八)量瓶：褐色硼矽玻璃材質，10 mL。
(九)分析天平：可精秤至 0.1 mg。
(十)固相萃取裝置：設備參考如圖一。
(十一) C18 固相萃取管柱（Cartridge）：內含 1000 mg C18 之固相萃取管。
(十二)錐形瓶，配備鐵氟龍內襯之螺旋蓋：250 mL。
(十三)離心機。
(十四)往復式平板振盪器（Platform shaker），至少可調至每分鐘振盪 200 次。
(十五)幫浦。
(十六)烘箱：自動控溫，附排氣設備，可維持溫度 105 ± 5℃ 者。
(十七)高效液相層析儀：可注射 10 μL液體，並能在定流速下操作的 HPLC 系統。此系統須配備紫外光偵測器（偵測波長 280 nm）及數據處理系統須具量測尖峰面積、高度、滯留時間之功能。
五、試劑
(一)試劑水：不含有機物之去離子水，或符合前述規格之市售純水。
(二)二氯甲烷：殘量級，或同級品。
(三)甲醇、氰甲烷：HPLC 級，或同級品。
(四)無水硫酸鈉：純度大於 99﹪者。若含干擾分析之物質，則應於使用前於 400℃ 加熱約 3 小時，以除去干擾物質。
(五)氫氧化鈉溶液（0.1 N）：溶解 0.4 g 氫氧化鈉於少量試劑水中，定容至 100 mL。
(六)硫酸溶液（0.1 N）：緩慢將 0.27 mL 濃硫酸(比重 1.84)加入試劑水中，定容至 100 mL。
(七)氯化鈉、硫代硫酸鈉：分析級。
(八)乙二醇（Ethylene glycol）：分析級。
(九)儲備標準溶液︰秤取約 10.0 mg（精秤至 0.1 mg）已知純度之標準品，置於 10 mL 定量瓶，以氰甲烷溶解後，定容至刻度，濃度為 1000 mg/L ，貯存於褐色之玻璃瓶（瓶蓋需有鐵氟龍內襯），於 –10℃ 以下保存；或使用經製造商或一獨立機構確認過之市售標準溶液。在計算儲備標準溶液之濃度時，若該化合物的純度為 96% 或更高時，則所稱的重量可直接計算儲備標準溶液之濃度，而不需考慮因標準品純度不足 100% 所造成之誤差。或使用經製造商或一獨立機構確認過之市售標準溶液。
(十)中間標準溶液（建議為 50 mg/L）：取儲備標準溶液 0.5 mL，以氰甲烷稀釋至 10.0 mL，貯存於褐色之玻璃瓶（瓶蓋需有鐵氟龍內襯）；或使用經製造商或一獨立機構確認過之市售標準溶液。
六、採樣及保存
（一）以125 或 250 mL 褐色直口玻璃瓶採集土壤或廢棄物樣品；以褐色玻璃瓶，採集水樣 500 mL（採樣瓶不得以擬採之水預洗）。
（二）水樣於採集後，應立即調整 pH 至 9~10（記錄酸或鹼之使用體積）。如樣品中含有餘氯，須於採樣瓶裝入水樣後，每公升水樣加入 80 mg 硫代硫酸鈉，並混合均勻。餘氯可依據NIEA W408 方法檢測，亦可使用現場量測餘氯套裝設備測定之。
（三）所有樣品必須冷藏在 4 ± 2℃ 下，在採集後 7 天之內萃取，並在萃取後 40 天內完成分析。
七、步驟
（一）儀器條件設定
建議液相層析條件 (僅供參考，可視實際需要適當調整之)：
1.層析管柱：RP-18， 粒徑 5 μm ，25 cm（長）× 4 mm（內徑），或同級品。
2.移動相：氰甲烷：水（88:12， v/v），流速為 1.0 mL/min。
3.注射體積：10 μL。
4.偵測器紫外線波長：280 nm。
5.數據處理系統。
（二）檢量線製作
1.取中間標準溶液，以氰甲烷配製至少 5 種濃度之檢量線標準溶液，其中最低濃度宜與方法定量極限之濃度相當。
2.分析前述檢量線標準溶液，所得之層析圖譜如圖二。記錄化合物之滯留時間與波峰面積，繪製注入標準溶液之濃度( mg/L )對應波峰面積之檢量線圖，以線性迴歸校正。
3.檢量線確認：檢量線製備完成後，應以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準溶液（若無法取得第二來源標準品時，可使用另一獨立配製之標準溶液）進行分析確認，其相對誤差值應在 15% 以內。
 （三）萃取
1.土壤、底泥、固體事業廢棄物樣品
(1)事業廢棄物水分之測定，可依據 NIEA R203 方法；土壤及底泥水分含量之測定，可依據 NIEA S280 方法。
(2)萃取：稱取約 20 g 樣品，置於 250 mL 具鐵氟龍內襯之螺旋蓋的錐形瓶中，加入 50 mL 氰甲烷，以往復式振盪器振盪 2 小時（每分鐘振盪 200 次），靜置 5 至 10 分鐘使之沈降，然後將萃取液倒入離心管中離心，取出上層澄清溶液，置入 100 mL 量瓶中。重覆複此萃取步驟 2 次，每次加入 20 mL氰甲烷並振盪 1 小時。合併 3 次澄清溶液，以氰甲烷定量至標線。取 10 mL 置於具有刻度的試管中，以吹氮濃縮至 1.0 mL，以做為淨化或液相層析分析上機用。
2.液態廢棄物樣品
取適量樣品以氰甲烷或二氯甲烷稀釋後，進行淨化或直接上機分析。（若以二氯甲烷稀釋者，「上機前」須先將溶劑置換為氰甲烷）
3.水樣
(1)萃取
a.取 100 mL 樣品，置於 250 mL 分液漏斗中，以氫氧化鈉溶液（可用 0.1 N）或硫酸水溶液（可用 0.1 N ）調整 pH 約至 9~10，加入約 25 g 食鹽溶解後，量取 50 mL 二氯甲烷倒入分液漏斗中，搖動一分鐘，靜置俟水樣分層，收集有機層，再以 30 mL 二氯甲烷重覆複萃取 2 次，合併有機層。
b.將少許玻璃棉綿放入去水玻璃管柱底部，加入 5~10 cm 高之無水硫酸鈉，將有機萃取液通過此去水玻璃管柱，收集於圓底燒瓶，再以 20~30 mL 之二氯甲烷沖洗玻璃管柱，合併洗液。
(2)濃縮及溶劑置換
濃縮萃取液至約為 1 mL，加入約 10 mL 氰甲烷，繼續濃縮至近乾，以少量氰甲烷洗出殘留物，收集於具有刻度的試管中，吹氮濃縮定容至 1.0 mL，以做為淨化或液相層析分析上機用。
（四）淨化（必要時）：
1.將 1.0 mL 之濃縮液加入 100 μL 乙二醇，以震盪器混合均勻。
2.依圖一之裝置，組合固相萃取裝置。
3.取 C18 固相萃取管柱，置於萃取裝置上，加入 10 mL 之甲醇流洗管柱，流洗過程中，管柱均應保持濕潤。
4.在甲醇溶液即將流盡時，加入 10 mL 之氰甲烷流洗管柱，流洗過程中管柱均應保持濕潤。
5.於萃取裝置內，置入刻度試管以收集流洗液，在氰甲烷溶液即將流盡時，加入萃取濃縮液，在溶液即將流盡時，加入 9 mL 之氰甲烷，待氰甲烷完全流洗後，啟動幫浦抽乾流洗液，流洗液以吹氮濃縮定容至 1.0 mL。
（五）樣品分析
1.樣品分析前，須以 0.45 μm 拋棄式過濾匣過濾。
2.使用與檢量線製作相同之液相層析儀分析條件。
3.若樣品波峰面積超出校正曲線之線性範圍，則應以氰甲烷稀釋，再重新檢測。
4.依八、結果處理中公式，計算樣品中待測物的濃度，必要時可以其他檢測方法，定性確認待測物。
八、結果處理
（一）固態樣品
樣品濃度（mg/kg）=
其中
　A：由檢量線計算求得之化合物檢出濃度（mg/L）
　V：濃縮萃液的總體積（L）
　D：稀釋因子。若未經稀釋，D ＝ 1。
　W：固體樣品以乾重量（kg）計。
（二）液態廢棄物樣品
樣品濃度(mg/kg) = A × (V/W) × D
　 其中
Ａ：由檢量線求得之化合物檢出濃度（mg/L）
V：稀釋液的總體積(L)
　 W：液態廢棄物樣品之重量（kg）。
D：稀釋因子。若未經稀釋，D ＝1。
（三）水樣：
      樣品濃度(mg/L) = A × (V1/V2) × D
　 其中
Ａ：由檢量線求得之化合物檢出濃度（mg/L）
V1：濃縮萃液的總體積(L)
　 V2：萃取之水樣體積（L）。
D：稀釋因子。若未經稀釋，D ＝1。
九、品質管制
(一)檢量線：檢量線之線性相關係數應大於或等於 0.995。
(二)檢量線查核：每批次或每 12 小時為週期執行檢量線查核，所測得濃度之其相對誤差值應在 15﹪以內。
(三)空白樣品分析：每 10 20 個或每批次樣品至少執一個空白分析，空白樣品分析值應小於方法偵測極限之 2倍。
(四)重複樣品分析：每 10 20 個或每批次樣品至少執行一個重複樣品分析，其相對差異百分比應低於 30﹪。
(五)查核樣品分析：每 10 20 個或每批樣品至少執行一個查核樣品分析，其回收率應於 70~120﹪範圍內。
(六)添加樣品分析：每 10 20 個或每批次樣品至少執行一個添加樣品分析，其回收率應於 60~130﹪範圍內。
十、精密度與準確度
單一實驗室測得在空白土壤及試劑水中方法偵測極限分別為 0.055 mg/kg 及 0.0035 mg/L，精密度與準確度如表一；土壤樣品中添加丁基加保扶之回收率如表二；水質樣品中添加丁基加保扶之回收率如表三。
十一、參考資料
（一）陳麗霞、金翁正、王世冠、翁英明，環境基質中丁基加保扶檢測
方法驗證，環保署環境檢驗所技術建立報告，2009。
陳麗霞、金翁正、王世冠、翁英明，環境基質中丁基加保扶檢測
方法之驗證，環境調查研究年報第17期，中華民國99年。
（二）丁基加保扶（Carbosulfan）農藥有效成分檢驗方法，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局95年9月19日防檢三字第0951484633號公告86年4月14日86農糧字第86116775A號公告。
（三）行政院環境保護署環境檢驗所，事業廢棄物水分測定方法－間接
測定法，NIEA R203.02C，2009。
（四）行政院環境保護署環境檢驗所，土壤水分含量測定方法－重量法， NIEA S280.61C，2002。
（五）行政院環境保護署環境檢驗所，水中餘氯檢測方法－分光光度計法，NIEA W408.51A，2006。
（三）U.S.EPA, N-methylcarbamates by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Revision 1, Method 8318A, Feb. 2007.
（四）Leppert, B.C., Markle, J.C., Helt, R.C., Fujie, G.H., Determination of Carbosulfan and Carbosulfan Residues in Plants, Soil, and Water by Gas Chromatography. J. Agric. Food. Vol.31, No.2, 220-223, 1983.
（五）U.S.EPA, Solid-Phase Extraction（SPE）, Method 3535A, Revision 1, Feb 2007.
註1：本方法所使用部分試劑具有毒性，對人體健康有害，配製標準溶液時，必須在排煙櫃中進行。
註2：本檢驗移動相廢液依有機廢液（非含氯有機廢液）處理。其餘相關樣品廢液，依有機鹵素類溶劑（含氯有機溶劑）廢液處理。
表一　單一實驗室添加丁基加保扶於空白土壤及試劑水之精密度與準確度
基質	添加濃度	平均回收濃度	回收率±標準偏差(%)	分析次數
空白土壤	2.50 mg/kg	2.17 mg/kg	86.8 ± 3.6	7
試劑水	30.0 μg/L	28.3 μg/L	96.8 ± 3.2 / 94.3 ± 3.2	7

基質 添加濃度 平均回收濃度 回收率±標準 分析次數 / 偏差(%)
空白土壤 2.50 mg/kg 2.17 mg/kg 86.8 ± 3.6 7 / 試劑水 30.0 μg/L 28.3 μg/L 96.8 ± 3.2 7 / 94.3 ± 3.2

表二　單一實驗室於污染場址土壤樣品中添加丁基加保扶之回收率
基質	添加濃度 （mg/kg）	回收濃度 （mg/kg）	回收率 （%）
樣品1	2.50	2.01	80
樣品2	2.50	2.30	92
樣品3	2.50	2.38	95

樣品 添加濃度 回收濃度 回收率 / （mg/kg） （mg/kg） （%）
樣品1 2.50 2.01 80 / 樣品2 2.50 2.30 92 / 樣品3 2.50 2.38 95

表三　單一實驗室於水樣中添加丁基加保扶之回收率
基質	添加濃度 （μg/L）	回收濃度 （μg/L）	回收率 （%）	備註
樣品1	30.0	24.6	82	放流水
樣品2	30.0	24.2	81	地下水
樣品3	30.0	24.1	80	地面水
樣品4	30.0	23.9	80	自來水

基質 添加濃度 回收濃度 回收率 備註 / （μg/L） （μg/L） （%）
放流水 30.0 24.6 82 樣品1 / 地下水 30.0 24.2 81 樣品2 / 地面水 30.0 24.1 80 樣品3 / 自來水 30.0 23.9 80 樣品4

圖一：固相萃取裝置

        圖二 丁基加保扶之液相層析圖譜