毒性化學物質苯胺、鄰-甲苯胺、間-甲苯胺、對-甲苯胺及1-萘胺檢測方法－氣相層析儀/火焰離子偵測法
中華民國101年9月14日環署檢字第1010083686號公告
自中華民國101年10月31日生效
NIEA T503.11B
一、方法概要
毒性化學物質樣品視其固、液體特性以適當方法萃取，再依基質與分析數據要求用適當的淨化方法去除雜質，以甲基第三丁基醚（Methyl tert-Butyl Ether，MTBE）定容到適當體積，利用氣相層析儀/火焰離子化偵測器（GC/FID）測定樣品中苯胺（Aniline）、鄰-甲苯胺（o-Toluidine）、間-甲苯胺（m-Toluidine）、對-甲苯胺（p-Toluidine）、1-萘胺（1-Naphthylamine）之含量。
二、適用範圍
    本方法適用於原物料、廢棄物、廢污泥及廢液中苯胺、鄰- 甲苯胺、間-甲苯胺、對-甲苯胺及1-萘胺等五種毒性化學物質之檢測，其方法偵測極限如表一所示。
三、干擾
（一）本方法之干擾可能來自工業常用溶劑（如:甲苯、二甲苯）及製程中（如:染、顏料製程）之中間體，可使用適當的淨化方法克服此類干擾。
（二）干擾程度會依樣品來源之不同而改變，因此，必要時應使用氣相層析質譜儀確認分析結果。
四、設備及材料
（一）氣相層析儀（GC）：具有分流－非分流注射系統，火焰離子化偵測器及控溫程式。
（二）分離管柱：
1. 30 m × 0.53 mm內徑之熔矽毛細管柱，內覆聚乙二醇 （PEG），膜厚為 1.0 μm （Supelcowax 10 或同級品）。
2.30 m × 0.53 mm 內徑之熔矽毛細管柱，內覆 95 ﹪dimethyl-5 ﹪diphenyl polysiloxane（DB-5），膜厚為 1.0 μm，或同級品。
3.30 m × 0.53 mm 內徑之熔矽毛細管柱，內覆 DB-624，膜厚為 1.0 μm，或同級品。
（三）分析天平：可精稱至 0.1 mg。
（四）微量注射針：10 μL。
（五）微量移液管：10 μL、20 μL、50 μL、100 μL 及 200 μL。
（六）燒杯：300 mL 或 500 mL 硼矽玻璃製品。
（七）量瓶：5 mL 或 10 mL 硼矽玻璃製品附鐵氟龍瓶塞。
（八）瓷漏斗。
（九）三角錐瓶：500 mL 或 1000 mL 硼矽玻璃製品。
（十） 濾紙：Whatman 41 或同級品。
（十一）超音波萃取裝置：附震盪針。
（十二）淨化用玻璃管柱：內徑 2 cm ，長 40 cm 之硼矽玻璃製品，附鐵氟龍活栓。
（十三）圓底燒瓶：500 mL。
（十四）減壓濃縮裝置或 K-D 濃縮裝置。
（十五）水浴：可加熱至 85℃，溫度控制在 ± 2℃ 以內者。
（十六）氮氣吹除裝置。
（十七）玻璃綿：殘量級或同級品。
五、試劑
（一）試藥
1.苯胺標準品：純度為 96﹪以上。
2.鄰-甲苯胺標準品：純度為 96﹪以上。
3.間-甲苯胺標準品：純度為 96﹪以上。
4.對-甲苯胺標準品：純度為 96﹪以上。
5. 1–萘胺標準品：純度為 96﹪以上。
6.甲基第三丁基醚（MTBE）：殘量級或同級品。
7.無水硫酸鈉：殘量級或同級品。
8.鹼性礬土：Type E，60 mesh。
9.氮氣及氦氣純度為 99.99﹪以上，使用時視需要以除水及除氧裝置淨化之。
10.空氣及氫氣純度為 99.9﹪以上。
（二）標準溶液
1.儲備標準溶液
分別精稱約 0.1000 g 之苯胺、或鄰-甲苯胺、或間-甲苯胺、或對-甲苯胺、或1–萘胺標準品，分別置於 10 mL 量瓶中，以甲基第三丁基醚溶解定體積至刻度，此儲備標準溶液之濃度約為 10000 μg/mL，以 4±2℃ 冷藏可保存六個月。
2.混合標準溶液：分別精取 1 mL 10000 μg/mL 之苯胺、鄰-甲苯胺、間-甲苯胺、對-甲苯胺及 1-萘胺儲備標準溶液於 10 mL 量瓶中，以甲基第三丁基醚定體積至刻度，此混合標準溶液各成份濃度約為 1000 μg/mL。以 4±2℃冷藏可保存 6 個月，此混合標準溶液必須經常檢核是否有裂解或揮發情形發生，如確認濃度有問題時，必須重新配製。
六、採樣與保存
（一）採樣容器需使用棕色玻璃瓶附有鐵氟龍襯墊之瓶蓋，採集之樣品需於 4±2℃冷藏。（原物料除外）。
（二）樣品必須在 14 天內完成萃取及淨化之處理，並於前處理後 40 天內完成分析。
七、步驟
    本方法所分析之標準品或樣品皆屬於毒性物質，對人體健康有害，前處理均需在排煙櫃中進行，處理含高濃度之標準品或樣品時，需配帶合格之防毒口罩。此外實驗室應備有物質安全資料表，以供緊急意外傷害時之參考。
（一）檢量線製備
1.檢量線標準溶液製備：精取1000 μg/mL 混合標準溶液 50 μL、100 μL、250 μL、0.5 mL 、 1 mL 、5 mL 及 10 mL 分別置於 10 mL 量瓶中，以甲基第三丁基醚定體積至刻度，此檢量線標準溶液濃度分別為 5 μg/mL、10 μg/mL、25 μg/mL、50 μg/mL、100 μg / mL、500 μg/mL 及 1000 μg/ mL。（檢量線標準溶液之濃度範圍僅供參考，分析人員可依實際需要調整之。）
2.氣相層析儀操作條件建議如下：分離管柱：30 m × 0.53 mm 內徑之熔矽毛細管柱，內覆聚乙二醇（PEG），膜厚為 1.0 μm 之 Supelcowax 10。
注射方式：非分流注射系統。
注射器溫度：210℃
偵測器溫度：280℃
管柱溫度：起始溫度 120℃，維持時間 1 分鐘，升溫速率每分鐘 8℃，最終溫度 270℃，維持時間 10 分鐘。
載流氣體：He，流速 8 mL/min。
輔助氣體：He，流速 30 mL/min。
FID氣體流速：H2，30 mL/min 及 Air，300 mL/min。
3.以注射針或自動注入器，分別注入 1 至 2 μL 之檢量線標準溶液，記錄各化合物之滯留時間及尖峰面積，繪製各化合物之尖峰面積對應注入濃度之檢量線。圖一為苯胺等五種毒性物質各 500 μg/mL 之檢量線標準溶液層析圖。
（二）樣品製備
    視樣品之固、液體特性，分類為原物料、污泥或廢液，再分別遵循下列方法分析。
1.原物料樣品
    稱取適量樣品於 5 mL 或 10 mL 之量瓶內，參考廢棄物樣品稀釋法（NIEA R111）以甲基第三丁基醚稀釋定容至刻度。
2.污泥樣品
(1)參考超音波萃取法（NIEA R114.00C），稱取 5 至 10 g 樣品於 250 mL 或 300 mL 燒杯中，加入適量無水硫酸鈉，攪拌混合至樣品呈乾燥粉末狀為止，再加入 100 mL甲基第三丁基醚，以超音波萃取裝置萃取 3 分鐘，使用濾紙，以抽氣過濾方式過濾萃液，再以 100 mL甲基第三丁基醚重覆萃取二次，收集三次萃液於圓底燒瓶中。
(2)以減壓濃縮裝置濃縮收集液至約 5 mL。
(3)參考礬土管柱淨化法（NIEA R102），將少許玻璃棉置於淨化管柱之底部，使用 12 g 鹼性礬土，加入約 30 mL 甲基第三丁基醚，攪拌成泥狀，迅速倒入淨化管內，輕敲淨化管靜待鹼性礬土沉降後，添加約 2 g 之無水硫酸鈉於其上，輕敲使無水硫酸鈉沉降。開栓，讓甲基第三丁基醚流出，直至液面與無水硫酸鈉層表面平齊 後關栓，棄置洗液。輕敲淨化管柱使填充物達適當緊密度。
(4)徐徐加入上述七、（二）2.(2)之濃縮液至淨化管，開栓，使液面下降至無水硫酸鈉層表面後閉栓，以 4 至5 mL 甲基第三丁基醚分數次淋洗圓底燒瓶，洗液加入淨化管，並開栓使液面下降至無水硫酸鈉層表面。
(5)以 200 mL 甲基第三丁基醚沖提淨化管，沖提流率為 1 至 2 mL/min，收集沖提洗液於圓底燒瓶。
(6)以減壓濃縮裝置濃縮收集液至近乾，再以 2 至 3 mL 甲基第三丁基醚分數次洗出殘留物，置於 10 mL 定量管內。以氮氣吹除裝置，將收集液吹除至近乾，再以 甲基第三丁基醚定體積至 1 mL。
3.廢液樣品
    稱取約 1 g 樣品於 250 或 300 mL 燒杯中，加入 50 mL 甲基第三丁基醚，攪拌使之混合均勻，通過無水硫酸鈉除水過濾之，收集濾液於圓底燒瓶中，繼續七、（二）2.(2) 至(6)之步驟。
（三）樣品分析
1.使用與七.（一）.2 相同之儀器操作條件，以溶劑沖洗法注入一定體積（1 μL ～ 2 μL）之試樣濃縮液，比較其與標準品之滯留時間，以定性試樣是否含有待測之化合物。定性時應使用滯留時間寬度。如有認定之困難，可使用 GC/MS 作進一步確認，或使用另一支層析管柱如 DB-5 或 DB-624 來分析確認之。
2.經確認試樣含有待測之化合物，讀取並記錄該化合物在層析譜中之尖峰面積。
3.若樣品尖峰面積超過檢量線範圍，須進一步稀釋，直至落在檢量線範圍以內。
註：(1)DB-5 層析管柱只能分離出苯胺、間-甲苯胺、1-萘胺，無法分離鄰-甲苯胺及對-甲苯胺（參見圖二）。
    (2)DB-624 層析管柱只能分離出苯胺、間-甲苯胺、1–萘胺，無法分離鄰-甲苯胺及對-甲苯胺（參見圖三）。
八、結果處理
    由檢量線求得待測物之濃度 A（μg/mL），依下列公式計算樣品中待測物之濃度：

     A：由檢量線求得待測物之濃度
     V1：樣品最終體積（mL）
      D：稀釋倍數
      W：樣品重量（g）
九、品質管制
（一）檢量線：檢量線之線性相關係數不得小於 0.995。
（二）檢量線查核：每批次或每20個樣品須查核檢量線之適用性，所測得濃度之相對誤差值不應超過15﹪。
（三）空白分析值應小於檢量線最低點濃度之1/10。
（四）每批樣品（至多 20 個樣品）分析時，必須執行一個空白樣品分析，一個重複樣品分析。
十、精密度及準確度
    單一實驗室將標準品添加至無水硫酸鈉及污泥樣品中，以本方法檢測所得之精密度與準確度詳見表二至表三。
十一、參考資料
（一）行政院環境保護署，毒性化學物與事業廢棄物檢測方法建立與驗証－毒性化學物質苯胺、鄰-甲苯胺、間-甲苯胺、對-甲苯胺及1-萘胺檢驗方法建立，EPA-85-1103-09-03，中華民國85年 6 月。
（二）U.S.EPA, Semivolatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass Spectrometry （GC/MS）. Method 8270D, 2007.
（三）NIOSH, Manual of Analytical Method. Method 2002, 1994.
（四）日本規格協會（JIS），氨基苯類，JIS K4109，1995。
（五）日本規格協會（JIS），1–萘胺，JIS K4132，1995。
（六）謝俊雄，石油化學工業，文京圖書有限公司，台北，中華民國 77 年。
（七）U.S.EPA, Organic Extraction And Sample Preparation. Method 3500C, 2007.
  表一　五種毒性化學物質方法偵測極限值
化 合 物 方法偵測極限值 / （μg/g）
苯胺 52 / 鄰-甲苯胺 52 間-甲苯胺 44 對-甲苯胺 50 1-萘胺 29

註：以無水硫酸鈉為基質，添加濃度為 75 （μg/g）
  表二 無水硫酸鈉添加標準品之精密度與準確度
化 合 物 添加濃度 回收濃度 標準偏差 平均回收率± 相對標準 / （μg/g） （μg/g） （μg/g） 標準偏差（％） 偏差（％）
苯胺 565.5 352.1 23.6 62.3 ±4.2 6.7 / 鄰-甲苯胺 495.6 335.4 22.5 67.7 ±4.5 6.7 / 間-甲苯胺 526.2 320.4 21.8 60.9 ±4.1 6.8 對-甲苯胺 560.4 349.7 23.1 62.4 ±4.1 6.6 1-萘胺 511.0 383.9 55.3 75.1 ±10.8 14.4

註：分析次數 n ＝ 4
表三 污泥樣品添加標準品之精密度與準確度
化 合 物 添加濃度 回收濃度 標準偏差 平均回收率± 相對標準 / （μg/g） （μg/g） （μg/g） 標準偏差（％） 偏差（％）
苯胺 565.5 295.0 17.7 52.2 ±3.1 6.0 / 鄰-甲苯胺 495.6 309.8 16.7 62.5 ±3.4 5.4 / 間-甲苯胺 526.2 346.9 37.1 65.9 ±7.1 10.7 對-甲苯胺 560.4 328.5 27.3 58.6 ±4.9 8.3 1-萘胺 511.0 419.7 24.8 81.6 ±4.9 5.9

        註：1.污泥樣品來源是染料工廠之廢水處理場所產生的污泥
        2.分析次數 n ＝ 5

圖一、以 Supelcowax 10 分離管柱分析五種毒性物質之 GC/FID 圖譜

圖二、以 DB-5 分離管柱分析五種毒性物質之 GC/MS 圖譜

圖三、以 DB - 624 分離管柱分析五種毒性物質之 GC/FID 圖譜

  圖四 氣相層析儀/毛細管柱法檢測苯胺、鄰-甲苯胺、間-甲苯胺、對-甲苯胺及1–萘胺之流程圖