塑膠材質之聚氯乙烯定性篩檢方法
# 中華民國104年11月11日環署檢字第1040093280號公告
# 自中華民國105年2月15日生效
# NIEA M906.00B
一、方法概要
本方法使用傅立葉轉換紅外線光譜分析儀（FTIR）進行樣品篩檢分析，透過官能基區、指紋區及聚氯乙烯之特徵吸收峰進行定性鑑定。方法中可利用X-射線螢光分析儀（XRF）進行氯元素半定量篩檢，作爲快速篩檢是否含聚氯乙烯（PVC）之樣品。若樣品疑似為複合組成（如塑化劑、無機物或合膠），造成分析鑑定之干擾時，以特定溶解之分離方法，進行樣品純化後，再以傅立葉轉換紅外線光譜分析儀篩選是否含聚氯乙烯材質。檢測流程如圖一。
二、適用範圍
（一）本方法適用於以傅立葉轉換紅外線光譜分析儀來鑑定，塑膠材質之蓋子、提把、座、噴頭、壓嘴、標籤及其他塑膠容器附件是否含聚氯乙烯。
（二）本方法適用於其他高分子材料之定性篩檢。
三、干擾
（一）傅立葉轉換紅外線光譜分析儀背景量測時，應特別注意在波數 2350 至 2450 cm-1之間的IR吸收狀況。若有強烈吸收，表示設備光學系統或測試環境含有大量水氣，將嚴重影響儀器的偵測靈敏度。
（二）樣品複合組成不同會造成不同程度之干擾，如 PVC/ Plasticizer、PVC/EVA 與PVC/PMMA 較易溶解分離，傅立葉轉換紅外線光譜分析儀所測得之圖譜干擾較小；如 PVC/ABS、PVC/NBR 與 PVC/TPU 則較難溶解分離，傅立葉轉換紅外線光譜分析儀所測得之圖譜相對干擾較大。
（三）若樣品粉碎之粒徑不在 5 mm以下，會溶解效率差而影響結果。
（四）樣品如果粉碎困難，可先以熱壓方式壓成薄片再予以粉碎。
（五）若樣品為氯乙烯/偏二氯乙烯共聚合物(VC/VDC Copolymer)時，因各類性質與聚氯乙烯相近，將難以利用本方法加以鑑别。可利用參考物質及XRF分析（註1），重新估算量測氯含量或利用熱裂解GC/MS等儀器（註2），進一步分析鑑別。本方法相關中英文對照資料如表一
四、設備與材料
（一）傅立葉轉換紅外線光譜儀（Fourier transform infrared spectrometer，FTIR）。
1.具有穿透式或全反射掃描裝置，全反射式需為具有 Crystal Plate裝置者。
2.掃描波數至少涵蓋550 ~3700 cm-1
3.波數解析度應≦4 cm-1。
4.分析軟體具有圖譜比對功能並能分析個別圖譜之相似度者。
（二）X-射線螢光分析儀（X-ray fluorescence spectrometer， XRF）。（含氯與否篩檢用）
X射線源：可為鉭（Ta）、金（Au） 、銠（Rh）或依儀器功能設定之射源。XRF分析儀使用銠射線源時，因靶材在2.83 keV產生自身訊號，將對氯含量分析產生干擾現象，宜採用2.62 keV為分析線。
（三）壓片裝置，依檢驗需求。（選擇性）
（四）加熱板。
（五）分析天平，精度至少達 0.0001g者。
（六）烘箱。
（七）離心機。
（八）乾燥皿。
（九）裁切器具。
（十）水浴槽。
（十一）超音波震盪機。
（十二）研缽。
五、試劑
（一）甲醇（Methanol），試藥級，濃度在99.5%以上者。
（二）四氫呋喃（Tetrahydrofuran，THF），試藥級，濃度在99.5%以上者。
（三）乙腈（Acetonitrile，ACN），試藥級，濃度在99.5%以上者。
（四）甲苯（Toluene），試藥級，濃度在99.5%以上者。
（五）溴化鉀，試藥級。
（六）PVC或其他聚合物之參考物質。
六、採樣與保存
（一）依樣品型態適量採集。
（二）樣品若由多部元件所組成，例如容器商品之蓋子、提把、座、噴頭、壓嘴、標籤及其他附件，則先行個別拆解後，再進行樣品製備與分析。
（三）分析前後之樣品可置於室溫下保存。
七、步驟
（一）以XRF測量樣品之氯含量篩檢分析
1.樣品製備：以適當方法將樣品壓製為片狀，並足以覆蓋偵測面積。
2.測定條件：氯分析線：2.62 KeV或依XRF分析儀射線源而決定。
3.記錄相關測試條件與結果，並留存樣品，以進行後續檢測程序。
4.檢量線用與測試用之樣品必須能完全覆蓋偵測面積，並具有相同的厚度。（註1）
5.若樣品未含氯者或含氯量小於150 ppm時，視為不含聚氯乙烯；若樣品含氯量大於或等於150 ppm者，再進行步驟七（二）。
（二）以FTIR分析樣品是否含聚氯乙烯
1.樣品製備
（1）未萃取分離之樣品製備(第一階段IR分析)
a.穿透式：取微量之樣品以熱壓法、壓錠法、薄膜法等或適當切片製作成試片。
b.全反射（Attenuated Total Reflection，ATR）：將樣品裁切至適當大小之試片。
（2）萃取分離後之樣品製備(第二階段IR分析)
a.取乾燥且為粒狀之樣品約 1 mg 加入 KBr 粉末約 600 mg，以小型研缽混合，並以震盪器混合1分鐘，在真空條件 140 MPa以上之壓力下持續 3 分鐘壓成試片。
b.也可利用熱壓法或適當切片製作成試片。
2.測定條件：
（1）掃描範圍在 550 ~ 3700 cm-1。
（2）以穿透式或全反射掃描方式進行掃描，全反射式在掃描前應以適當之溶劑清潔探測頭。
（3）背景掃描至少重複4次以上；樣品掃描至少重複8次以上。
（4）掃描後所得IR圖譜，必要時利用軟體進行圖譜平滑處理後，
再進行圖譜比對分析。
（三）當樣品含無機物/塑化劑及合膠時，視需要可參考下述溶解萃取分離程序後，再進行步驟七、（二）、2測定。
1.樣品含無機物/塑化劑時
（1）秤取約 0.2 g 之粒狀樣品，置於 100 mL或適當體積玻璃材質之離心管中，加入30 mL 四氫呋喃，緩慢加熱並以玻棒攪拌、或利用超音波震盪，直至樣品完溶解，再以 3700 rpm 離心 5分鐘，以分離無機物。
（2）分離後取上清液（內含 PVC、塑化劑等成分）置於 100 mL 或適當體積玻璃材質之離心管中， 緩慢加入甲醇並進行充分攪拌，使溶液中之 PVC 成分沉澱，直至沉澱不再發生後，再以 3700 rpm 離心 5分鐘，以分離 PVC。
（3）除去上層液，取出沉澱之 PVC 並置於玻璃容器中烘乾，冷卻乾燥後供作樣品。
2.樣品為合膠時
（1）以物理粉碎或其他方式將樣品處理至約5 mm 之顆粒大小。
（2）秤取約 0.2 g 之粒狀樣品，置於100 mL或適當體積玻璃材質之離心管中。
（3）加入30 mL四氫呋喃，緩慢加熱並以玻棒攪拌或利用超音波震盪，直至樣品完全溶解，必要時可參考表二使用適當之溶劑。
（4）緩慢加入甲醇並進行充份攪拌，使溶液中之 PVC 及合膠成分沉澱，直至沉澱不再發生後，再以 3700 rpm 離心 5分鐘。
（5）去除上層液再加入30 mL甲苯，以溶解其他非PVC合膠成分，可利用緩慢加熱並以玻棒攪拌或利用超音波震盪，協助溶解，再以 3700 rpm 離心 5分鐘，取固體樣品（若合膠為 ABS 材質，則以乙腈溶解）。
（6）將固體樣品置於玻璃容器中烘乾，冷卻乾燥後供作樣品。
八、結果處理
（一）XRF氯含量篩檢判定
1. XRF氯含量篩檢分析結果若為陰性（＜150 ppm），則可直接判定檢體未含有PVC材質。若氯含量篩檢分析結果若為陽性（≧150 ppm），則需依檢測流程，進行FTIR的材質分析。
2. 一般純 PVC 之氯含量約為 57%，而與 PVC 相似結構「氯化聚乙烯（Chlorinated polyethylene，CPE）」之氯含量約為 10%~37%、PVC共聚物之氯含量約在 40%~80% 之間、聚偏二氯乙烯氯含量則約在90%。因此，可利用上述氯含量之範圍來輔助判定。
3. 若氯含量篩檢結果呈現大於57%時，則疑似為氯乙烯/偏二氯乙烯共聚合物（VC/VDC Copolymer），除依檢測流程進行分析外，可利用註2所列儀器，進一步分析鑑別。
（二）以FTIR判定樣品是否含聚氯乙烯材質
1. FTIR 分析圖譜判定，除須比對在特性官能基區及指紋區與圖庫圖譜之波峰吻合程度外，另需比對 PVC 在波數 620、630與1250 cm-1附近是否有特徵吸收，以進行材質判定。若分析檢體疑似為PVC合膠，可參考附錄一中典型PVC合膠之IR圖譜進行比對判定。除上述判定原則外，可參考註3之相似度（Q值）來輔助判定。
2. 當樣品以FTIR 分析圖譜判定，卻無法判定材質種類時，須進行溶解分離程序，之後再重新進行FTIR 分析。經溶解分離程序，而重新比對判別IR圖譜時，應比較IR圖譜中非PVC材質之特徵吸收峰是否明顯減弱，以判定溶解分離程序是否達到效果。
3. 溶解分離程序中，若樣品完全未發生溶解現象，則樣品疑似為氯化聚乙烯之塑膠材質，應參考註2之其他設備方法來加以分析鑑定。
4. 溶解分離程序中，若樣品有發生溶解現象，但是比較IR圖譜中非PVC材質之特徵吸收無明顯減弱，應朝非 PVC 材質共聚合物之方向進行研判，必要時需藉由其他設備或方法來加以鑑別。
5. 若進行IR圖譜判定發現其圖譜比對結果為PVC共聚合物時，應參考註2之其他設備方法來加以分析鑑定。
九、品質管制
為確保測試人員有足夠之能力執行分析步驟與結果判定，應於每次開機時，至少執行一次PVC或其他聚合物之參考物質（Reference material，RM）分析，以進行品質管制及符合下列要求：
IR圖譜特徵吸收：波數約於620、630、1250 cm-1 處有吸收峰。
IR圖譜相似度（Q值）：大於0.80或以參考物質之Q值來判定。
十、精密度與準確度
單一實驗室樣品分析結果如表三。
十一、參考資料
（一）行政院環境保護署，研析容器附件含聚氯乙烯（PVC）檢測方法計畫（EPA-102-HA14-03-A197），102年7月。
（二）食品器具、容器、包裝檢驗方法--塑膠類之檢驗（署授食字第1001902289號）。
（三）日本大阪市立工業研究所及塑膠技術協會共編之『塑膠讀本-塑膠的鑑別』（第18版）。
（四）ASTM D2124 - Standard Test Method for Analysis of Components in Poly（Vinyl Chloride）Compounds Using an Infrared Spectrophotometric Technique.
（五）ASTM E1252 - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis.
（六）ASTM D3677 - Standard Test Methods for Rubber—Identification by Infrared Spectrophotometry.
註1：XRF氯檢量線建立：以參考物質（reference material，RM），PVC含量為 5%、10%、30%、50% 與 100% 共 5 點建立檢量線，再依據檢量線所得之回歸方程式，以內插法估計含量，求得樣品之氯含量估計值。XRF 半定量分析適用於氯乙烯/偏二氯乙烯共聚合物判別。
註2：若 FTIR 無法有效鑑定材質，建議可嘗試以熱裂解GC/MS、拉曼光譜、DSC、TGA、NMR等方法進行材質判定。（氯乙烯/偏二氯乙烯共聚合物之熱裂解GC/MS及拉曼光譜圖譜可參考附錄二）
註3：由於FTIR圖譜比對之主觀性較強，若能搭配相似度Q值來輔助判定，將可避免誤判之風險，建議IR分析以相似度Q值大於0.80作為判定基準，而樣品通常為複方之材質，雖經溶解分離及純化程序，但仍無法完全分離非PVC之材質，則建議以相似度 Q 值大於0.7來進行判定。

表一、本方法相關中英文對照表
中文	英文	縮寫
傅立葉轉換紅外線光譜儀	Fourier transform infrared spectrometer	FTIR
X-射線螢光分析儀	X-ray fluorescence spectrometer	XRF
熱示差掃描熱量分析儀	Differential Scanning Calorimetry	DSC
熱重分析儀	Thermogravimetric Analysis	TGA
核磁共振儀	Nuclear Magnetic Resonance	NMR
全反射	Attenuated total reflection	ATR
晶盤	Crystal plate
加熱板	Hot plate
電子天平	Electronic balance
烘箱	Oven
離心機	Centrifuge
乾燥皿	Desiccator
裁切器具	Cutting tool
超音波震盪機	Ultrasonic agitation
塑化劑	Plasticizer
乙烯-醋酸乙烯酯	Ethylene-vinyl acetate	EVA
聚甲基丙烯酸甲酯	Polymethyl methacrylate	PMMA
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯	Acrylonitrile butadiene styrene	ABS
熱塑性聚胺基甲酸酯	Thermoplastic polyurethane	TPU
丙烯腈-丁二烯橡膠	Nitrile butadiene rubber	NBR
氯乙烯/偏二氯乙烯	Vinyl chloride vinylidene chloride	VC/VDC
共聚物	Copolymer
氯化聚乙烯	Chlorinated polyethylene	CPE
偏二氯乙烯	Polyvinylidine chloride	PVDC
聚氯乙烯	Polyvinyl chloride	PVC
參考物質	Reference material	RM
溴化鉀	Potassium bromide	KBr
甲醇	Methanol	MeOH
甲苯	Toluene

表二 材質溶解對照表※
材質 / 溶劑	PVC	ABS	TPU	EVA	PMMA	NBR
Toluene	X	□	○	○	○	○
EA	△	△	X	○	○	△
MEK	○	○	X	○	○	△
Acetone	△	○	□	□	○	○
Xylene	X	□	○	○	○	X
THF	○	○	○	○	○	○
ACN	X	○	X	□	○	○
二氯甲烷	△	□	△	○	○	○
三氯甲烷	□	○	○	○	○	○
四氯乙烷	○	○	○	○	○	○
環戊酮	△	○	○	○	○	○
環己酮	△	□	○	○	○	○

※主要目的為了解各材質與各溶劑之溶解關係。
       ○：溶解、 △ ：溶解未完全、□：膨潤、 X：不溶解。
表三、各型態之樣品分析結果
編號	樣品名稱	第一階段 XRF氯含量(ppm)	第一階段IR / 分析結果	第一階段 IR分析Q值	第二階段IR分析結果	第二階段 IR分析Q值	第二階段 XRF氯含量(ppm)	判定結果
1	PVC/EVA 1/99	5700	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	含PVC	0.863	177329	含PVC
2	PVC/EVA 5/95	28500	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	含PVC	0.718	199062	含PVC
3	PVC/EVA 10/90	57000	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	含PVC	0.725	105288	含PVC
4	PVC/EVA 20/80	114000	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	含PVC	0.768	202742	含PVC
5	PVC/EVA 30/70	171000	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	含PVC	0.789	292079	含PVC
6	PVC/EVA 40/60	228000	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	疑似含PVC	0.810	396782	含PVC
7	PVC/EVA 50/50	285000	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	含PVC	0.765	296225	含PVC
8	PVC/EVA 60/40	282354	疑似Ethylene/ Vinyl Acetate Copolymer	-	含PVC	0.806	443872	含PVC
9	PVC/NBR 30/70	96079	疑似PVC+Butadiene	-	含PVC	0.862	126184	含PVC
10	PVC/NBR 60/40	76163	疑似PVC+Acetate	-	含PVC	0.881	175561	含PVC
11	PVC/ABS 40/60	47236	疑似PVC+PS	-	含PVC	0.826	296789	含PVC
12	PVC/ABS 60/40	116040	疑似PVC+PE	-	含PVC	0.89	752903	含PVC
13	PVC/ABS 70/30	283647	疑似PPVC+PS	-	含PVC	0.743	364295	含PVC
14	PVC/PMMA 70/30	205288	疑似PVC+PMMA	-	含PVC	0.827	379853	含PVC
15	PVC/PMMA 80/20	257044	疑似Poly(octadecyl acrylate)	-	含PVC	0.794	432966	含PVC
16	PVC/TPU 53/47	129826	疑似PVC+Estane	-	含PVC	0.741	310927	含PVC
17	容器附件 爪蓋內墊	57864	疑似PVC+PET	-	含PVC	0.757	367557	含PVC
18	容器附件 爪蓋內墊	136712	疑似PCTG	-	含PVC	0.876	421664	含PVC

表三、各型態之樣品分析結果（續）
編號	樣品名稱	第一階段XRF氯含量(ppm)	第一階段IR 分析結果	第一階段 IR分析Q值	第二階段 IR分析結果	第二階段IR 分析Q值	第二階段 XRF氯含量(ppm)	判定結果
19	容器附件 爪蓋內墊	75839	疑似PCTG	-	含PVC	0.785	451159	含PVC
20	容器附件 爪蓋內墊	51533	疑似磷脂類	-	含PVC	0.921	126184	含PVC
21	容器附件 爪蓋內墊	39824	疑似PMMA	-	含PVC	0.895	175561	含PVC
22	容器附件 蓋子	165424	含PVC	0.866
23	容器包裝	302384	含PVC	0.889
24	容器包裝	142840	含PVC	0.868
25	容器包裝	145618	含PVC	0.876
26	容器包裝	274629	含PVC	0.834
27	容器包裝	413593	含PVC	0.889
28	容器附件 爪蓋內墊	277964	含PVC	0.899
29	容器附件 爪蓋內墊	226701	含PVC	0.895
30	容器附件 爪蓋內墊	515023	含PVC	0.861

分析樣品 / 以 XRF 測量樣品之氯含量 / 材質是否含氯 / 以熱壓法或適當切片製備FTIR檢體 / 以穿透式或全反射FTIR掃描(1)與圖譜比對分析(2) / 波數620、630、1250有特徵吸收峰且參考Q値判別PVC / PVC合膠類分析方法 / PVC含無機物/塑化劑分析方法 / 將樣品處理至約5mm之顆粒大小以下並秤取0.2g樣品置於離心管中 / 加入約30mL THF緩慢加熱，直至樣品溶解 / 加入甲醇使高分子材質沉澱，離心後去除上層液，取沉澱物做為檢體 / 加入約30 mL甲苯以溶解非PVC材質（PVC/ABS合膠加入乙腈），取沉澱物做為檢體 / 秤取0.2g之樣品，加入約30 mL THF緩慢加熱直至樣品溶解 / 離心5min以上，以分離無機物，取上清液（含PVC、塑化劑等） / 添加甲醇使PVC沉澱，離心分離5min以上，取沉澱物（PVC）做為檢體 / 全反射式ATR需為具有Crystal Plate 之裝置。 / 圖庫圖譜比對需同時比對特性官能基區及指紋區之波峰是否吻合。 / 檢體置於烘箱，設定100℃，1hr以上，冷卻乾燥後做為檢體 / YES / NO / 以熱壓法或適當切片製備FTIR檢體，再以穿透式或全反射FTIR掃描(1)與圖譜比對分析(2) / 波數620、630、1250有特徵吸收峰且參考Q値判別PVC / 材質未含PVC / 材質含有PVC / NO / YES / YES / NO / 如以溶解分離程序析出之 FTIR Q 值改善不佳，建議以熱裂解GC-MS 、拉曼光譜及NMR等方法進行材質判定。
圖一、含聚氯乙烯檢測流程圖

附錄一
典型PVC合膠之IR參考圖譜
編號	材質種類	成份比例(重量百分比，W/W%)
No.1	PVC/EVA	（50/50）
No.2	PVC/PMMA	（70/30）
No.3	PVC/ABS	（40/60）
No.4	PVC/NBR	（30/70）
No.5	PVC/TPU	（53/47）
No.6	PVC/ Plasticizer
No.7	Chlorinated Polyethylene（CPE）
No.8	Polyvinylidene chloride（PVDC）
No.9	VC/VA copolymer（C-15）
No.10	Vinylidene chloride/Vinyl chloride copolymer
No.11	Homo-Polyvinyl chloride（PVC）

No.1 PVC/EVA （50/50）

1250

620、630

No.2 PVC/PMMA（70/30）

620、630

1250

No.3 PVC/ABS（40/60）

620、630

1250

No.4 PVC/NBR（60/40）

620、630

1250

No.5 PVC/TPU（53/47）

620、630

1250

No.6 PVC/ Plasticizer

620、630

1250

No.7 Chlorinated Polyethylene（CPE）

620、630

1250

No.8 Polyvinylidene chloride（PVDC）

620、630

No.9 VC/VA copolymer（C-15）

1250

620、630

No.10 Vinylidene chloride/Vinyl chloride copolymer
620、630

1250

No.11 Homo-Polyvinyl chloride
1250

620、630

附錄二 氯乙烯/偏二氯乙烯共聚合物之熱裂解GC/MS及拉曼光譜圖

強度

Furnace	ON
Interface	ON
Interface Temp.	300 ℃

Direct EGA Analysis
Initial Temp.	100 ℃
Rate ( ℃ / min )	20
Final Temp.	700 ℃

時間：分鐘
熱裂解GC/MS圖
PVC標準品之拉曼光譜圖