行政院環境保護署環境檢驗所
「環境檢測標準方法審議會第343次及第344次會議」
會議紀錄
1. 時間：中華民國110年8月27日（星期五）上午9時30分
2. 地點：視訊會議
3. 主席：翁召集人英明 紀錄：游廷華
4. 出（列）席單位及人員：
出席委員：
王委員家麟	王委員文忻	何委員國榮	李委員達源
李委員慧玲	林委員逸彬	張委員小萍	陳委員成裕
陳委員育錚	陳委員𡡶如	吳委員義林	凌委員永健
葉委員雨松	董委員瑞安	熊委員同銘	劉委員秀美
何委員秀美(上午)		陳委員家揚(上午)

請假委員：
張委員木彬	莊委員慶芳	陳委員秋蓉	陳委員琪芳

列席單位出席情形：
本署空氣品質保護及噪音管制處		（請假）
本署環境督察總隊		（請假）
本署法規委員會		（請假）
本署環境督察總隊北區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊中區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊南區環境督察大隊		（請假）
本署毒物及化學物質局		張瑞君
環境檢驗所	劉廣尉、劉鎮山、李其欣、郭季華、李如訓、吳婉怡、許志福、陳明妮、葉玉珍、吳仲平、陳怡如、陳重方、蘇育德、呂奎宛、王弟文、廖儀如、任怡芃

1. 主席致詞：（略）
2. 上次審議結果辦理情形報告：（略）
3. 檢測方法審議結果：
  1. 化學物質檢測方法–有機類定性及定量分析法(NIEA T101.12C)（草案）（第四組 廖儀如）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無
      3. 建議事項回應說明：無
    2. 審查委員意見：
      1. 方法名稱建議修改為「有機類化學物質檢測方法–定性及定量分析法」。
      2. 四、設備與材料（一）「…含至少1組雷射光源…」，建議修改為「…具備至少1組雷射光源…」。
      3. 四、設備與材料（四）至（十）之層析儀英文名稱chromatography應修改為chromatograph。
      4. 四、設備與材料（十一）「…固定波長，附樣品槽之紫外光及可見光之偵測器」，建議修改為「…固定波長」。
      5. 請確認五、試劑（一）試劑水之規格。
      6. 請確認五、試劑（三）氮氣純度應為99.99 % 以上或99.999 % 以上，以及數字與%之間是否須空1格。
      7. 五、試劑（四）建議加上標定方法說明。
      8. 請確認五、試劑（五）中蒸餾水之規格。
      9. 七、步驟建議加上如樣品濃度偏高時，應進行稀釋等提醒文字。
      10. 七、步驟（一）「定性分析（視需要）」，建議修改為「定性分析」。
      11. 建議修改七、步驟（一）3.氣相或液相層析串聯質譜儀之敘述文字。
      12. 建議說明七、步驟（一）4.氣相層析高解析質譜儀或液相層析高解析質譜儀定性之待測物分子量規範。
      13. 七、步驟（一）6.「…2θ…」，建議修改為「…2θ…」。
      14. 建議修改七、步驟（二）2.儀器分析(5)校正因子校正法與(6)感應因子校正法中公式之符號名稱敘述，並確認之下標格式是否能調整。
      15. 七、步驟（二）3.滴定分析法，「精稱樣品約…」，建議修改為「取樣品約…（精稱至0.1 mg）…」。
      16. 請確認八、結果處理（一）若檢測結果小於管制濃度十分之一時，以「小於管制濃度」出具定性報告是否適當。
      17. 建議修改十一、參考資料之英文參考文獻寫法。
      18. 請確認表一化學物質名稱為通俗名或化學名。
      19. 請確認未列出CAS No之化學物質是否能查到其CAS No。
      20. 表一之「註1」及「註2」，建議修改為「*註1」及「*註2」。
      21. 表一中有機錫類化學物質之定性及定量方法，建議可加上GC-ICP-MS或HPLC-ICP-MS。
    3. 提案單位回應：
      1. 就委員意見(5)，因屬本所常見規格，爰不修改。
      2. 就委員意見(6)，數字與%之間是否須空1格，因本所係參考標檢局度量衡「法定度量衡單位使用指南」，百分率與數值間則應保留半形空格。
      3. 就委員意見(8)，五、試劑（五）中蒸餾水已修改為試劑水，規格同五、試劑（一）試劑水。
      4. 委員意見(14)，經確認公式下標格式因ODF公式編輯格式無法調整。
      5. 就委員意見(16)，經確認後，刪除八、結果處理（一）若檢測結果小於管制濃度十分之一時，以「小於管制濃度」出具定性報告等文字。
      6. 就委員意見(18)，表一化學物質名稱為依照本署化學局公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作量一覽表之中文名稱及英文名稱命名，因此不再額外列出其通俗名或化學名。
      7. 就委員意見(19)，查本署化學局未列出CAS No且亦未查得其CAS No。
      8. 就委員意見(21)，明(111)年度本所「放流水中有機錫分析技術開發」委辦計畫，內容將探討有機錫類化學物質之定性及定量方法，目前表一暫不加上GC-ICP-MS或HPLC-ICP-MS。
      9. 餘依審查委員意見確認及修正。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  2. 化學物質檢測方法–無機類定性及定量分析法(NIEA T102.12C)（草案）（第三組 王弟文）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無
      3. 建議事項回應說明：無
    2. 審查委員意見：
      1. 方法名稱建議調整為「無機類化學物質檢測方法—定性及定量分析法」。
      2. 四、設備與材料，建議增列「滴定裝置」，以與表一相符。
      3. 四、設備與材料（二）掃描式電子顯微鏡∕X-射線能量散布分析儀(Scanning electron microscope-energy dispersive X-ray spectroscopy, SEM-EDX)之英文spectroscopy 建議再確認。
      4. 四、設備與材料（二十一）氣體檢知管，建議增加檢知器之敘述。
      5. 四、設備與材料（十三）氣體偵測器，建議於Chemcassette® tape-based gas detector之後增加「或同級品」為宜。
      6. 四、設備與材料（二十九）「流率校正器…SCK…」，請修正為「流率校正器…SKC…」。
      7. 七、步驟（一）所提流率控制器(Flow controller) 之英文(Flow controller)，建議移至四、（二十二）。
      8. 七、步驟（一）1.「元素定性」，建議修正為「元素測定」；七、步驟（一）2.「物種定性」，建議修正為「物種測定」。
      9. 七、步驟（一）2. (4)「…2θ…」，建議修正為「…2θ…」。
      10. 七、步驟（一）「…則將定體積…」，請修正為「…則將一定體積…」。
      11. 註2之F值公式是以化合物除以元素的表示方式，似語意不清，建議思考調整較清楚方式呈現（例如化合物分子量除以元素原子量）。
      12. 十一、參考資料（一）「…期末報告，EPA…」，建議修改為「…EPA…」。
      13. 十一、參考資料（十六）「美國職業安全衛生管理署…」，建議修改為「美國職業安全衛生署…」。
      14. 化學物質濃度幾乎皆為 % 等級，F2及BF3等氣態樣品亦可用GC/TCD分析，建議方法可分列GC/MS及GC/TCD供選擇。
    3. 提案單位回應：
      1. 就委員意見(3)，經確認後，將spectroscopy修正為spectrometer。
      2. 餘依審查委員意見確認及修正。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  3. 排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法－線上火燄離子化偵測法(NIEA A723.75B)（草案）（第二組 蘇育德）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：
        1. 東典環安科技股份有限公司（書面意見），下稱東典公司：
          1. 分析誤差及積分面積改變率公式是否可維持原版的排版大小。
          2. 公式單位換算中原本ppmv是否改為ppm。
        2. 本署空氣品質保護及噪音管制處（書面意見），下稱本署空保處：建議評估提高丙烷回收率，以利提升檢測數據品質與準確度。
      3. 建議事項回應說明：
        1. 就東典公司意見：不參採，本次修正係為使公式字體格式與方法內文一致，並統一公式表示單位，爰修正之，未影響方法之執行。
        2. 就本署空保處意見：現行檢測方法已有品質管制規定確保其數據品質及準確度，且本所收集近期相關許可檢測機構現行執行丙烷回收率之情形，評估尚無調升丙烷回收率之條件及迫切性，惟未來仍將滾動式檢討儀器效能及回收率，以更加提升相關檢測數據品質與準確度。
    2. 審查委員意見：
      1. 二、適用範圍的文字描述及標點符號會讓人不清楚適用標的有哪些，並請考量後段「方法偵測極限各約為1ppm（以甲烷濃度表示）」及註1等文字是否要調整位置或刪除。
      2. 四、設備與材料（六）浮子流率計，建議增列設備規格或範圍限制。
      3. 方法中的「樣品迴路」與「樣品迴圈」應係指相同之物，且亦有「樣品環」之用法，建議統一方法文字。
      4. 五、試劑（四）FID分析時所需氣體之內容建議分列表示，並考量助燃空氣及載流氣體之要求是否要同零值空氣一樣嚴格。
      5. 七、步驟（五）檢量線建立提及之「樣品之範圍應介於檢量線高濃度及低濃度之間（兩濃度範圍不可超過10倍）」，建議將兩濃度範圍由10倍提高至20倍，以符實務需求。
      6. 方法中丙烷回收率測試之要求僅要求下限而未規範上限，建議增列上限規定，相關文字建議修正為「其回收率須大於等於75%至125%」或「其回收率須介於 75 % 至125 %」。
      7. 九、品質管制（一）自動檢查儀查核的內容多在七、步驟內有提到，只是內容說明比較詳細及增加允收規定，惟因品質管制主要係規範各項品質查核或確認之允收規定，建議評估現行描述方式之必要性，並考量整合相關文字以避免內容重複敘述。
      8. 九、品質管制（一）3.「…標準氣體需通過所有之採樣裝置，是檢測目的及需求，…」建議修正為「…標準氣體須通過所有之採樣裝置；視檢測目的及需求，… 」。
      9. 表一的濃度範圍請確認原參考資料要表達的內容是可偵測範圍、檢量線範圍，抑或僅是表達欲量測範圍的大小，並依其實質意義評估是否將該範圍之下限由0修正為1。
      10. 圖一的煙道及採樣管圖示文字擠在一起，無法明確表達相關意思，且流率計的圖示缺少了「率」字；另該圖相較其他圖表模糊，建議替換為較清晰的圖檔。
      11. 圖二的橫軸座標建議修正為「時間(s)」，圖四的橫軸座標之單位則未標示。
    3. 提案單位回應：
      1. 就委員意見(1)，因適用範圍係表示排放管道及污染防制設備之進氣與排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量之檢測等2項，故以頓號之標點符號表示應無疑義，但針對相關文字是否仍會令人有不清楚適用範圍之處，將會評估修正文字之可行性。
      2. 就委員意見(9)，有關表中部份濃度範圍下限為0 ppm之實質意義，經檢視原參考資料「煙道排氣中自動監測總有機物含量之驗證與研究」，表中「濃度範圍」應係指依監測需求設定儀器量測範圍的大小，惟為避免造成混淆，將考量酌修相關文字用詞。
      3. 就委員意見(11)，圖四的橫軸座標其實是有標示單位min，但字體太小，故會連同委員所提圖二的單位表示方式一併評估修正。
      4. 餘依審查委員意見修正。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  4. 石油產品硫含量檢測方法－能量分散式X-射線螢光光譜法(NIEA A443.75C)（草案）（第二組 呂奎宛）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略。
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：
        財團法人工業技術研究院材化與化工研究所應用化學組化學分析室：車用柴油硫含量合格標準為10 ppm，而能量分散式X射線螢光光譜法（下稱 NIEA A443）及波長分散式X射線螢光光譜法（下稱 NIEA A447）適用範圍均高於車用柴油合格標準。方法修訂後，業者是否可以NIEA A443及NIEA A447執行車用柴油硫含量檢測，檢測報告出具<MDL即可？若因合格標準太低不符適用範圍，建議NIEA A443及NIEA A447之適用範圍應去除車用柴油，僅保留紫外線螢光光譜法執行車用柴油之檢測。
      3. 建議事項回應說明：建議不參採。檢測方法中已敘明檢測濃度適用範圍，亦敘明硫含量低於適用範圍時，須由各實驗室個別判定分析方法之適用性。考量部分檢測樣品之來源為稽查樣品，在樣品硫含量不明確之情況下，NIEA A443及NIEA A447適用範圍納入柴油，檢測方法之選擇將較有彈性。
    2. 審查委員意見：
      1. 請檢視方法內容，「X-射線」請修正為「X射線」，另「X」與前後文字無須空格。
      2. 一、方法概要之敘述可再簡略，「石油產品中的硫元素經由 X-射線(X-ray)照射後，樣品中硫元素受激發後釋出特性 X-射線(Characteristic X-ray)…」，建議修正為「石油產品中的硫元素經X射線(X-ray)照射後，硫元素會放射出特性X射線(Characteristic X-ray)…」。
      3. 二、適用範圍（一）「…無鉛汽油(Unlead gasoline)…」，建議修正為「…無鉛汽油(Unleaded gasoline)…」；另新增之法規管制項目「航空燃油」、「船舶燃油」及「燃料用油」，若有對應之英譯名詞，建議於適用範圍內容中一併納入。
      4. 二、適用範圍（二）「…若濃度範圍能符合本方法所訂之品質管制規範，亦可適用」，建議修正為「其他濃度範圍若經驗證，亦可適用」。
      5. 二、適用範圍（二）「…0.0150 % 至5.000 %石油產品…」及（三）「樣品中硫含量高於5.000 % 減量線範圍…」，建議分別修正為「0.015 % 至5.0 %…」及「樣品中硫含量高於5.0 %減量線範圍…」。
      6. 二、適用範圍（三）「…，可將樣品稀釋至檢量線適用範圍內再行分析」，建議修正為「…，可用白油或礦物油將樣品稀釋至檢量線適用範圍內再行分析」。
      7. 三、干擾（一）「…因此造成所謂的分光干擾(Spectral interference)。結果會造成分光光譜上線條的相互重疊。分光干擾的造成可能…」，其中「分光干擾」建議修正為「光譜干擾」。
      8. 三、干擾（二）「…硫含量的讀取。此種型態的干擾總是存在於 X-射線的螢光分析，並且無關於分光干擾(Spectral interference)」，建議修改為「…硫含量的讀取」。
      9. 四、設備與材料「能量分散式 X-射線螢光分析儀之儀器設計至少包含下列特徵…」，建議修正為「能量分散式 X-射線螢光分析儀須包含下列特徵…」。
      10. 能量單位為keV，請檢視方法內容，單位誤植為KeV者，請一併修正。
      11. 四、設備與材料（七）「X-射線穿透薄膜(X-ray transparent film)…」，建議修正為「X射線透明薄膜(X-ray transparent film)…」。
      12. 五、試劑（二）二丁基硫(Di-n-butyl sulfide，DBS)，請確認其中文翻譯名詞，並請一併檢視全文內容統一翻譯名詞；另五、試劑（三）礦物油（或白油）之敘述內容請與石油產品硫含量檢測方法－波長分散式 X-射線螢光光譜法(NIEA A447.73C)一致。
      13. 七、步驟（四）標準品製備7.「…請教供應商提供硫含量的驗證值，或以測試方法 D3120 測試礦物油…」所提及之測試方法「D3120」，建議於參考文獻中列出；另上述文字建議修正為「…請供應商提供硫含量的驗證值，或以測試方法 D3120 測試礦物油…」。
      14. 七、步驟（四）標準品製備10.「有許多非繪製檢量線之標準品可用來檢查檢量線的有效性…」，建議修正為「使用與檢量線不同來源之標準品來檢查檢量線的有效性…」。
      15. 七、步驟（四）標準品製備12.「…並以玻璃塞封或惰性塑膠螺帽，或其它不透氣的封口物封住，…」，建議修正為「「…並以玻璃塞、惰性塑膠螺帽或其它不透氣之封口物密封，…」；另低碳數標準品之存放方式，須留意其儲存溫度條件。
      16. 七、步驟（四）有關標準品製備、檢量線標準品、查核樣品及（五）樣品分析等內容，建議參考近期方法內容採用相同的格式編排。
      17. 七、步驟（五）1.檢量線製備「…而在檢量線一完成，立即分析一至數個檢量線確認樣品(Calibration check standards)的硫含量濃度。量測值必須在驗證值的 3 % 範圍內。如果沒有，則校正及校正標準品為可疑的，應即採行修正步驟及重行校正。在演算校正時，樣品及標準品間基質不符合的程度亦應列入考量」，其中「校正及校正標準品」建議修正為「檢量線製備或檢量線確認」；請再確認「檢量線確認樣品(Calibration check standards)」是否應為「檢量線確認標準品」；「應即採行修正步驟及重行校正」，建議修正為「應即採行修正步驟」；「演算校正時」建議修正為「檢量線製備時」。
      18. 八、結果處理（二）「…表示。紀錄結果至有效數字三位」，建議修改為「…表示」。
      19. 若以穩定之石油或產物樣品（非標準品，樣品濃度未知）作為查核樣品，九、品質管制建議敘明查核樣品須分析15次並統計其平均值及標準偏差，建立品質管制圖，以進行後續樣品之品質管制依據。另建議確認目前取得許可之檢驗室採用何種方式執行查核樣品。
      20. 九、品質管制章節建議納入品質管制範圍、檢驗線查核等相關規範及備註3之內容；另九、品質管制（三）建議刪除。
      21. 十、精密度與準確度（二）「實驗室間比對八個 NIST 參考物質，驗證數值及偏差(Bias) 如表四」，表四參考物質僅有6個，請修正文字；另表四建議註明「顯著性」為差值與重複性之比較。
      22. 備註2「X-輻射線」建議修正為「X射線」；另「游離輻射防護法」及「游離輻射防護安全標準」建議修正為「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」。
    3. 提案單位回應：
      1. 就委員意見(1)，依本所環境檢驗標準方法制定作業流程指引，中文與英文字間均留一半行空格，參考委員意見將目前「標楷體字型」空格修正為「Times New Roman字型」空格。
      2. 就委員意見(12)，「二丁基硫(Di-n-butyl sulfide，DBS)」修正為「二丁基硫醚」。
      3. 就委員意見(17)，「檢量線確認樣品(Calibration check standards)」修正為「檢量線確認標準品」。
      4. 餘依審查委員意見修正及確認。
    4. 審查結論：請依審查委員意見修正後先行所內討論，再將修正內容送委員（葉委員雨松）協助書審；確認依審查意見修正完成後再辦理公告事宜。
  5. 石油產品硫含量檢測方法－紫外線螢光光譜法(NIEA A446.72C)（第二組 呂奎宛）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略。
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無。
      3. 建議事項回應說明：無。
    2. 審查委員意見：
      1. 二、適用範圍（一）「…無鉛汽油(Unlead gasoline)…」，建議修正為「…無鉛汽油(Unleaded gasoline)…」；另新增之法規管制項目「航空燃油」、「船舶燃油」及「燃料用油」，若有對應之英譯名詞，建議於適用範圍內容中一併納入。
      2. 二、適用範圍（二）「…若濃度範圍能符合本方法所訂之品質管制規範，亦可適用」，建議修正為「…其他濃度範圍若經驗證，亦可適用」。
      3. 五、試劑（五）二丁基硫，請確認其中文翻譯名詞，並請一併檢視全文內容統一翻譯名詞。
      4. 八、結果處理（三）「…表示。紀錄結果至有效數字三位」，建議修改為「…表示」。
      5. 九、品質管制章節建議納入品質管制範圍、檢驗線查核等相關規範。
      6. 若以穩定之石油或產物樣品（非標準品，樣品濃度未知）作為查核樣品，九、品質管制建議敘明查核樣品須分析15次並統計其平均值及標準偏差，建立品質管制圖，以進行後續樣品之品質管制依據。另建議確認目前取得許可之檢驗室採用何種方式執行查核樣品。
      7. 有關標準品製備、檢量線標準品、查核樣品等內容，建議參考近期方法內容採用相同的格式編排。
      8. 低碳數標準品之存放方式，須留意其儲存溫度條件。
      9. 方法內容提及之其他測試方法，建議於參考文獻中列出。
    3. 提案單位回應：
      1. 就委員意見(3)，「二丁基硫(Di-n-butyl sulfide，DBS)」修正為「二丁基硫醚」。
      2. 餘依委員意見修正及確認。
    4. 審查結論：請依審查委員意見修正後先行所內討論，再將修正內容送委員（葉委員雨松）協助書審；確認依審查意見修正完成後再辦理公告事宜。
  6. 石油產品硫含量檢測方法－波長分散式 X-射線螢光光譜法(NIEA A447.73C)（草案）（第二組 呂奎宛）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略。
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：
        財團法人工業技術研究院材化與化工研究所應用化學組化學分析室：車用柴油硫含量合格標準為10 ppm，而能量分散式X射線螢光光譜法（下稱 NIEA A443）及波長分散式X射線螢光光譜法（下稱 NIEA A447）適用範圍均高於車用柴油合格標準。方法修訂後，業者是否可以NIEA A443及NIEA A447執行車用柴油硫含量檢測，檢測報告出具<MDL即可？若因合格標準太低不符適用範圍，建議NIEA A443及NIEA A447之適用範圍應去除車用柴油，僅保留紫外線螢光光譜法執行車用柴油之檢測。
      3. 建議事項回應說明：建議不參採。檢測方法中已敘明檢測濃度適用範圍，亦敘明硫含量低於適用範圍時，須由各實驗室個別判定分析方法之適用性。考量部分檢測樣品之來源為稽查樣品，在樣品硫含量不明確之情況下，NIEA A443及NIEA A447適用範圍納入柴油，檢測方法之選擇將較有彈性。
    2. 審查委員意見：
      1. 請檢視方法內容，「X-射線」請修正為「X射線」，另「X」與前後文字無須空格。
      2. 二、適用範圍（一）「…無鉛汽油(Unlead gasoline)…」，建議修正為「…無鉛汽油(Unleaded gasoline)…」；另新增之法規管制項目「航空燃油」、「船舶燃油」及「燃料用油」，若有對應之英譯名詞，建議於適用範圍內容中一併納入。
      3. 二、適用範圍（二）「…若濃度範圍能符合本方法所訂之品質管制規範，亦可適用」，建議修正為「…其他濃度範圍若經驗證，亦可適用」。
      4. 二、適用範圍（三）「…，可將樣品稀釋至檢量線適用範圍內再行分析」，建議修正為「…，可用白油或礦物油將樣品稀釋至檢量線適用範圍內再行分析」。
      5. 四、設備與材料（四）「X-射線透視薄膜」，建議修正為「Ｘ射線透明薄膜」。
      6. 五、試劑（二）二丁基硫(Di-n-butyl sulfide，DBS)，請確認其中文翻譯名詞，並請一併檢視全文內容統一翻譯名詞；另五、試劑（四）白油之敘述內容請與石油產品硫含量檢測方法－波長分散式 X-射線螢光光譜法(NIEA A447.73C)一致。
      7. 八、結果處理（五）「…表示。紀錄結果至有效數字三位」，建議修改為「…表示」。
      8. 九、品質管制章節建議納入品質管制範圍、檢驗線查核等相關規範。
      9. 備註3「X-輻射線」，建議修正為「X射線」；另「游離輻射防護法」及「游離輻射防護安全標準」，建議修正為「放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法」。
      10. 有關標準品製備、檢量線標準品、查核樣品等內容，建議參考近期方法內容採用相同的格式編排。
      11. 若以穩定之石油或產物樣品（非標準品，樣品濃度未知）作為查核樣品，九、品質管制建議敘明查核樣品須分析15次並統計其平均值及標準偏差，建立品質管制圖，以進行後續樣品之品質管制依據。另建議確認目前取得許可之檢驗室採用何種方式執行查核樣品。
      12. 低碳數標準品之存放方式，須留意其儲存溫度條件。
      13. 方法內容提及之其他測試方法，建議於參考文獻中列出。
    3. 提案單位回應：
      1. 就委員意見(1)，依本所環境檢驗標準方法制定作業流程指引，中文與英文字間均留一半行空格，參考委員意見將目前「標楷體字型」空格修正為「Times New Roman字型」空格。
      2. 就委員意見(6)，「二丁基硫(Di-n-butyl sulfide，DBS)」修正為「二丁基硫醚」。
      3. 餘依審查委員意見修正及確認。
    4. 審查結論：請依審查委員意見修正後先行所內討論，再將修正內容送委員（葉委員雨松）協助書審；確認依審查意見修正完成後再辦理公告事宜。
4. 其他討論事項：無
5. 臨時動議：無
6. 散會：下午4時00分。