水中真色色度檢測方法－分光光度計法
中華民國99年9月16日環署檢字第0990084622號公告
自中華民國99年12月15日起實施
NIEA W223.52B
一、方法概要
真色是指水樣去除濁度後之顏色。水樣利用分光光度計在 590 nm、540 nm及438 nm 三個波長測量透光率，由透光率計算三色激值（Tristimulus value）及孟氏轉換值（Munsell values），最後利用亞當-尼克森色值公式（Adams-Nickerson chromatic value formula）算出 中間值（DE，Delta E 或稱Delta Error）。DE值與標準品檢量線比對可求得樣品之真色色度值（ADMI值，美國染料製造協會， American Dye Manufacturers Institute）。
二、適用範圍
本方法適用於具有顏色之廢（污）水檢測，其顏色特性可不同於鉑 - 鈷標準品之黃色色系。
三、干擾
略。
四、設備及材料
（一）分光光度計：波長能設定在 590 nm、540 nm及438 nm，並具有 5 cm或10 cm 光徑之樣品槽，且其透光率讀值需至小數點下2位。
（二）抽氣過濾裝置。
（三）濾紙：孔徑 0.45μm，可耐酸鹼之濾紙（如Millipore 之membrane filter或同級品）。
（四）離心機。
（五）天平：可精稱至 0.1 mg。
五、試劑
（一）	試劑水。
（二）	濃鹽酸：分析級。
（三）	氯鉑酸鉀（K2PtCl6）：分析級。
（四）	氯化亞鈷（CoCl2．6H2O）：分析級。
（五）色度標準儲備溶液：溶解 1.246 g 氯鉑酸鉀和 1.00 g 晶狀的氯化亞鈷於含 100 mL 濃鹽酸之試劑水中，再以試劑水定容至1,000 mL，此標準儲備溶液為 500 色度單位（註1），此溶液可保存三個月。
六、採樣及保存
使用已清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶，在取樣前採樣瓶要用擬採集之水樣洗滌 2 至 3 次，再採集 100 mL 水樣。因生物之活性可能改變樣品顏色特性，故採樣後應盡可能在最短時間內分析；若無法即時分析，水樣應貯存於 4±2℃ 暗處運送及保存，並於 48 小時內完成分析。
七、步驟
（一）檢量線製備
在分光光度計線性範圍內，取色度標準儲備溶液配製成一系列至少五種不同色度之標準溶液，其色度範圍如 25 至 250 色度單位，或其他適當範圍，於波長590 nm、540 nm及438 nm處求得其透光率，再依八、結果處理計算得標準溶液之檢量線圖。
（二）樣品利用 0.45 μm 濾紙過濾或以離心方式去除濁度。
（三）標準溶液與樣品皆以 590 nm、540 nm及438 nm 三個波長測定其透光率；在測定標準溶液與樣品之前，以試劑水設定三個波長的透光率為 T % ＝ 100 %。
（四）記錄每一個標準溶液及樣品在波長 590 nm、540 nm及438 nm 時之透光率。
八、結果處理
將標準溶液及樣品於波長590 nm、540 nm及438 nm時之透光率，依下列公式計算得出真色色度值（ADMI 值）。
1.樣品及標準溶液的三色激值
X ＝（T3 ×0.1899）+（T1 ×0.791）
Y ＝ T2
Z ＝ T3 ×1.1835
其中：
T1 ：由波長 590 nm 測得之透光率
T2 ：由波長 540 nm 測得之透光率
T3 ：由波長 438 nm 測得之透光率
樣品的三色激值以 Xs、Ys、Zs 表示
標準溶液的三色激值以 Xr、Yr、Zr 表示
試劑水的三色激值以Xc、Yc、Zc表示，一般以試劑水調整100 % 透光率後，其值為Xc= 98.09、Yc= 100.0、Zc= 118.35
2.將三色激值轉換成孟氏轉換值Vx、Vy、Vz，其值可由附表中求得。
樣品的孟氏轉換值以 Vxs、Vys、Vzs 表示
標準溶液的孟氏轉換值以 Vxr、Vyr、Vzr 表示
試劑水的孟氏轉換值以 Vxc、Vyc、Vzc 表示
3.樣品及標準溶液的 DE 值
DE＝{(0.23△Vy)2 + [△(Vx-Vy)]2 + [0.4△(Vy-Vz)]2}1/2
其中：
△Vy = Vys- Vyc
△(Vx-Vy)=(Vxs-Vys) - (Vxc-Vyc)
△(Vy-Vz)=(Vys-Vzs) - (Vyc-Vzc)
4.將標準溶液的 DE 值，依下式算出標準溶液校正因子 Fn

APHAn：標準溶液n之色度值
DEn：標準溶液n之 DE 值
b：樣品槽的光徑值（cm）
5.以 DEn 值為 X 軸，校正因子 Fn 為 Y 軸繪製標準溶液檢量線圖。
6.利用標準溶液檢量線圖及樣品 DE 值，求出樣品 F 值，再由下列公式求出樣品真色色度值（ADMI 值）。

b：樣品槽的光徑值（cm）
九、品質管制
（一）檢量線：每次樣品分析前應重新製作檢量線，其線性相關係數（r 值）應大於或等於0.990。檢量線製作完成應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準品確認，其相對誤差值應在 ±15 % 以內。
（二）檢量線查核：每10 個樣品及每批次分析結束時，執行一次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 ±15% 以內。
（三）空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次空白樣品分析，空白分析值應小於管制值 5%。
（四）重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，其相對差異百分比應在 20% 以內。
（五）查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行一次查核樣品分析，其回收率應在 80 ～ 120% 範圍內。

十、精密度及準確度
某單一實驗室的精密度及準確度
精密度	樣品	分析次數	差異百分比％	標準偏差％
	墨綠色染料	20	0.18	0.24
準確度	查核樣品	分析次數	平均回收率％	標準偏差％
	150色度單位	20	100.35	0.59

十一、參考資料
（一）U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Monitoring and Support Laboratory. 1983. Methods for Chemical analysis of Water and Wastes, Method 110. 1。
（二）American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, 20th Ed, Method 2120 E, ADMI Tristimulus Filter Method, pp. 2-7～2-8. APHA, Washington, DC., USA, 1998.
（三）元智大學環境科技研究中心，廢水中色度檢驗方法之建立。EPA-83-11-3-09-02-07，行政院環境保護署環境檢驗所，1994。

註 1：一個色度單位係指 1 mg 鉑以氯鉑酸根離子（Chloroplatinate ion）態存在於 1 L 水溶液中時所產生之色度。
註 2：本檢驗相關之廢液，依一般無機廢液處理。
附表 孟氏轉換表 資料來源：參考資料三
三色激值	Vx	Vy	Vz		三色激值	Vx	Vy	Vz		三色激值	Vx	Vy	Vz
.00	.0000	.0000	.0000		7.79	3.2971	3.2657	3.0094		43.30	7.0760	7.0160	6.5350
.01	.0084	.0082	.0069		7.80	3.2992	3.2677	3.0113		43.40	7.0830	7.0230	6.5420
.02	.0167	.0164	.0139		7.81	3.3012	3.2698	3.0132		43.50	7.0900	7.0300	6.5480
.03	.0252	.0247	.0209		7.82	3.3032	3.2718	3.0152		43.60	7.0960	7.0370	6.5550
.04	.0336	.0329	.0279		7.83	3.3053	3.2738	3.0171		43.70	7.1030	7.0440	6.5610
.05	.0421	.0412	.0349		7.84	3.3073	3.2758	3.0190		43.80	7.1100	7.0510	6.5680
.06	.0505	.0495	.0419		7.85	3.3093	3.2779	3.0209		43.90	7.1170	7.0580	6.5740
.07	.0591	.0579	.0489		7.86	3.3114	3.2799	3.0228		44.00	7.1240	7.0640	6.5800
.08	.0676	.0662	.0560		7.87	3.3134	3.2819	3.0248		44.10	7.1310	7.0710	6.5870
.09	.0761	.0746	.0631		7.88	3.3154	3.2839	3.0267		44.20	7.1380	7.0780	6.5930
.10	.0847	.0830	.0702		7.89	3.3175	3.2859	3.0286		44.30	7.1450	7.0850	6.6000
.11	.0933	.0915	.0773		7.90	3.3195	3.2879	3.0305		44.40	7.1510	7.0920	6.6060
.12	.1019	.0999	.0844		7.91	3.3215	3.2899	3.0324		44.50	7.1580	7.0980	6.6120
.13	.1106	.1084	.0915		7.92	3.3235	3.2920	3.0343		44.60	7.1650	7.1050	6.6190
.14	.1192	.1168	.0987		7.93	3.3255	3.2940	3.0362		44.70	7.1720	7.1120	6.6250
.15	.1279	.1253	.1058		7.94	3.3276	3.2960	3.0381		44.80	7.1790	7.1190	6.6310
.16	.1366	.1339	.1130		7.95	3.3296	3.2980	3.0400		44.90	7.1860	7.1250	6.6380
.17	.1453	.1424	.1202		7.96	3.3316	3.3000	3.0410		45.00	7.1920	7.1320	6.6440
.18	.1540	.1510	.1274		7.97	3.3336	3.3020	3.0438		45.10	7.1990	7.1390	6.6500
.19	.1628	.1595	.1346		7.98	3.3356	3.3040	3.0457		45.20	7.2060	7.1460	6.6570
.20	.1715	.1681	.1418		7.99	3.3376	3.3060	3.0476		45.30	7.2130	7.1520	6.6630
.21	.1803	.1767	.1491		8.00	3.3396	3.3080	3.0495		45.40	7.2190	7.1590	6.6690
.22	.1891	.1853	.1563		8.01	3.3416	3.3100	3.0514		45.50	7.2260	7.1660	6.6750
.23	.1979	.1939	.1636		8.02	3.3436	3.3119	3.0533		45.60	7.2330	7.1720	6.6820
.24	.2067	.2026	.1709		8.03	3.3456	3.3139	3.0552		45.70	7.2400	7.1790	6.6880
.25	.2156	.2112	.1782		8.04	3.3476	3.3159	3.0570		45.80	7.2460	7.1860	6.6940
.26	.2244	.2199	.1854		8.05	3.3496	3.3179	3.0589		45.90	7.2530	7.1920	6.7000
.27	.2332	.2286	.1927		8.06	3.3516	3.3199	3.0608		46.00	7.2600	7.1990	6.7070
.28	.2421	.2372	.2001		8.07	3.3536	3.3219	3.0627		46.10	7.2660	7.2060	6.7130
.29	.2510	.2459	.2074		8.08	3.3556	3.3239	3.0646		46.20	7.2730	7.2120	6.7190
.30	.2598	.2546	.2147		8.09	3.3576	3.3258	3.0665		46.30	7.2800	7.2190	6.7250
.31	.2687	.2633	.2220		8.10	3.3596	3.3278	3.0683		46.40	7.2860	7.2250	6.7320
.32	.2776	.2720	.2294		8.11	3.3616	3.3298	3.0702		46.50	7.2930	7.2320	6.7380
.33	.2865	.2807	.2367		8.12	3.3636	3.3318	3.0721		46.60	7.3000	7.2390	6.7440
.34	.2954	.2895	.2441		8.13	3.3656	3.3337	3.0740		46.70	7.3060	7.2450	6.7500
.35	.3043	.2982	.2514		8.14	3.3675	3.3357	3.0758		46.80	7.3130	7.2520	6.7560
.36	.3132	.3069	.2588		8.15	3.3695	3.3377	3.0777		46.90	7.3190	7.2580	6.7620
.37	.3221	.3157	.2662		8.16	3.3715	3.3396	3.0796		47.00	7.3260	7.2650	6.7690
.38	.3310	.3244	.2736		8.17	3.3735	3.3416	3.0814		47.10	7.3330	7.2710	6.7750
.39	.3399	.3331	.2809		8.18	3.3753	3.3436	3.0833		47.20	7.3390	7.2780	6.7810
.40	.3489	.3419	.2883		8.19	3.3774	3.3455	3.0852		47.30	7.3460	7.2850	6.7870
.41	.3587	.3506	.2957		8.20	3.3791	3.3475	3.0870		47.40	7.3520	7.2910	6.7930
.42	.3667	.3593	.3031		8.21	3.3814	3.3494	3.0889		47.50	7.3590	7.2980	6.7990
.43	.3756	.3681	.3105		8.22	3.3834	3.3514	3.0907		47.60	7.3650	7.3040	6.8050
.44	.3845	.3768	.3179		8.23	3.3853	3.3534	3.0926		47.70	7.3720	7.3110	6.8110
.45	.3944	.3855	.3253		8.24	3.3873	3.3553	3.0944		47.80	7.3790	7.3180	6.8180
.46	.4023	.3943	.3327		8.25	3.3893	3.3573	3.0963		47.90	7.3850	7.3240	6.8240
.47	.4112	.4030	.3401		8.26	3.3912	3.3592	3.0982		48.00	7.3920	7.3300	6.8300
.48	.4201	.4117	.3475		8.27	3.3932	3.3612	3.1000		48.10	7.3980	7.3360	6.8360
.49	.4289	.4204	.3549		8.28	3.3951	3.3631	3.1018		48.20	7.4050	7.3430	6.8420
.50	.4387	.4291	.3623		8.29	3.3971	3.3651	3.1037		48.30	7.4110	7.3490	6.8480
.51	.4467	.4378	.3697		8.30	3.3991	3.3670	3.1055		48.40	7.4180	7.3560	6.8540
.52	.4555	.4465	.3771		8.31	3.4010	3.3690	3.1074		48.50	7.4240	7.3620	6.8600
.53	.4644	.4552	.3845		8.32	3.4030	3.3709	3.1092		48.60	7.4310	7.3690	6.8660
.54	.4732	.4638	.3919		8.33	3.4049	3.3728	3.1111		48.70	7.4370	7.3750	6.8720
.55	.4820	.4725	.3992		8.34	3.4069	3.3748	3.1129		48.80	7.4430	7.3810	6.8780
.56	.4908	.4812	.4066		8.35	3.4088	3.3768	3.1147		48.90	7.4500	7.3880	6.8840
.57	.4996	.4898	.4140		8.36	3.4108	3.3786	3.1166		49.00	7.4560	7.3940	6.8900
.58	.5084	.4984	.4214		8.37	3.4127	3.3806	3.1184		49.10	7.4630	7.4010	6.8960
.59	.5172	.5070	.4287		8.38	3.4147	3.3825	3.1203		49.20	7.4690	7.4070	6.9020
.60	.5259	.5156	.4361		8.39	3.4166	3.3844	3.1221		49.30	7.4760	7.4130	6.9080
.61	.5347	.5242	.4435		8.40	3.4185	3.3864	3.1239		49.40	7.4820	7.4200	6.9140
.62	.5434	.5328	.4508		8.41	3.4205	3.3883	3.1257		49.50	7.4880	7.4260	6.9200
.63	.5521	.5414	.4582		8.42	3.4224	3.3902	3.1276		49.60	7.4950	7.4320	6.9260
.64	.5608	.5499	.4655		8.43	3.4244	3.3922	3.1294		49.70	7.5010	7.4390	6.9320
.65	.5695	.5584	.4728		8.44	3.4263	3.3941	3.1312		49.80	7.5070	7.4450	6.9380
.66	.5782	.5670	.4802		8.45	3.4282	3.3960	3.1330		49.90	7.5140	7.4510	6.9440
.67	.5868	.5754	.4875		8.46	3.4302	3.3976	3.1349		50.00	7.5200	7.4580	6.9500
.68	.5954	.5839	.4948		8.47	3.4321	3.3998	3.1367		50.10	7.5260	7.4640	6.9550
.69	.6040	.5924	.5021		8.48	3.4340	3.4018	3.1385		50.20	7.5330	7.4700	6.9610
.70	.6126	.6008	.5094		8.49	3.4359	3.4037	3.1403		50.30	7.5390	7.4760	6.9670
.71	.6212	.6093	.5167		8.50	3.4379	3.4056	3.1421		50.40	7.5450	7.4830	6.9730
.72	.6297	.6177	.5239		8.51	3.4398	3.4075	3.1439		50.50	7.5520	7.4890	6.9790
.73	.6382	.6260	.5312		8.52	3.4417	3.4094	3.1458		50.60	7.5580	7.4950	6.9850
.74	.6467	.6344	.5384		8.53	3.4436	3.4113	3.1476		50.70	7.5640	7.5010	6.9910
.75	.6552	.6427	.5457		8.54	3.4456	3.4132	3.1494		50.80	7.5710	7.5080	6.9970
.76	.6637	.6511	.5529		8.55	3.4475	3.4151	3.1512		50.90	7.5770	7.5140	7.0030
.77	.6721	.6594	.5601		8.56	3.4494	3.4170	3.1530		51.00	7.5830	7.5200	7.0080
.78	.6805	.6676	.5673		8.57	3.4513	3.4189	3.1548		51.10	7.5890	7.5260	7.0140
.79	.6889	.6759	.5745		8.58	3.4532	3.4208	3.1566		51.20	7.5960	7.5330	7.0200
.80	.6973	.6841	.5817		8.59	3.4551	3.4227	3.1584		51.30	7.6020	7.5390	7.0260
.81	.7056	.6924	.5889		8.60	3.4571	3.4246	3.1602		51.40	7.6080	7.5450	7.0320
.82	.7139	.7005	.5960		8.61	3.4590	3.4265	3.1620		51.50	7.6140	7.5510	7.0370
.83	.7222	.7087	.6032		8.62	3.4609	3.4282	3.1638		51.60	7.6210	7.5570	7.0430
.84	.7305	.7169	.6103		8.63	3.4628	3.4303	3.1656		51.70	7.6270	7.5630	7.0490
.85	.7387	.7250	.6174		8.64	3.4647	3.4322	3.1674		51.80	7.6330	7.5700	7.0550
.86	.7469	.7331	.6245		8.65	3.4666	3.4341	3.1692		51.90	7.6390	7.5760	7.0610
.87	.7551	.7411	.6316		8.66	3.4685	3.4360	3.1710		52.00	7.6450	7.5820	7.0660
.88	.7633	.7492	.6387		8.67	3.4704	3.4379	3.1728		52.10	7.6520	7.5880	7.0720
.89	.7714	.7572	.6457		8.68	3.4723	3.4398	3.1746		52.20	7.6580	7.5940	7.0780
.90	.7795	.7652	.6520		8.69	3.4742	3.4417	3.1763		52.30	7.6640	7.6000	7.0840
.91	.7876	.7732	.6590		8.70	3.4761	3.4435	3.1781		52.40	7.6700	7.6060	7.0900
.92	.7957	.7811	.6660		8.71	3.4780	3.4454	3.1799		52.50	7.6760	7.6130	7.0950
.93	.8037	.7890	.6730		8.72	3.4799	3.4473	3.1817		52.60	7.6820	7.6190	7.1010
.94	.8117	.7969	.6800		8.73	3.4818	3.4492	3.1835		52.70	7.6880	7.6250	7.1070
.95	.8197	.8048	.6870		8.74	3.4837	3.4511	3.1853		52.80	7.6950	7.6310	7.1120
.96	.8276	.8126	.6940		8.75	3.4855	3.4529	3.1870		52.90	7.7010	7.6370	7.1180
.97	.8355	.8204	.7010		8.76	3.4874	3.4548	3.1888		53.00	7.7070	7.6430	7.1240
.98	.8434	.8282	.7080		8.77	3.4893	3.4567	3.1906		53.10	7.7130	7.6490	7.1300
.99	.8513	.8360	.7150		8.78	3.4912	3.4586	3.1924		53.20	7.7190	7.6550	7.1350
1.00	.8591	.8437	.7220		8.79	3.4931	3.4604	3.1942		53.30	7.7250	7.6610	7.1410
1.01	.8669	.8514	.7290		8.80	3.4950	3.4623	3.1959		53.40	7.7310	7.6670	7.1470
1.02	.8747	.8591	.7360		8.81	3.4958	3.4642	3.1977		53.50	7.7370	7.6730	7.1520
1.03	.8824	.8668	.7420		8.82	3.4987	3.4660	3.1995		53.60	7.7430	7.6790	7.1580
1.04	.8902	.8744	.7490		8.83	3.5006	3.4679	3.2012		53.70	7.7490	7.6850	7.1640
1.05	.8979	.8820	.7560		8.84	3.5025	3.4698	3.2030		53.80	7.7560	7.6910	7.1690
1.06	.9055	.8896	.7630		8.85	3.5043	3.4716	3.2048		53.90	7.7620	7.6970	7.1750
1.07	.9132	.8971	.7700		8.86	3.5062	3.4735	3.2065		54.00	7.7680	7.7030	7.1810
1.08	.9208	.9046	.7760		8.87	3.5081	3.4753	3.2083		54.10	7.7740	7.7090	7.1860
1.09	.9284	.9121	.7830		8.88	3.5100	3.4772	3.2101		54.20	7.7800	7.7150	7.1920
1.10	.9359	.9196	.7900		8.89	3.5118	3.4791	3.2118		54.30	7.7860	7.7210	7.1980
1.11	.9434	.9270	.7960		8.90	3.5137	3.4809	3.2136		54.40	7.7920	7.7270	7.2030
1.12	.9509	.9344	.8030		8.91	3.5156	3.4828	3.2153		54.50	7.7980	7.7330	7.2090
1.13	.9584	.9418	.8100		8.92	3.5174	3.4846	3.2171		54.60	7.8040	7.7390	7.2140
1.14	.9658	.9492	.8160		8.93	3.5193	3.4865	3.2188		54.70	7.8100	7.7450	7.2200
1.15	.9733	.9565	.8230		8.94	3.5212	3.4883	3.2206		54.80	7.8160	7.7510	7.2260
1.16	.9806	.9638	.8300		8.95	3.5230	3.4902	3.2223		54.90	7.8220	7.7570	7.2310
1.17	.9880	.9711	.8360		8.96	3.5239	3.4920	3.2241		55.00	7.8280	7.7630	7.2370
1.18	.9953	.9783	.8430		8.97	3.5247	3.4939	3.2258		55.10	7.8340	7.7690	7.2420
1.19	1.0026	.9855	.8490		8.98	3.5286	3.4957	3.2276		55.20	7.8400	7.7750	7.2480
1.20	1.0090	.9927	.8561		8.99	3.5304	3.4976	3.2293		55.30	7.8450	7.7810	7.2530
1.21	1.0171	.9999	.8626		9.00	3.5323	3.4994	3.2311		55.40	7.8510	7.7870	7.2590
1.22	1.0243	1.0070	.8691		9.01	3.5342	3.5012	3.2328		55.50	7.8570	7.7920	7.2650
1.23	1.0315	1.0142	.8755		9.02	3.5360	3.5031	3.2346		55.60	7.8630	7.7980	7.2700
1.24	1.0387	1.0212	.8820		9.03	3.5379	3.5049	3.2363		55.70	7.8690	7.8040	7.2760
1.25	1.0458	1.0283	.8884		9.04	3.5397	3.5067	3.2381		55.80	7.8750	7.8100	7.2810
1.26	1.0529	1.0353	.8948		9.05	3.5415	3.5086	3.2398		55.90	7.8810	7.8160	7.2870
1.27	1.0600	1.0423	.9012		9.06	3.5434	3.5104	3.2415		56.00	7.8870	7.8220	7.2920
1.28	1.0670	1.0493	.9075		9.07	3.5452	3.5122	3.2433		56.10	7.8930	7.8280	7.2980
1.29	1.0741	1.0563	.9138		9.08	3.5471	3.5141	3.2453		56.20	7.8990	7.8330	7.3030
1.30	1.0811	1.0632	.9202		9.09	3.5489	3.5159	3.2467		56.30	7.9050	7.8390	7.3090
1.31	1.0880	1.0701	.9265		9.10	3.5508	3.5177	3.2485		56.40	7.9100	7.8450	7.3140
1.32	1.0950	1.0770	.9327		9.11	3.5526	3.5196	3.2502		56.50	7.9160	7.8510	7.3200
1.33	1.1019	1.0838	.9390		9.12	3.5544	3.5214	3.2519		56.60	7.9220	7.8570	7.3250
1.34	1.1088	1.0906	.9452		9.13	3.5563	3.5232	3.2537		56.70	7.9280	7.8630	7.3310
1.35	1.1156	1.0974	.9515		9.14	3.5581	3.5250	3.2554		56.80	7.9340	7.8680	7.3360
1.36	1.1224	1.1042	.9577		9.15	3.5599	3.5269	3.2571		56.90	7.9400	7.8740	7.3420
1.37	1.1292	1.1109	.9638		9.16	3.5618	3.5287	3.2588		57.00	7.9460	7.8800	7.3450
1.38	1.1360	1.1176	.9700		9.17	3.5636	3.5305	3.2606		57.10	7.9510	7.8860	7.3520
1.39	1.1428	1.1243	.9761		9.18	3.5654	3.5323	3.2623		57.20	7.9570	7.8920	7.3580
1.40	1.1495	1.1310	.9823		9.19	3.5673	3.5341	3.2640		57.30	7.9630	7.8970	7.3630
1.41	1.1562	1.1376	.9884		9.20	3.5691	3.5359	3.2657		57.40	7.9690	7.9030	7.3690
1.42	1.1629	1.1442	.9944		9.21	3.5709	3.5378	3.2674		57.50	7.9750	7.9090	7.3740
1.43	1.1695	1.1508	1.0005		9.22	3.5727	3.5396	3.2692		57.60	7.9800	7.9150	7.3800
1.44	1.1761	1.1574	1.0065		9.23	3.5746	3.5414	3.2709		57.70	7.9860	7.9200	7.3850
1.45	1.1827	1.1639	1.0126		9.24	3.5764	3.5432	3.2726		57.80	7.9920	7.9260	7.3900
1.46	1.1893	1.1704	1.0186		9.25	3.5782	3.5450	3.2743		57.90	7.9980	7.9320	7.3960
1.47	1.1958	1.1769	1.0246		9.26	3.5800	3.5468	3.2760		58.00	8.0030	7.9380	7.4010
1.48	1.2024	1.1834	1.0305		9.27	3.5818	3.5486	3.2777		58.10	8.0090	7.9430	7.4070
1.49	1.2089	1.1898	1.0365		9.28	3.5837	3.5504	3.2794		58.20	8.0150	7.9490	7.4120
1.50	1.2153	1.1962	1.0424		9.29	3.5855	3.5522	3.2811		58.30	8.0210	7.9550	7.4170
1.51	1.2218	1.2026	1.0483		9.30	3.5873	3.5540	3.2828		58.40	8.0260	7.9600	7.4230
1.52	1.2282	1.2090	1.0542		9.31	3.5891	3.5558	3.2845		58.50	8.0320	7.9660	7.4280
1.53	1.2346	1.2153	1.0601		9.32	3.5909	3.5576	3.2863		58.60	8.0380	7.9720	7.4330
1.54	1.2410	1.2217	1.0659		9.33	3.5927	3.5594	3.2880		58.70	8.0440	7.9770	7.4390
1.55	1.2473	1.2279	1.0718		9.34	3.5945	3.5612	3.2897		58.80	8.0490	7.9830	7.4440
1.56	1.2536	1.2342	1.0776		9.35	3.5963	3.5630	3.2914		58.90	8.0550	7.9890	7.4500
1.57	1.2599	1.2405	1.0834		9.36	3.5981	3.5648	3.2931		59.00	8.0610	7.9940	7.4550
1.58	1.2652	1.2467	1.0891		9.37	3.5999	3.5666	3.2948		59.10	8.0660	8.0000	7.4600
1.59	1.2724	1.2529	1.0949		9.38	3.6017	3.5684	3.2965		59.20	8.0720	8.0060	7.4660
1.60	1.2787	1.2591	1.1006		9.39	3.6035	3.5702	3.2981		59.30	8.0780	8.0110	7.4710
1.61	1.2849	1.2652	1.1064		9.40	3.6053	3.5720	3.2998		59.40	8.0830	8.0170	7.4760
1.62	1.2911	1.2714	1.1121		9.41	3.6071	3.5737	3.3015		59.50	8.0890	8.0230	7.4810
1.63	1.2972	1.2775	1.1178		9.42	3.6089	3.5755	3.3032		59.60	8.0950	8.0280	7.4870
1.64	1.3033	1.2836	1.1234		9.43	3.6107	3.5773	3.3049		59.70	8.1000	8.0340	7.4920
1.65	1.3095	1.2896	1.1291		9.44	3.6125	3.5791	3.3066		59.80	8.1060	8.0390	7.4970
1.66	1.3155	1.2957	1.1347		9.45	3.6143	3.5809	3.3083		59.90	8.1120	8.0450	7.5030
1.67	1.3216	1.3017	1.1403		9.46	3.6161	3.5827	3.3100		60.00	8.1170	8.0510	7.5080
1.68	1.3277	1.3077	1.1459		9.47	3.6179	3.5844	3.3117		60.10	8.1230	8.0560	7.5130
1.69	1.3337	1.3138	1.1515		9.48	3.6197	3.5862	3.3134		60.20	8.1290	8.0620	7.5190
1.70	1.3397	1.3196	1.1570		9.49	3.6215	3.5880	3.3150		60.30	8.1340	8.0670	7.5240
1.71	1.3456	1.3255	1.1626		9.50	3.6233	3.5898	3.3167		60.40	8.1400	8.0730	7.5290
1.72	1.3516	1.3314	1.1681		9.51	3.6251	3.5916	3.3184		60.50	8.1450	8.0790	7.5340
1.73	1.3575	1.3373	1.1736		9.52	3.6268	3.5933	3.3201		60.60	8.1510	8.0840	7.5400
1.74	1.3634	1.3432	1.1791		9.53	3.6286	3.5951	3.3218		60.70	8.1570	8.0900	7.5450
1.75	1.3693	1.3490	1.1845		9.54	3.6304	3.5969	3.3234		60.80	8.1620	8.0950	7.5500
1.76	1.3752	1.3549	1.1900		9.55	3.6322	3.5986	3.3251		60.90	8.1680	8.1010	7.5550
1.77	1.3810	1.3607	1.1954		9.56	3.6340	3.6004	3.3268		61.00	8.1730	8.1060	7.5600
1.78	1.3869	1.3665	1.2008		9.57	3.6358	3.6022	3.3285		61.10	8.1790	8.1120	7.5660
1.79	1.3927	1.3722	1.2062		9.58	3.6375	3.6039	3.3301		61.20	8.1840	8.1170	7.5710
1.80	1.3985	1.3780	1.2116		9.59	3.6393	3.6057	3.3318		61.30	8.1900	8.1230	7.5760
1.81	1.4042	1.3837	1.2170		9.60	3.6411	3.6075	3.3335		61.40	8.1960	8.1280	7.5810
1.82	1.4100	1.3894	1.2223		9.61	3.6429	3.6092	3.3351		61.50	8.2010	8.1340	7.5870
1.83	1.4157	1.3951	1.2277		9.62	3.6446	3.6110	3.3368		61.60	8.2070	8.1390	7.5920
1.84	1.4214	1.4007	1.2330		9.63	3.6464	3.6128	3.3385		61.70	8.2120	8.1450	7.5970
1.85	1.4271	1.4064	1.2383		9.64	3.6482	3.6145	3.3401		61.80	8.2180	8.1500	7.6020
1.86	1.4327	1.4120	1.2435		9.65	3.6499	3.6163	3.3418		61.90	8.2230	8.1560	7.6070
1.87	1.4384	1.4176	1.2488		9.66	3.6517	3.6180	3.3435		62.00	8.2290	8.1610	7.6120
1.88	1.4440	1.4232	1.2540		9.67	3.6535	3.6198	3.3451		62.10	8.2340	8.1670	7.6180
1.89	1.4496	1.4287	1.2593		9.68	3.6552	3.6215	3.3468		62.20	8.2400	8.1720	7.6230
1.90	1.4552	1.4343	1.2645		9.69	3.6570	3.6233	3.3485		62.30	8.2450	8.1780	7.6280
1.91	1.4607	1.4398	1.2697		9.70	3.6588	3.6250	3.3501		62.40	8.2510	8.1830	7.6330
1.92	1.4663	1.4453	1.2749		9.71	3.6605	3.6268	3.3518		62.50	8.2560	8.1890	7.6380
1.93	1.4718	1.4508	1.2800		9.72	3.6623	3.6285	3.3534		62.60	8.2620	8.1940	7.6430
1.94	1.4773	1.4563	1.2852		9.73	3.6641	3.6303	3.3551		62.70	8.2670	8.2000	7.6480
1.95	1.4828	1.4617	1.2903		9.74	3.6658	3.6320	3.3567		62.80	8.2730	8.2050	7.6540
1.96	1.4883	1.4671	1.2954		9.75	3.6676	3.6338	3.3584		62.90	8.2780	8.2100	7.6590
1.97	1.4937	1.4726	1.3005		9.76	3.6693	3.6355	3.3600		63.00	8.2840	8.2160	7.6640
1.98	1.4991	1.4780	1.3056		9.77	3.6711	3.6373	3.3617		63.10	8.2890	8.2210	7.6690
1.99	1.5045	1.4833	1.3107		9.78	3.6728	3.6390	3.3633		63.20	8.2940	8.2270	7.6740
2.00	1.5099	1.4887	1.3157		9.79	3.6746	3.6408	3.3650		63.30	8.3000	8.2320	7.6790
2.01	1.5153	1.4940	1.3208		9.80	3.6763	3.6425	3.3666		63.40	8.3050	8.2370	7.6840
2.02	1.5207	1.4994	1.3258		9.81	3.6781	3.6442	3.3683		63.50	8.3110	8.2430	7.6890
2.03	1.5260	1.5047	1.3308		9.82	3.6798	3.6460	3.3699		63.60	8.3160	8.2480	7.6940
2.04	1.5313	1.5099	1.3358		9.83	3.6816	3.6477	3.3716		63.70	8.3220	8.2540	7.7000
2.05	1.5366	1.5152	1.3407		9.84	3.6833	3.6494	3.3732		63.80	8.3270	8.2590	7.7050
2.06	1.5419	1.5205	1.3457		9.85	3.6851	3.6512	3.3749		63.90	8.3320	8.2640	7.7100
2.07	1.5472	1.5257	1.3506		9.86	3.6868	3.6529	3.3765		64.00	8.3380	8.2700	7.7150
2.08	1.5524	1.5309	1.3556		9.87	3.6886	3.6546	3.3781		64.10	8.3430	8.2750	7.7200
2.09	1.5577	1.5361	1.3605		9.88	3.6903	3.6564	3.3798		64.20	8.3490	8.2800	7.7250
2.10	1.5629	1.5413	1.3654		9.89	3.6921	3.6581	3.3814		64.30	8.3540	8.2860	7.7300
2.11	1.5681	1.5465	1.3703		9.90	3.6938	3.6598	3.3830		64.40	8.3590	8.2910	7.7350
2.12	1.5733	1.5516	1.3751		9.91	3.6955	3.6616	3.3847		64.50	8.3650	8.2960	7.7400
2.13	1.5784	1.5567	1.3800		9.92	3.6973	3.6633	3.3863		64.60	8.3700	8.3020	7.7450
2.14	1.5836	1.5619	1.3848		9.93	3.6990	3.6650	3.3879		64.70	8.3750	8.3070	7.7500
2.15	1.5887	1.5670	1.3897		9.94	3.7007	3.6667	3.3896		64.80	8.3810	8.3120	7.7550
2.16	1.5938	1.5720	1.3945		9.95	3.7025	3.6684	3.3912		64.90	8.3860	8.3180	7.7600
2.17	1.5989	1.5771	1.3993		9.96	3.7042	3.6702	3.3928		65.00	8.3910	8.3230	7.7650
2.18	1.6040	1.5822	1.4041		9.97	3.7059	3.6719	3.3945		65.10	8.3970	8.3280	7.7700
2.19	1.6091	1.5872	1.4088		9.98	3.7077	3.6736	3.3961		65.20	8.4020	8.3340	7.7750
2.20	1.6141	1.5922	1.4136		9.99	3.7094	3.6753	3.3977		65.30	8.4070	8.3390	7.7800
2.21	1.6191	1.5972	1.4183		10.00	3.7111	3.6770	3.3993		65.40	8.4130	8.3440	7.7850
2.22	1.6242	1.6022	1.4230		10.01	3.7129	3.6788	3.4010		65.50	8.4180	8.3490	7.7900
2.23	1.6292	1.6072	1.4278		10.02	3.7146	3.6805	3.4026		65.60	8.4230	8.3550	7.7950
2.24	1.6342	1.6121	1.4325		10.03	3.7163	3.6822	3.4042		65.70	8.4290	8.3600	7.8000
2.25	1.6391	1.6171	1.4371		10.04	3.7180	3.6839	3.4058		65.80	8.4340	8.3650	7.8050
2.26	1.6441	1.6220	1.4418		10.05	3.7197	3.6856	3.4074		65.90	8.4390	8.3700	7.8100
2.27	1.6490	1.6269	1.4465		10.06	3.7215	3.6873	3.4091		66.00	8.4440	8.3760	7.8150
2.28	1.6539	1.6318	1.4511		10.07	3.7232	3.6890	3.4107		66.10	8.4500	8.3810	7.8200
2.29	1.6589	1.6367	1.4557		10.08	3.7249	3.6907	3.4123		66.20	8.4550	8.3860	7.8250
2.30	1.6638	1.6416	1.4604		10.09	3.7266	3.6924	3.4139		66.30	8.4600	8.3910	7.8300
2.31	1.6686	1.6464	1.4650		10.10	3.7283	3.6941	3.4155		66.40	8.4660	8.3970	7.8350
2.32	1.6735	1.6513	1.4696		10.11	3.7301	3.6959	3.4171		66.50	8.4710	8.4020	7.8400
2.33	1.6783	1.6561	1.4741		10.12	3.7318	3.6976	3.4187		66.60	8.4760	8.4070	7.8450
2.34	1.6832	1.6609	1.4787		10.13	3.7335	3.6993	3.4204		66.70	8.4810	8.4120	7.8500
2.35	1.6880	1.6657	1.4832		10.14	3.7352	3.7010	3.4220		66.80	8.4870	8.4150	7.8550
2.36	1.6928	1.6705	1.4878		10.15	3.7369	3.7027	3.4236		66.90	8.4920	8.4230	7.8600
2.37	1.6976	1.6752	1.4923		10.16	3.7386	3.7044	3.4252		67.00	8.4970	8.4280	7.8640
2.38	1.7024	1.6800	1.4968		10.17	3.7403	3.7061	3.4268		67.10	8.5020	8.4330	7.8690
2.39	1.7071	1.6847	1.5013		10.18	3.7420	3.7077	3.4284		67.20	8.5070	8.4380	7.8740
2.40	1.7119	1.6894	1.5058		10.19	3.7437	3.7094	3.4300		67.30	8.5130	8.4430	7.8790
2.41	1.7166	1.6941	1.5103		10.20	3.7454	3.7111	3.4316		67.40	8.5180	8.4490	7.8840
2.42	1.7213	1.6988	1.5147		10.21	3.7472	3.7128	3.4332		67.50	8.5230	8.4540	7.8890
2.43	1.7261	1.7035	1.5192		10.22	3.7489	3.7145	3.4348		67.60	8.5280	8.4590	7.8940
2.44	1.7307	1.7082	1.5236		10.23	3.7506	3.7162	3.4364		67.70	8.5330	8.4640	7.8990
2.45	1.7354	1.7128	1.5281		10.24	3.7523	3.7179	3.4380		67.80	8.5390	8.4690	7.9040
2.46	1.7401	1.7175	1.5325		10.25	3.7540	3.7196	3.4396		67.90	8.5440	8.4740	7.9080
2.47	1.7447	1.7221	1.5369		10.26	3.7557	3.7213	3.4411		68.00	8.5490	8.4800	7.9130
2.48	1.7494	1.7267	1.5413		10.27	3.7574	3.7230	3.4428		68.10	8.5540	8.4850	7.9180
2.49	1.7540	1.7313	1.5456		10.28	3.7591	3.7247	3.4444		68.20	8.5590	8.4900	7.9230
2.50	1.7586	1.7359	1.5500		10.29	3.7608	3.7263	3.4460		68.30	8.5640	8.4950	7.9280
2.51	1.7632	1.7405	1.5543		10.30	3.7624	3.7280	3.4476		68.40	8.5700	8.5000	7.9330
2.52	1.7678	1.7450	1.5587		10.31	3.7641	3.7297	3.4492		68.50	8.5750	8.5050	7.9380
2.53	1.7724	1.7496	1.5630		10.32	3.7658	3.7314	3.4508		68.60	8.5800	8.5100	7.9420
2.54	1.7769	1.7541	1.5673		10.33	3.7675	3.7331	3.4523		68.70	8.5850	8.5150	7.9470
2.55	1.7815	1.7586	1.5716		10.34	3.7692	3.7347	3.4539		68.80	8.5900	8.5210	7.9520
2.56	1.7860	1.7631	1.5759		10.35	3.7709	3.7364	3.4555		68.90	8.5950	8.5260	7.9570
2.57	1.7906	1.7676	1.5802		10.36	3.7726	3.7381	3.4571		69.00	8.6000	8.5310	7.9620
2.58	1.7951	1.7721	1.5845		10.37	3.7743	3.7398	3.4587		69.10	8.6060	8.5360	7.9670
2.59	1.7996	1.7766	1.5887		10.38	3.7760	3.7414	3.4603		69.20	8.6110	8.5410	7.9710
2.60	1.8040	1.7811	1.5930		10.39	3.7777	3.7431	3.4619		69.30	8.6160	8.5460	7.9760
2.61	1.8085	1.7855	1.5972		10.40	3.7793	3.7448	3.4634		69.40	8.6210	8.5510	7.9810
2.62	1.8130	1.7899	1.6014		10.41	3.7810	3.7465	3.4665		69.50	8.6260	8.5560	7.9860
2.63	1.8174	1.7944	1.6057		10.42	3.7827	3.7481	3.4666		69.60	8.6310	8.5610	7.9910
2.64	1.8219	1.7988	1.6099		10.43	3.7844	3.7498	3.4682		69.70	8.6360	8.5660	7.9950
2.65	1.8263	1.8032	1.6141		10.44	3.7861	3.7515	3.4698		69.80	8.6410	8.5710	8.0000
2.66	1.8307	1.8076	1.6182		10.45	3.7877	3.7531	3.4713		69.90	8.6460	8.5760	8.0050
2.67	1.8351	1.8119	1.6224		10.46	3.7894	3.7548	3.4729		70.00	8.6510	8.5810	8.0100
2.68	1.8395	1.8163	1.6266		10.47	3.7911	3.7565	3.4745		70.10	8.6560	8.5860	8.0150
2.69	1.8439	1.8207	1.6307		10.48	3.7928	3.7581	3.4761		70.20	8.6610	8.5910	8.0190
2.70	1.8482	1.8250	1.6348		10.49	3.7944	3.7598	3.4776		70.30	8.6670	8.5960	8.0240
2.71	1.8526	1.8293	1.6390		10.50	3.7961	3.7615	3.4792		70.40	8.6720	8.6010	8.0290
2.72	1.8569	1.8336	1.6431		10.51	3.7978	3.7631	3.4808		70.50	8.6770	8.6060	8.0340
2.73	1.8612	1.8379	1.6472		10.52	3.7995	3.7648	3.4823		70.60	8.6820	8.6110	8.0380
2.74	1.8656	1.8422	1.6513		10.53	3.8011	3.7664	3.4839		70.70	8.6870	8.6160	8.0430
2.75	1.8699	1.8465	1.6554		10.54	3.8028	3.7681	3.4855		70.80	8.6920	8.6210	8.0480
2.76	1.8742	1.8508	1.6594		10.55	3.8045	3.7698	3.4871		70.90	8.6970	8.6260	8.0530
2.77	1.8784	1.8550	1.6635		10.56	3.8061	3.7714	3.4886		71.00	8.7020	8.6310	8.0570
2.78	1.8827	1.8593	1.6676		10.57	3.8078	3.7731	3.4902		71.10	8.7070	8.6360	8.0620
2.79	1.8870	1.8635	1.6716		10.58	3.8095	3.7747	3.4917		71.20	8.7120	8.6410	8.0670
2.80	1.8912	1.8678	1.6756		10.59	3.8111	3.7764	3.4933		71.30	8.7170	8.6460	8.0710
2.81	1.8955	1.8720	1.6797		10.60	3.8128	3.7780	3.4949		71.40	8.7220	8.6510	8.0760
2.82	1.8997	1.8762	1.6837		10.61	3.8145	3.7797	3.4964		71.50	8.7270	8.6560	8.0810
2.83	1.9039	1.8804	1.6877		10.62	3.8161	3.7813	3.4980		71.60	8.7320	8.6610	8.0860
2.84	1.9081	1.8846	1.6917		10.63	3.8178	3.7830	3.4996		71.70	8.7370	8.6660	8.0900
2.85	1.9123	1.8887	1.6956		10.64	3.8194	3.7846	3.5011		71.80	8.7420	8.6710	8.0950
2.86	1.9165	1.8929	1.6996		10.65	3.8211	3.7863	3.5027		71.90	8.7470	8.6760	8.1000
2.87	1.9207	1.8971	1.7036		10.66	3.8227	3.7879	3.5042		72.00	8.7520	8.6810	8.1040
2.88	1.9248	1.9012	1.7075		10.67	3.8244	3.7896	3.5058		72.10	8.7570	8.6860	8.1090
2.89	1.9290	1.9053	1.7115		10.68	3.8261	3.7912	3.5073		72.20	8.7620	8.6910	8.1140
2.90	1.9331	1.9094	1.7154		10.69	3.8277	3.7928	3.5089		72.30	8.7670	8.6960	8.1180
2.91	1.9373	1.9136	1.7193		10.70	3.8294	3.7945	3.5104		72.40	8.7720	8.7010	8.1230
2.92	1.9414	1.9177	1.7232		10.71	3.8310	3.7961	3.5120		72.50	8.7760	8.7060	8.1280
2.93	1.9455	1.9217	1.7271		10.72	3.8327	3.7978	3.5135		72.60	8.7810	8.7110	8.1320
2.94	1.9496	1.9258	1.7310		10.73	3.8343	3.7994	3.5151		72.70	8.7860	8.7160	8.1370
2.95	1.9537	1.9299	1.7349		10.74	3.8360	3.8010	3.5166		72.80	8.7910	8.7200	8.1420
2.96	1.9578	1.9340	1.7388		10.75	3.8376	3.8027	3.5182		72.90	8.7960	8.7250	8.1460
2.97	1.9618	1.9380	1.7427		10.76	3.8393	3.8043	3.5197		73.00	8.8010	8.7300	8.1510
2.98	1.9659	1.9420	1.7465		10.77	3.8409	3.8060	3.5213		73.10	8.8060	8.7350	8.1560
2.99	1.9700	1.9461	1.7504		10.78	3.8426	3.8076	3.5228		73.20	8.8110	8.7400	8.1600
3.00	1.9740	1.9501	1.7542		10.79	3.8442	3.8092	3.5244		73.30	8.8160	8.7450	8.1650
3.01	1.9780	1.9541	1.7580		10.80	3.8458	3.8109	3.5259		73.40	8.8210	8.7500	8.1700
3.02	1.9821	1.9581	1.7619		10.81	3.8475	3.8125	3.5275		73.50	8.8260	8.7550	8.1740
3.03	1.9861	1.9621	1.7657		10.82	3.8491	3.8141	3.5290		73.60	8.8310	8.7600	8.1790
3.04	1.9901	1.9661	1.7695		10.83	3.8508	3.8157	3.5305		73.70	8.8350	8.7640	8.1830
3.05	1.9941	1.9700	1.7733		10.84	3.8524	3.8174	3.5321		73.80	8.8400	8.7690	8.1880
3.06	1.9980	1.9740	1.7771		10.85	3.8540	3.8190	3.5336		73.90	8.8450	8.7740	8.1930
3.07	2.0020	1.9780	1.7808		10.86	3.8557	3.8206	3.5351		74.00	8.8500	8.7790	8.1970
3.08	2.0060	1.9819	1.7846		10.87	3.8573	3.8222	3.5367		74.10	8.8550	8.7840	8.2020
3.09	2.0099	1.9858	1.7884		10.88	3.8589	3.8239	3.5382		74.20	8.8600	8.7890	8.2060
3.10	2.0139	1.9898	1.7921		10.89	3.8606	3.8255	3.5397		74.30	8.8650	8.7930	8.2110
3.11	2.0178	1.9937	1.7958		10.90	3.8622	3.8271	3.5413		74.40	8.8700	8.7980	8.2160
3.12	2.0217	1.9976	1.7996		10.91	3.8638	3.8287	3.5428		74.50	8.8740	8.8030	8.2200
3.13	2.0257	2.0015	1.8033		10.92	3.8655	3.8304	3.5443		74.60	8.8790	8.8080	8.2250
3.14	2.0296	2.0054	1.8070		10.93	3.8671	3.8320	3.5459		74.70	8.8840	8.8130	8.2290
3.15	2.0335	2.0093	1.8107		10.94	3.8687	3.8336	3.5474		74.80	8.8890	8.8180	8.2340
3.16	2.0374	2.0131	1.8144		10.95	3.8704	3.8352	3.5489		74.90	8.8940	8.8220	8.2390
3.17	2.0413	2.0170	1.8181		10.96	3.8720	3.8368	3.5505		75.00	8.8990	8.8270	8.2430
3.18	2.0451	2.0208	1.8218		10.97	3.8736	3.8384	3.5520		75.10	8.9030	8.8320	8.2480
3.19	2.0490	2.0247	1.8255		10.98	3.8752	3.8401	3.5535		75.20	8.9050	8.8370	8.2520
3.20	2.0528	2.0285	1.8291		10.99	3.8769	3.8417	3.5550		75.30	8.9130	8.8420	8.2570
3.21	2.0567	2.0323	1.8328		11.00	3.8780	3.8430	3.5570		75.40	8.9180	8.8460	8.2610
3.22	2.0605	2.0362	1.8364		11.01	3.8800	3.8450	3.5580		75.50	8.9230	8.8510	8.2660
3.23	2.0644	2.0400	1.8401		11.02	3.8820	3.8460	3.5600		75.60	8.9270	8.8560	8.2700
3.24	2.0682	2.0438	1.8437		11.03	3.8830	3.8480	3.5610		75.70	8.9320	8.8610	8.2750
3.25	2.0720	2.0476	1.8473		11.04	3.8850	3.8500	3.5630		75.80	8.9370	8.8650	8.2790
3.26	2.0758	2.0513	1.8509		11.05	3.8870	3.8510	3.5640		75.90	8.9420	8.8700	8.2840
3.27	2.0796	2.0551	1.8546		11.06	3.8880	3.8530	3.5660		76.00	8.9470	8.8750	8.2890
3.28	2.0834	2.0589	1.8582		11.07	3.8900	3.8550	3.5670		76.10	8.9510	8.8800	8.2930
3.29	2.0872	2.0626	1.8617		11.08	3.8910	3.8560	3.5690		76.20	8.9560	8.8840	8.2980
3.30	2.0909	2.0664	1.8653		11.09	3.8930	3.8580	3.5700		76.30	8.9610	8.8890	8.3020
3.31	2.0947	2.0701	1.8689		11.10	3.8950	3.8590	3.5720		76.40	8.9660	8.8940	8.3070
3.32	2.0984	2.0739	1.8725		11.11	3.8960	3.8610	3.5730		76.50	8.9700	8.8990	8.3110
3.33	2.1022	2.0776	1.8760		11.12	3.8980	3.8630	3.5750		76.60	8.9750	8.9030	8.3160
3.34	2.1059	2.0813	1.8796		11.13	3.9000	3.8640	3.5760		76.70	8.9800	8.9080	8.3200
3.35	2.1096	2.0850	1.8831		11.14	3.9010	3.8660	3.5780		76.80	8.9850	8.9130	8.3250
3.36	2.1134	2.0887	1.8867		11.15	3.9030	3.8670	3.5790		76.90	8.9890	8.9180	8.3290
3.37	2.1171	2.0924	1.8902		11.16	3.9040	3.8690	3.5810		77.00	8.9940	8.9220	8.3340
3.38	2.1208	2.0961	1.8937		11.17	3.9060	3.8710	3.5820		77.10	8.9990	8.9270	8.3380
3.39	2.1245	2.0998	1.8972		11.18	3.9080	3.8720	3.5840		77.20	9.0040	8.9320	8.3420
3.40	2.1282	2.1034	1.9007		11.19	3.9090	3.8740	3.5850		77.30	9.0080	8.9360	8.3470
3.41	2.1318	2.1071	1.9042		11.20	3.9110	3.8750	3.5870		77.40	9.0130	8.9410	8.3510
3.42	2.1355	2.1107	1.9077		11.21	3.9120	3.8770	3.5880		77.50	9.0180	8.9460	8.3560
3.43	2.1392	2.1144	1.9112		11.22	3.9140	3.8790	3.5900		77.60	9.0230	8.9500	8.3600
3.44	2.1428	2.1180	1.9147		11.23	3.9160	3.8800	3.5910		77.70	9.0270	8.9550	8.3650
3.45	2.1465	2.1217	1.9182		11.24	3.9170	3.8820	3.5930		77.80	9.0320	8.9600	8.3690
3.46	2.1501	2.1253	1.9216		11.25	3.9190	3.8830	3.5940		77.90	9.0370	8.9640	8.3740
3.47	2.1538	2.1289	1.9251		11.26	3.9200	3.8850	3.5960		78.00	9.0410	8.9690	8.3780
3.48	2.1574	2.1325	1.9285		11.27	3.9220	3.8860	3.5970		78.10	9.0460	8.9740	8.3830
3.49	2.1610	2.1361	1.9320		11.28	3.9240	3.8880	3.5990		78.20	9.0510	8.9780	8.3870
3.50	2.1646	2.1397	1.9354		11.29	3.9250	3.8900	3.6000		78.30	9.0550	8.9830	8.3910
3.51	2.1682	2.1433	1.9388		11.30	3.9270	3.8910	3.6020		78.40	9.0600	8.9880	8.3960
3.52	2.1718	2.1469	1.9423		11.31	3.9280	3.8930	3.6030		78.50	9.0650	8.9920	8.4000
3.53	2.1754	2.1504	1.9457		11.32	3.9300	3.8940	3.6050		78.60	9.0690	8.9970	8.4050
3.54	2.1790	2.1540	1.9491		11.33	3.9320	3.8960	3.6060		78.70	9.0740	9.0020	8.4090
3.55	2.1826	2.1575	1.9525		11.34	3.9330	3.8980	3.6080		78.80	9.0790	9.0060	8.4140
3.56	2.1861	2.1611	1.9559		11.35	3.9350	3.8990	3.6090		78.90	9.0830	9.0110	8.4180
3.57	2.1897	2.1646	1.9592		11.36	3.9360	3.9010	3.6110		79.00	9.0880	9.0160	8.4220
3.58	2.1932	2.1682	1.9626		11.37	3.9380	3.9020	3.6120		79.10	9.0930	9.0200	8.4270
3.59	2.1968	2.1717	1.9660		11.38	3.9390	3.9040	3.6140		79.20	9.0970	9.0250	8.4310
3.60	2.2003	2.1752	1.9690		11.39	3.9410	3.9050	3.6150		79.30	9.1020	9.0290	8.4360
3.61	2.2038	2.1787	1.9727		11.40	3.9430	3.9070	3.6170		79.40	9.1070	9.0340	8.4400
3.62	2.2074	2.1822	1.9761		11.41	3.9440	3.9090	3.6180		79.50	9.1110	9.0390	8.4440
3.63	2.2109	2.1857	1.9794		11.42	3.9460	3.9100	3.6200		79.60	9.1160	9.0430	8.4490
3.64	2.2144	2.1892	1.9827		11.43	3.9470	3.9120	3.6210		79.70	9.1200	9.0480	8.4530
3.65	2.2179	2.1927	1.9861		11.44	3.9490	3.9130	3.6230		79.80	9.1250	9.0520	8.4570
3.66	2.2214	2.1962	1.9894		11.45	3.9510	3.9150	3.6240		79.90	9.1300	9.0570	8.4620
3.67	2.2249	2.1996	1.9927		11.46	3.9520	3.9160	3.6260		80.00	9.1340	9.0620	8.4660
3.68	2.2284	2.2031	1.9960		11.47	3.9540	3.9180	3.6270		80.10	9.1390	9.0660	8.4710
3.69	2.2318	2.2065	1.9993		11.48	3.9550	3.9200	3.6290		80.20	9.1430	9.0710	8.4750
3.70	2.2353	2.2100	2.0026		11.49	3.9570	3.9210	3.6300		80.30	9.1480	9.0750	8.4790
3.71	2.2388	2.2134	2.0059		11.50	3.9580	3.9230	3.6320		80.40	9.1530	9.0800	8.4840
3.72	2.2422	2.2169	2.0092		11.51	3.9600	3.9240	3.6330		80.50	9.1570	9.0840	8.4880
3.73	2.2456	2.2203	2.0125		11.52	3.9620	3.9260	3.6350		80.60	9.1620	9.0890	8.4920
3.74	2.2491	2.2237	2.0158		11.53	3.9630	3.9270	3.6360		80.70	9.1660	9.0930	8.4970
3.75	2.2525	2.2271	2.0190		11.54	3.9650	3.9290	3.6380		80.80	9.1710	9.0980	8.5010
3.76	2.2559	2.2305	2.0223		11.55	3.9660	3.9310	3.6390		80.90	9.1750	9.1030	8.5050
3.77	2.2594	2.2339	2.0255		11.56	3.9680	3.9320	3.6400		81.00	9.1800	9.1070	8.5100
3.78	2.2628	2.2373	2.0288		11.57	3.9690	3.9340	3.6420		81.10	9.1850	9.1120	8.5140
3.79	2.2662	2.2407	2.0320		11.58	3.9710	3.9350	3.6430		81.20	9.1890	9.1160	8.5180
3.80	2.2696	2.2441	2.0352		11.59	3.9730	3.9370	3.6450		81.30	9.1940	9.1210	8.5230
3.81	2.2730	2.2475	2.0385		11.60	3.9740	3.9380	3.6460		81.40	9.1980	9.1250	8.5270
3.82	2.2766	2.2509	2.0417		11.61	3.9760	3.9400	3.6480		81.50	9.2030	9.1300	8.5310
3.83	2.2797	2.2542	2.0449		11.62	3.9770	3.9410	3.6490		81.60	9.2070	9.1340	8.5350
3.84	2.2831	2.2576	2.0481		11.63	3.9790	3.9430	3.6510		81.70	9.2120	9.1390	8.5400
3.85	2.2865	2.2609	2.0513		11.64	3.9800	3.9450	3.6520		81.80	9.2160	9.1430	8.5440
3.86	2.2898	2.2643	2.0545		11.65	3.9820	3.9460	3.6540		81.90	9.2210	9.1480	8.5480
3.87	2.2932	2.2676	2.0577		11.66	3.9840	3.9480	3.6550		82.00	9.2250	9.1520	8.5530
3.88	2.2966	2.2709	2.0609		11.67	3.9850	3.9490	3.6570		82.10	9.2300	9.1570	8.5570
3.89	2.2999	2.2743	2.0641		11.68	3.9870	3.9510	3.6580		82.20	9.2340	9.1610	8.5610
3.90	2.3032	2.2776	2.0672		11.69	3.9880	3.9520	3.6600		82.30	9.2390	9.1660	8.5660
3.91	2.3066	2.2809	2.0704		11.70	3.9900	3.9540	3.6610		82.40	9.2440	9.1700	8.5700
3.92	2.3099	2.2842	2.0736		11.71	3.9910	3.9550	3.6620		82.50	9.2480	9.1750	8.5740
3.93	2.3132	2.2875	2.0767		11.72	3.9930	3.9570	3.6640		82.60	9.2530	9.1790	8.5780
3.94	2.3165	2.2908	2.0799		11.73	3.9940	3.9580	3.6650		82.70	9.2570	9.1840	8.5830
3.95	2.3198	2.2941	2.0830		11.74	3.9960	3.9600	3.6670		82.80	9.2610	9.1880	8.5870
3.96	2.3231	2.2974	2.0862		11.75	3.9980	3.9620	3.6680		82.90	9.2660	9.1930	8.5910
3.97	2.3264	2.3006	2.0893		11.76	3.9990	3.9630	3.6700		83.00	9.2700	9.1970	8.5950
3.98	2.3297	2.3039	2.0924		11.77	4.0010	3.9650	3.6710		83.10	9.2750	9.2020	8.6000
3.99	2.3330	2.3072	2.0955		11.78	4.0020	3.9660	3.6730		83.20	9.2790	9.2060	8.6040
4.00	2.3363	2.3104	2.0987		11.79	4.0040	3.9680	3.6740		83.30	9.2840	9.2100	8.6080
4.01	2.3395	2.3137	2.1018		11.80	4.0050	3.9690	3.6760		83.40	9.2880	9.2150	8.6120
4.02	2.3428	2.3169	2.1049		11.81	4.0070	3.9710	3.6770		83.50	9.2930	9.2190	8.6170
4.03	2.3460	2.3202	2.1080		11.82	4.0080	3.9720	3.6780		83.60	9.2970	9.2240	8.6210
4.04	2.3493	2.3234	2.1111		11.83	4.0100	3.9740	3.6800		83.70	9.3020	9.2280	8.6250
4.05	2.3525	2.3266	2.1141		11.84	4.0120	3.9750	3.6810		83.80	9.3060	9.2330	8.6290
4.06	2.3558	2.3298	2.1172		11.85	4.0130	3.9770	3.6830		83.90	9.3110	9.2370	8.6340
4.07	2.3590	2.3331	2.1203		11.86	4.0150	3.9780	3.6840		84.00	9.3150	9.2410	8.6380
4.08	2.3622	2.3363	2.1234		11.87	4.0160	3.9800	3.6860		84.10	9.3190	9.2460	8.6420
4.09	2.3655	2.3395	2.1264		11.88	4.0180	3.9820	3.6870		84.20	9.3240	9.2500	8.6460
4.10	2.3687	2.3427	2.1295		11.89	4.0190	3.9830	3.6890		84.30	9.3280	9.2550	8.6500
4.11	2.3719	2.3459	2.1325		11.90	4.0210	3.9850	3.6900		84.40	9.3330	9.2590	8.6550
4.12	2.3751	2.3490	2.1356		11.91	4.0220	3.9860	3.6920		84.50	9.3370	9.2630	8.6590
4.13	2.3783	2.3522	2.1386		11.92	4.0240	3.9880	3.6930		84.60	9.3420	9.2680	8.6630
4.14	2.3815	2.3554	2.1417		11.93	4.0250	3.9890	3.6940		84.70	9.3460	9.2720	8.6670
4.15	2.3847	2.3586	2.1447		11.94	4.0270	3.9910	3.6960		84.80	9.3500	9.2770	8.6710
4.16	2.3879	2.3617	2.1477		11.95	4.0290	3.9920	3.6970		84.90	9.3550	9.2810	8.6760
4.17	2.3910	2.3649	2.1507		11.96	4.0300	3.9940	3.6990		85.00	9.3590	9.2850	8.6800
4.18	2.3942	2.3681	2.1538		11.97	4.0320	3.9950	3.7000		85.10	9.3640	9.2900	8.6840
4.19	2.3974	2.3712	2.1568		11.98	4.0330	3.9970	3.7020		85.20	9.3680	9.2940	8.6880
4.20	2.4005	2.3744	2.1598		11.99	4.0350	3.9980	3.7030		85.30	9.3720	9.2990	8.6920
4.21	2.4037	2.3775	2.1628		12.00	4.036	4.000	3.705		85.40	9.3770	9.3030	8.6960
4.22	2.4068	2.3806	2.1658		12.01	4.038	4.001	3.706		85.50	9.3810	9.3070	8.7010
4.23	2.4100	2.3837	2.1688		12.02	4.039	4.003	3.707		85.60	9.3860	9.3120	8.7050
4.24	2.4131	2.3869	2.1717		12.03	4.041	4.004	3.709		85.70	9.3900	9.3160	8.7090
4.25	2.4163	2.3900	2.1747		12.04	4.042	4.006	3.710		85.80	9.3940	9.3200	8.7130
4.26	2.4194	2.3931	2.1777		12.05	4.044	4.007	3.712		85.90	9.3990	9.3250	8.7170
4.27	2.4225	2.3962	2.1807		12.06	4.045	4.009	3.713		86.00	9.4030	9.3290	8.7210
4.28	2.4256	2.3993	2.1836		12.07	4.047	4.011	3.715		86.10	9.4070	9.3330	8.7260
4.29	2.4287	2.4024	2.1866		12.08	4.048	4.012	3.716		86.20	9.4120	9.3380	8.7300
4.30	2.4318	2.4055	2.1895		12.09	4.050	4.014	3.717		86.30	9.4160	9.3420	8.7340
4.31	2.4349	2.4086	2.1925		12.10	4.051	4.015	3.719		86.40	9.4200	9.3460	8.7380
4.32	2.4380	2.4117	2.1954		12.11	4.053	4.017	3.720		86.50	9.4250	9.3510	8.7420
4.33	2.4411	2.4147	2.1984		12.12	4.055	4.018	3.722		86.60	9.4290	9.3550	8.7460
4.34	2.4442	2.4178	2.2013		12.13	4.056	4.020	3.723		86.70	9.4330	9.3590	8.7500
4.35	2.4473	2.4209	2.2042		12.14	4.058	4.021	3.725		86.80	9.4380	9.3640	8.7550
4.36	2.4504	2.4239	2.2072		12.15	4.059	4.023	3.726		86.90	9.4420	9.3680	8.7590
4.37	2.4534	2.4270	2.2101		12.16	4.061	4.024	3.727		87.00	9.4460	9.3720	8.7630
4.38	2.4565	2.4300	2.2130		12.17	4.062	4.026	3.729		87.10	9.4510	9.3770	8.7670
4.39	2.4596	2.4331	2.2159		12.18	4.064	4.027	3.730		87.20	9.4550	9.3810	8.7710
4.40	2.4626	2.4361	2.2188		12.19	4.065	4.029	3.732		87.30	9.4590	9.3850	8.7750
4.41	2.4657	2.4391	2.2217		12.20	4.067	4.030	3.733		87.40	9.4640	9.3890	8.7790
4.42	2.4687	2.4422	2.2246		12.21	4.068	4.032	3.735		87.50	9.4680	9.3940	8.7830
4.43	2.4718	2.4452	2.2275		12.22	4.070	4.033	3.736		87.60	9.4720	9.3980	8.7870
4.44	2.4748	2.4482	2.2304		12.23	4.071	4.035	3.737		87.70	9.4770	9.4020	8.7910
4.45	2.4778	2.4512	2.2333		12.24	4.073	4.036	3.739		87.80	9.4810	9.4070	8.7960
4.46	2.4809	2.4542	2.2361		12.25	4.074	4.038	3.740		87.90	9.4850	9.4110	8.8000
4.47	2.4839	2.4572	2.2390		12.26	4.076	4.039	3.742		88.00	9.4900	9.4150	8.8040
4.48	2.4869	2.4602	2.2419		12.27	4.077	4.041	3.743		88.10	9.4940	9.4190	8.8080
4.49	2.4899	2.4632	2.2447		12.28	4.079	4.042	3.744		88.20	9.4980	9.4240	8.8120
4.50	2.4929	2.4662	2.2476		12.29	4.080	4.044	3.746		88.30	9.5020	9.4280	8.8160
4.51	2.4959	2.4692	2.2504		12.30	4.082	4.045	3.747		88.40	9.5070	9.4320	8.8200
4.52	2.4989	2.4722	2.2533		12.31	4.083	4.047	3.749		88.50	9.5110	9.4360	8.8240
4.53	2.5019	2.4752	2.2561		12.32	4.085	4.048	3.750		88.60	9.5150	9.4410	8.8280
4.54	2.5049	2.4781	2.2590		12.33	4.086	4.050	3.752		88.70	9.5190	9.4450	8.8320
4.55	2.5079	2.4811	2.2618		12.34	4.088	4.051	3.753		88.80	9.5240	9.4490	8.8360
4.56	2.5109	2.4841	2.2646		12.35	4.089	4.053	3.754		88.90	9.5280	9.4530	8.8400
4.57	2.5138	2.4870	2.2675		12.36	4.091	4.054	3.756		89.00	9.5320	9.4580	8.8440
4.58	2.5168	2.4900	2.2703		12.37	4.092	4.056	3.757		89.10	9.5360	9.4620	8.8480
4.59	2.5198	2.4929	2.2731		12.38	4.094	4.057	3.759		89.20	9.5410	9.4660	8.8520
4.60	2.5227	2.4959	2.2759		12.39	4.095	4.059	3.760		89.30	9.5450	9.4700	8.8570
4.61	2.5257	2.4988	2.2787		12.40	4.097	4.060	3.761		89.40	9.5490	9.4740	8.8610
4.62	2.5286	2.5017	2.2815		12.41	4.098	4.062	3.763		89.50	9.5530	9.4790	8.8650
4.63	2.5316	2.5047	2.2843		12.42	4.100	4.063	3.764		89.60	9.5580	9.4830	8.8690
4.64	2.5345	2.5079	2.2871		12.43	4.101	4.065	3.766		89.70	9.5620	9.4870	8.8730
4.65	2.5374	2.5105	2.2899		12.44	4.103	4.066	3.767		89.80	9.5660	9.4910	8.8770
4.66	2.5404	2.5134	2.2927		12.45	4.104	4.068	3.768		89.90	9.5700	9.4950	8.8810
4.67	2.5433	2.5136	2.2955		12.46	4.106	4.069	3.770		90.00	9.5740	9.5000	8.8850
4.68	2.5462	2.5192	2.2982		12.47	4.107	4.071	3.771		90.10	9.5790	9.5040	8.8890
4.69	2.5491	2.5221	2.3010		12.48	4.109	4.072	3.773		90.20	9.5830	9.5080	8.8930
4.70	2.5521	2.5250	2.3038		12.49	4.110	4.074	3.774		90.30	9.5870	9.5120	8.8970
4.71	2.5550	2.5279	2.3066		12.50	4.112	4.075	3.775		90.40	9.5910	9.5160	8.9010
4.72	2.5579	2.5308	2.3093		12.60	4.127	4.090	3.789		90.50	9.5950	9.5210	8.9050
4.73	2.5608	2.5337	2.3121		12.70	4.142	4.105	3.803		90.60	9.6000	9.5250	8.9090
4.74	2.5637	2.5366	2.3148		12.80	4.156	4.119	3.817		90.70	9.6040	9.5290	8.9130
4.75	2.5666	2.5395	2.3176		12.90	4.171	4.134	3.831		90.80	9.6080	9.5330	8.9170
4.76	2.5694	2.5423	2.3203		13.00	4.186	4.148	3.845		90.90	9.6120	9.5370	8.9210
4.77	2.5723	2.5452	2.3230		13.10	4.200	4.163	3.858		91.00	9.6160	9.5410	8.9250
4.78	2.5752	2.5481	2.3258		13.20	4.215	4.177	3.872		91.10	9.6210	9.5460	8.9290
4.79	2.5781	2.5509	2.3285		13.30	4.229	4.191	3.885		91.20	9.6250	9.5500	8.9330
4.80	2.5810	2.5538	2.3312		13.40	4.243	4.206	3.899		91.30	9.6290	9.5540	8.9370
4.81	2.5838	2.5566	2.3340		13.50	4.258	4.220	3.912		91.40	9.6330	9.5580	8.9410
4.82	2.5867	2.5595	2.3367		13.60	4.272	4.234	3.925		91.50	9.6370	9.5620	8.9450
4.83	2.5895	2.5623	2.3394		13.70	4.286	4.248	3.938		91.60	9.6410	9.5660	8.9490
4.84	2.5924	2.5652	2.3421		13.80	4.300	4.262	3.952		91.70	9.6460	9.5700	8.9530
4.85	2.5952	2.5680	2.3448		13.90	4.314	4.276	3.965		91.80	9.6500	9.5750	8.9570
4.86	2.5981	2.5708	2.3475		14.00	4.328	4.289	3.978		91.90	9.6540	9.5790	8.9600
4.87	2.6009	2.5736	2.3502		14.10	4.342	4.303	3.991		92.00	9.6580	9.5830	8.9640
4.88	2.6038	2.5765	2.3529		14.20	4.355	4.317	4.003		92.10	9.6620	9.5870	8.9680
4.89	2.6066	2.5793	2.3556		14.30	4.369	4.331	4.016		92.20	9.6660	9.5910	8.9720
4.90	2.6094	2.5821	2.3583		14.40	4.383	4.344	4.029		92.30	9.6700	9.5950	8.9760
4.91	2.6122	2.5849	2.3610		14.50	4.397	4.358	4.042		92.40	9.6750	9.5990	8.9800
4.92	2.6151	2.5877	2.3636		14.60	4.410	4.371	4.055		92.50	9.6790	9.6030	8.9840
4.93	2.6179	2.5905	2.3663		14.70	4.424	4.385	4.067		92.60	9.6830	9.6070	8.9880
4.94	2.6207	2.5933	2.3690		14.80	4.437	4.398	4.080		92.70	9.6870	9.6120	8.9920
4.95	2.6235	2.5961	2.3716		14.90	4.450	4.411	4.092		92.80	9.6910	9.6160	8.9960
4.96	2.6263	2.5989	2.3742		15.00	4.464	4.424	4.105		92.90	9.6950	9.6200	9.0000
4.97	2.6291	2.6017	2.3770		15.10	4.477	4.438	4.117		93.00	9.6990	9.6240	9.0040
4.98	2.6319	2.6044	2.3795		15.20	4.490	4.451	4.129		93.10	9.7030	9.6280	9.0080
4.99	2.6347	2.6072	2.3823		15.30	4.503	4.464	4.142		93.20	9.7070	9.6320	9.0120
5.00	2.6375	2.6100	2.3849		15.40	4.516	4.477	4.154		93.30	9.7120	9.6360	9.0160
5.01	2.6402	2.6127	2.3875		15.50	4.530	4.490	4.166		93.40	9.7160	9.6400	9.0190
5.02	2.6430	2.6155	2.3902		15.60	4.543	4.503	4.178		93.50	9.7200	9.6440	9.0230
5.03	2.6458	2.6183	2.3928		15.70	4.555	4.515	4.190		93.60	9.7240	9.6480	9.0270
5.04	2.6486	2.6210	2.3955		15.80	4.568	4.528	4.202		93.70	9.7280	9.6520	9.0310
5.05	2.6513	2.6238	2.3981		15.90	4.581	4.541	4.214		93.80	9.7320	9.6560	9.0350
5.06	2.6541	2.6265	2.4007		16.00	4.594	4.554	4.226		93.90	9.7360	9.6600	9.0390
5.07	2.6569	2.6293	2.4033		16.10	4.607	4.566	4.238		94.00	9.7400	9.6650	9.0430
5.08	2.6596	2.6320	2.4059		16.20	4.619	4.579	4.250		94.10	9.7440	9.6690	9.0470
5.09	2.6624	2.6347	2.4085		16.30	4.632	4.592	4.262		94.20	9.7480	9.6730	9.0510
5.10	2.6651	2.6375	2.4112		16.40	4.645	4.604	4.274		94.30	9.7520	9.6770	9.0550
5.11	2.6679	2.6402	2.4138		16.50	4.657	4.617	4.285		94.40	9.7560	9.6810	9.0580
5.12	2.6706	2.6429	2.4164		16.60	4.670	4.629	4.297		94.50	9.7600	9.6850	9.0620
5.13	2.6733	2.6457	2.4190		16.70	4.682	4.641	4.309		94.60	9.7640	9.6890	9.0660
5.14	2.6761	2.6484	2.4216		16.80	4.695	4.654	4.320		94.70	9.7690	9.6930	9.0700
5.15	2.6788	2.6511	2.4241		16.90	4.707	4.666	4.332		94.80	9.7730	9.6970	9.0740
5.16	2.6815	2.6538	2.4267		17.00	4.719	4.678	4.343		94.90	9.7770	9.7010	9.0780
5.17	2.6842	2.6565	2.4293		17.10	4.732	4.690	4.355		95.00	9.7810	9.7050	9.0820
5.18	2.6870	2.6592	2.4319		17.20	4.744	4.702	4.366		95.10	9.7850	9.7090	9.0860
5.19	2.6897	2.6619	2.4345		17.30	4.756	4.715	4.378		95.20	9.7890	9.7130	9.0890
5.20	2.6924	2.6646	2.4370		17.40	4.768	4.727	4.389		95.30	9.7930	9.7170	9.0930
5.21	2.6951	2.6673	2.4396		17.50	4.780	4.739	4.400		95.40	9.7970	9.7210	9.0970
5.22	2.6978	2.6700	2.4422		17.60	4.792	4.751	4.411		95.50	9.8010	9.7250	9.1010
5.23	2.7005	2.6727	2.4447		17.70	4.804	4.762	4.423		95.60	9.8050	9.7290	9.1050
5.24	2.7032	2.6753	2.4473		17.80	4.816	4.774	4.434		95.70	9.8090	9.7330	9.1090
5.25	2.7059	2.6780	2.4498		17.90	4.828	4.786	4.445		95.80	9.8130	9.7370	9.1120
5.26	2.7086	2.6807	2.4524		18.00	4.840	4.798	4.456		95.90	9.8170	9.7410	9.1160
5.27	2.7113	2.6833	2.4549		18.10	4.852	4.810	4.467		96.00	9.8210	9.7450	9.1200
5.28	2.7139	2.6860	2.4575		18.20	4.864	4.821	4.478		96.10	9.8250	9.7490	9.1240
5.29	2.7166	2.6887	2.4600		18.30	4.876	4.833	4.489		96.20	9.8290	9.7530	9.1280
5.30	2.7193	2.6913	2.4626		18.40	4.887	4.845	4.500		96.30	9.8330	9.7570	9.1320
5.31	2.7220	2.6940	2.4651		18.50	4.899	4.856	4.511		96.40	9.8370	9.7610	9.1350
5.32	2.7246	2.6966	2.4676		18.60	4.911	4.868	4.522		96.50	9.8410	9.7650	9.1390
5.33	2.7273	2.6993	2.4701		18.70	4.922	4.879	4.533		96.60	9.8450	9.7690	9.1430
5.34	2.7299	2.7019	2.4727		18.80	4.934	4.891	4.543		96.70	9.8490	9.7730	9.1470
5.35	2.7326	2.7046	2.4752		18.90	4.945	4.902	4.554		96.80	9.8530	9.7770	9.1510
5.36	2.7352	2.7072	2.4777		19.00	4.957	4.914	4.565		96.90	9.8570	9.7810	9.1540
5.37	2.7379	2.7098	2.4802		19.10	4.968	4.925	4.576		97.00	9.8610	9.7850	9.1580
5.38	2.7405	2.7125	2.4827		19.20	4.980	4.937	4.586		97.10	9.8650	9.7890	9.1620
5.39	2.7432	2.7151	2.4852		19.30	4.991	4.948	4.597		97.20	9.8690	9.7930	9.1660
5.40	2.7458	2.7177	2.4877		19.40	5.002	4.959	4.607		97.30	9.8730	9.7960	9.1700
5.41	2.7485	2.7203	2.4902		19.50	5.014	4.970	4.618		97.40	9.8770	9.8000	9.1730
5.42	2.7511	2.7230	2.4927		19.60	5.025	4.981	4.628		97.50	9.8810	9.8040	9.1770
5.43	2.7537	2.7256	2.4952		19.70	5.036	4.993	4.639		97.60	9.8850	9.8080	9.1810
5.44	2.7563	2.7282	2.4977		19.80	5.047	5.004	4.649		97.70	9.8880	9.8120	9.1850
5.45	2.7590	2.7308	2.5002		19.90	5.059	5.015	4.660		97.80	9.8920	9.8160	9.1890
5.46	2.7616	2.7334	2.5027		20.00	5.070	5.026	4.670		97.90	9.8960	9.8200	9.1920
5.47	2.7642	2.7360	2.5052		20.10	5.081	5.037	4.680		98.00	9.9000	9.8240	9.1960
5.48	2.7668	2.7386	2.5076		20.20	5.092	5.048	4.691		98.10	9.9040	9.8280	9.2000
5.49	2.7694	2.7412	2.5101		20.30	5.103	5.059	4.701		98.20	9.9080	9.8320	9.2040
5.50	2.7720	2.7438	2.5126		20.40	5.114	5.070	4.711		98.30	9.9120	9.8360	9.2070
5.51	2.7746	2.7463	2.5150		20.50	5.125	5.081	4.722		98.40	9.9160	9.8400	9.2110
5.52	2.7772	2.7489	2.5175		20.60	5.136	5.092	4.732		98.50	9.9200	9.8410	9.2150
5.53	2.7798	2.7515	2.5200		20.70	5.147	5.102	4.742		98.60	9.9240	9.8450	9.2190
5.54	2.7824	2.7541	2.5224		20.80	5.158	5.113	4.752		98.70	9.9280	9.8510	9.2230
5.55	2.7850	2.7567	2.5249		20.90	5.168	5.124	4.762		98.80	9.9320	9.8550	9.2260
5.56	2.7876	2.7592	2.5273		21.00	5.179	5.135	4.772		98.90	9.9360	9.8590	9.2300
5.57	2.7901	2.7618	2.5298		21.10	5.190	5.145	4.782		99.00	9.9400	9.8630	9.2340
5.58	2.7927	2.7644	2.5322		21.20	5.201	5.156	4.792		99.10	9.9430	9.8670	9.2380
5.59	2.7953	2.7669	2.5347		21.30	5.212	5.167	4.802		99.20	9.9470	9.8710	9.2410
5.60	2.7979	2.7695	2.5371		21.40	5.222	5.177	4.812		99.30	9.9510	9.8750	9.2450
5.61	2.8004	2.7720	2.5395		21.50	5.233	5.188	4.822		99.40	9.9550	9.8790	9.2490
5.62	2.8030	2.7746	2.5420		21.60	5.244	5.198	4.832		99.50	9.9590	9.8830	9.2520
5.63	2.8056	2.7771	2.5444		21.70	5.254	5.209	4.842		99.60	9.9630	9.8860	9.2560
5.64	2.8081	2.7797	2.5468		21.80	5.265	5.219	4.852		99.70	9.9670	9.8900	9.2600
5.65	2.8107	2.7822	2.5492		21.90	5.275	5.230	4.861		99.80	9.9710	9.8940	9.2640
5.66	2.8132	2.7847	2.5517		22.00	5.286	5.240	4.871		99.90	9.9750	9.8980	9.2670
5.67	2.8158	2.7873	2.5541		22.10	5.296	5.251	4.881		100.00	9.9780	9.9020	9.2710
5.68	2.8183	2.7898	2.5565		22.20	5.307	5.261	4.891		100.10	9.9820	9.9060	9.2750
5.69	2.8209	2.7923	2.5589		22.30	5.317	5.271	4.900		100.20	9.9860	9.9100	9.2790
5.70	2.8234	2.7948	2.5613		22.40	5.327	5.282	4.910		100.30	9.9900	9.9130	9.2820
5.71	2.8259	2.7974	2.5637		22.50	5.338	5.292	4.920		100.40	9.9940	9.9170	9.2860
5.72	2.8285	2.7999	2.5661		22.60	5.348	5.302	4.930		100.50	9.9980	9.9210	9.2900
5.73	2.8310	2.8024	2.5685		22.70	5.358	5.312	4.939		100.60	.0000	9.9250	9.2930
5.74	2.8335	2.8049	2.5709		22.80	5.369	5.323	4.949		100.70	.0000	9.9290	9.2970
5.75	2.8360	2.8074	2.5733		22.90	5.379	5.333	4.959		100.80	.0000	9.9330	9.3010
5.76	2.8386	2.8099	2.5757		23.00	5.389	5.343	4.967		100.90	.0000	9.9360	9.3040
5.77	2.8411	2.8124	2.5781		23.10	5.399	5.353	4.977		101.00	.0000	9.9400	9.3080
5.78	2.8436	2.8149	2.5804		23.20	5.410	5.363	4.986		101.10	.0000	9.9440	9.3120
5.79	2.8461	2.8174	2.5828		23.30	5.420	5.373	4.996		101.20	.0000	9.9480	9.3160
5.80	2.8486	2.8199	2.5852		23.40	5.430	5.383	5.005		101.30	.0000	9.9520	9.3190
5.81	2.8511	2.8224	2.5876		23.50	5.440	5.393	5.015		101.40	.0000	9.9560	9.3230
5.82	2.8536	2.8249	2.5899		23.60	5.450	5.403	5.024		101.50	.0000	9.9590	9.3270
5.83	2.8561	2.8274	2.5923		23.70	5.460	5.413	5.033		101.60	.0000	9.9630	9.3300
5.84	2.8586	2.8299	2.5947		23.80	5.470	5.423	5.043		101.70	.0000	9.9670	9.3340
5.85	2.8611	2.8323	2.5970		23.90	5.480	5.433	5.052		101.80	.0000	9.9710	9.3380
5.86	2.8636	2.8348	2.5994		24.00	5.490	5.443	5.061		101.90	.0000	9.9750	9.3410
5.87	2.8661	2.8373	2.6018		24.10	5.500	5.453	5.070		102.00	.0000	9.9780	9.3450
5.88	2.8686	2.8398	2.6041		24.20	5.510	5.463	5.080		102.10	.0000	9.9820	9.3490
5.89	2.8710	2.8422	2.6065		24.30	5.520	5.473	5.089		102.20	.0000	9.9860	9.3520
5.90	2.8735	2.8447	2.6088		24.40	5.530	5.482	5.098		102.30	.0000	9.9900	9.3560
5.91	2.8760	2.8471	2.6112		24.50	5.539	5.492	5.107		102.40	.0000	9.9940	9.3600
5.92	2.8785	2.8496	2.6135		24.60	5.549	5.502	5.116		102.50	.0000	9.9970	9.3630
5.93	2.8809	2.8521	2.6158		24.70	5.559	5.511	5.125		102.60	.0000	.0000	9.3670
5.94	2.8834	2.8545	2.6182		24.80	5.568	5.521	5.135		102.70	.0000	.0000	9.3700
5.95	2.8859	2.8570	2.6205		24.90	5.578	5.531	5.144		102.80	.0000	.0000	9.3740
5.96	2.8883	2.8594	2.6228		25.00	5.588	5.540	5.153		102.90	.0000	.0000	9.3780
5.97	2.8908	2.8618	2.6252		25.10	5.598	5.550	5.162		103.00	.0000	.0000	9.3810
5.98	2.8932	2.8643	2.6275		25.20	5.607	5.560	5.171		103.10	.0000	.0000	9.3850
5.99	2.8957	2.8667	2.6298		25.30	5.617	5.569	5.180		103.20	.0000	.0000	9.3890
6.00	2.8981	2.8692	2.6321		25.40	5.627	5.579	5.189		103.30	.0000	.0000	9.3920
6.01	2.9006	2.8716	2.6344		25.50	5.636	5.588	5.197		103.40	.0000	.0000	9.3960
6.02	2.9030	2.8740	2.6368		25.60	5.646	5.598	5.206		103.50	.0000	.0000	9.4000
6.03	2.9055	2.8764	2.6391		25.70	5.656	5.607	5.215		103.60	.0000	.0000	9.4030
6.04	2.9079	2.8789	2.6414		25.80	5.665	5.617	5.224		103.70	.0000	.0000	9.4070
6.05	2.9103	2.8813	2.6437		25.90	5.675	5.626	5.233		103.80	.0000	.0000	9.4100
6.06	2.9128	2.8837	2.6460		26.00	5.684	5.636	5.242		103.90	.0000	.0000	9.4140
6.07	2.9152	2.8861	2.6483		26.10	5.694	5.645	5.251		104.00	.0000	.0000	9.4180
6.08	2.9176	2.8885	2.6505		26.20	5.703	5.654	5.259		104.10	.0000	.0000	9.4210
6.09	2.9200	2.8909	2.6529		26.30	5.712	5.664	5.268		104.20	.0000	.0000	9.4250
6.10	2.9225	2.8933	2.6552		26.40	5.722	5.673	5.277		104.30	.0000	.0000	9.4280
6.11	2.9249	2.8957	2.6575		26.50	5.731	5.682	5.286		104.40	.0000	.0000	9.4320
6.12	2.9273	2.8981	2.6598		26.60	5.741	5.692	5.294		104.50	.0000	.0000	9.4360
6.13	2.9297	2.9005	2.6620		26.70	5.750	5.701	5.303		104.60	.0000	.0000	9.4390
6.14	2.9321	2.9029	2.6643		26.80	5.759	5.710	5.312		104.70	.0000	.0000	9.4430
6.15	2.9345	2.9053	2.6666		26.90	5.769	5.719	5.320		104.80	.0000	.0000	9.4460
6.16	2.9369	2.9077	2.6689		27.00	5.778	5.728	5.329		104.90	.0000	.0000	9.4500
6.17	2.9393	2.9101	2.6711		27.10	5.787	5.738	5.337		105.00	.0000	.0000	9.4540
6.18	2.9417	2.9125	2.6734		27.20	5.796	5.747	5.346		105.10	.0000	.0000	9.4570
6.19	2.9441	2.9149	2.6757		27.30	5.805	5.756	5.355		105.20	.0000	.0000	9.4610
6.20	2.9465	2.9173	2.6780		27.40	5.815	5.765	5.363		105.30	.0000	.0000	9.4640
6.21	2.9489	2.9196	2.6802		27.50	5.824	5.774	5.372		105.40	.0000	.0000	9.4680
6.22	2.9513	2.9220	2.6825		27.60	5.833	5.783	5.380		105.50	.0000	.0000	9.4710
6.23	2.9537	2.9244	2.6847		27.70	5.842	5.792	5.389		105.60	.0000	.0000	9.4750
6.24	2.9561	2.9267	2.6870		27.80	5.851	5.801	5.397		105.70	.0000	.0000	9.4790
6.25	2.9584	2.9291	2.6892		27.90	5.860	5.810	5.406		105.80	.0000	.0000	9.4820
6.26	2.9608	2.9315	2.6915		28.00	5.869	5.819	5.414		105.90	.0000	.0000	9.4860
6.27	2.9632	2.9338	2.6937		28.10	5.878	5.828	5.422		106.00	.0000	.0000	9.4890
6.28	2.9656	2.9362	2.6960		28.20	5.887	5.837	5.431		106.10	.0000	.0000	9.4930
6.29	2.9679	2.9385	2.6982		28.30	5.896	5.846	5.439		106.20	.0000	.0000	9.4960
6.30	2.9703	2.9409	2.7005		28.40	5.903	5.855	5.448		106.30	.0000	.0000	9.5000
6.31	2.9727	2.9432	2.7027		28.50	5.914	5.864	5.456		106.40	.0000	.0000	9.5040
6.32	2.9750	2.9456	2.7049		28.60	5.923	5.873	5.464		106.50	.0000	.0000	9.5070
6.33	2.9774	2.9479	2.7072		28.70	5.932	5.882	5.473		106.60	.0000	.0000	9.5110
6.34	2.9797	2.9503	2.7094		28.80	5.941	5.891	5.481		106.70	.0000	.0000	9.5140
6.35	2.9821	2.9526	2.7116		28.90	5.950	5.900	5.489		106.80	.0000	.0000	9.5180
6.36	2.9845	2.9549	2.7139		29.00	5.959	5.908	5.497		106.90	.0000	.0000	9.5210
6.37	2.9868	2.9573	2.7161		29.10	5.968	5.917	5.506		107.00	.0000	.0000	9.5250
6.38	2.9891	2.9596	2.7183		29.20	5.977	5.926	5.514		107.10	.0000	.0000	9.5280
6.39	2.9915	2.9619	2.7205		29.30	5.986	5.935	5.522		107.20	.0000	.0000	9.5320
6.40	2.9938	2.9643	2.7227		29.40	5.994	5.943	5.530		107.30	.0000	.0000	9.5350
6.41	2.9962	2.9666	2.7249		29.50	6.003	5.952	5.538		107.40	.0000	.0000	9.5390
6.42	2.9985	2.9689	2.7272		29.60	6.012	5.961	5.546		107.50	.0000	.0000	9.5420
6.43	3.0008	2.9712	2.7294		29.70	6.021	5.969	5.555		107.60	.0000	.0000	9.5460
6.44	3.0031	2.9735	2.7316		29.80	6.029	5.978	5.563		107.70	.0000	.0000	9.5490
6.45	3.0055	2.9759	2.7338		29.90	6.038	5.987	5.571		107.80	.0000	.0000	9.5530
6.46	3.0078	2.9782	2.7360		30.00	6.047	5.995	5.579		107.90	.0000	.0000	9.5560
6.47	3.0101	2.9805	2.7382		30.10	6.056	6.004	5.587		108.00	.0000	.0000	9.5600
6.48	3.0124	2.9828	2.7404		30.20	6.064	6.013	5.595		108.10	.0000	.0000	9.5630
6.49	3.0148	2.9851	2.7426		30.30	6.073	6.021	5.603		108.20	.0000	.0000	9.5670
6.50	3.0171	2.9874	2.7447		30.40	6.081	6.030	5.611		108.30	.0000	.0000	9.5700
6.51	3.0194	2.9897	2.7469		30.50	6.090	6.038	5.619		108.40	.0000	.0000	9.5740
6.52	3.0217	2.9920	2.7491		30.60	6.099	6.047	5.627		108.50	.0000	.0000	9.5770
6.53	3.0240	2.9943	2.7513		30.70	6.107	6.055	5.635		108.60	.0000	.0000	9.5810
6.54	3.0263	2.9966	2.7535		30.80	6.116	6.064	5.643		108.70	.0000	.0000	9.5840
6.55	3.0286	2.9989	2.7557		30.90	6.124	6.072	5.651		108.80	.0000	.0000	9.5880
6.56	3.0309	3.0012	2.7578		31.00	6.133	6.081	5.659		108.90	.0000	.0000	9.5910
6.57	3.0332	3.0034	2.7600		31.10	6.141	6.089	5.667		109.00	.0000	.0000	9.5950
6.58	3.0355	3.0057	2.7622		31.20	6.150	6.098	5.675		109.10	.0000	.0000	9.5980
6.59	3.0378	3.0080	2.7644		31.30	6.158	6.106	5.683		109.20	.0000	.0000	9.6020
6.60	3.0401	3.0103	2.7665		31.40	6.167	6.114	5.690		109.30	.0000	.0000	9.6050
6.61	3.0424	3.0125	2.7687		31.50	6.175	6.123	5.698		109.40	.0000	.0000	9.6090
6.62	3.0447	3.0148	2.7709		31.60	6.184	6.131	5.706		109.50	.0000	.0000	9.6120
6.63	3.0469	3.0171	2.7730		31.70	6.192	6.140	5.714		109.60	.0000	.0000	9.6160
6.64	3.0492	3.0194	2.7752		31.80	6.201	6.148	5.722		109.70	.0000	.0000	9.6190
6.65	3.0515	3.0216	2.7773		31.90	6.209	6.156	5.729		109.80	.0000	.0000	9.6230
6.66	3.0538	3.0239	2.7795		32.00	6.217	6.165	5.737		109.90	.0000	.0000	9.6260
6.67	3.0561	3.0261	2.7816		32.10	6.226	6.173	5.745		110.00	.0000	.0000	9.6300
6.68	3.0583	3.0284	2.7838		32.20	6.234	6.181	5.753		110.10	.0000	.0000	9.6330
6.69	3.0606	3.0307	2.7859		32.30	6.242	6.189	5.760		110.20	.0000	.0000	9.6360
6.70	3.0629	3.0329	2.7881		32.40	6.251	6.198	5.768		110.30	.0000	.0000	9.6400
6.71	3.0651	3.0352	2.7902		32.50	6.259	6.206	5.776		110.40	.0000	.0000	9.6430
6.72	3.0674	3.0374	2.7923		32.60	6.267	6.214	5.784		110.50	.0000	.0000	9.6470
6.73	3.0697	3.0397	2.7945		32.70	6.275	6.222	5.791		110.60	.0000	.0000	9.6500
6.74	3.0719	3.0419	2.7966		32.80	6.284	6.230	5.799		110.70	.0000	.0000	9.6540
6.75	3.0742	3.0441	2.7988		32.90	6.292	6.239	5.807		110.80	.0000	.0000	9.6570
6.76	3.0764	3.0484	2.8009		33.00	6.300	6.247	5.814		110.90	.0000	.0000	9.6610
6.77	3.0787	3.0486	2.8030		33.10	6.308	6.255	5.822		111.00	.0000	.0000	9.6640
6.78	3.0809	3.0509	2.8051		33.20	6.316	6.263	5.829		111.10	.0000	.0000	9.6670
6.79	3.0832	3.0531	2.8073		33.30	6.325	6.271	5.837		111.20	.0000	.0000	9.6710
6.80	3.0854	3.0533	2.8094		33.40	6.333	6.279	5.845		111.30	.0000	.0000	9.6740
6.81	3.0876	3.0575	2.8115		33.50	6.341	6.287	5.852		111.40	.0000	.0000	9.6780
6.82	3.0899	3.0598	2.8136		33.60	6.349	6.295	5.860		111.50	.0000	.0000	9.6810
6.83	3.0921	3.0620	2.8157		33.70	6.357	6.303	5.867		111.60	.0000	.0000	9.6850
6.84	3.0944	3.0642	2.8179		33.80	6.365	6.311	5.875		111.70	.0000	.0000	9.6880
6.85	3.0969	3.0664	2.8200		33.90	6.373	6.319	5.882		111.80	.0000	.0000	9.6910
6.86	3.0988	3.0686	2.8221		34.00	6.381	6.327	5.890		111.90	.0000	.0000	9.6950
6.87	3.1010	3.0709	2.8242		34.10	6.389	6.335	5.897		112.00	.0000	.0000	9.6980
6.88	3.1033	3.0731	2.8263		34.20	6.397	6.343	5.905		112.10	.0000	.0000	9.7020
6.89	3.1055	3.0753	2.8284		34.30	6.405	6.351	5.912		112.20	.0000	.0000	9.7050
6.90	3.1077	3.0775	2.8305		34.40	6.413	6.359	5.920		112.30	.0000	.0000	9.7080
6.91	3.1099	3.0797	2.8326		34.50	6.421	6.367	5.927		112.40	.0000	.0000	9.7120
6.92	3.1122	3.0819	2.8347		34.60	6.429	6.375	5.934		112.50	.0000	.0000	9.7150
6.93	3.1144	3.0841	2.8368		34.70	6.437	6.383	5.942		112.60	.0000	.0000	9.7190
6.94	3.1166	3.0863	2.8389		34.80	6.445	6.391	5.949		112.70	.0000	.0000	9.7220
6.95	3.1188	3.0885	2.8409		34.90	6.453	6.399	5.957		112.80	.0000	.0000	9.7250
6.96	3.1210	3.0907	2.8430		35.00	6.461	6.407	5.964		112.90	.0000	.0000	9.7290
6.97	3.1232	3.0929	2.8451		35.10	6.469	6.414	5.971		113.00	.0000	.0000	9.7320
6.98	3.1254	3.0951	2.8472		35.20	6.477	6.422	5.979		113.10	.0000	.0000	9.7360
6.99	3.1276	3.0973	2.8493		35.30	6.485	6.430	5.986		113.20	.0000	.0000	9.7390
7.00	3.1298	3.0994	2.8514		35.40	6.493	6.438	5.993		113.30	.0000	.0000	9.7420
7.01	3.1320	3.1016	2.8534		35.50	6.501	6.446	6.001		113.40	.0000	.0000	9.7460
7.02	3.1342	3.1038	2.8555		35.60	6.508	6.453	6.008		113.50	.0000	.0000	9.7490
7.03	3.1364	3.1061	2.8576		35.70	6.516	6.461	6.015		113.60	.0000	.0000	9.7520
7.04	3.1386	3.1082	2.8597		35.80	6.524	6.469	6.022		113.70	.0000	.0000	9.7560
7.05	3.1408	3.1103	2.8617		35.90	6.532	6.477	6.030		113.80	.0000	.0000	9.7590
7.06	3.1430	3.1125	2.8638		36.00	6.540	6.484	6.037		113.90	.0000	.0000	9.7630
7.07	3.1451	3.1147	2.8659		36.10	6.547	6.492	6.044		114.00	.0000	.0000	9.7660
7.08	3.1473	3.1169	2.8679		36.20	6.555	6.500	6.051		114.10	.0000	.0000	9.7690
7.09	3.1495	3.1190	2.8700		36.30	6.563	6.508	6.058		114.20	.0000	.0000	9.7730
7.10	3.1517	3.1212	2.8720		36.40	6.571	6.515	6.066		114.30	.0000	.0000	9.7760
7.11	3.1539	3.1233	2.8741		36.50	6.576	6.523	6.073		114.40	.0000	.0000	9.7790
7.12	3.1560	3.1255	2.8761		36.60	6.586	6.531	6.080		114.50	.0000	.0000	9.7830
7.13	3.1582	3.1277	2.8782		36.70	6.594	6.538	6.087		114.60	.0000	.0000	9.7860
7.14	3.1604	3.1298	2.8802		36.80	6.601	6.546	6.094		114.70	.0000	.0000	9.7890
7.15	3.1625	3.1320	2.8823		36.90	6.609	6.553	6.101		114.80	.0000	.0000	9.7930
7.16	3.1647	3.1341	2.8843		37.00	6.617	6.561	6.109		114.90	.0000	.0000	9.7960
7.17	3.1669	3.1363	2.8864		37.10	6.624	6.569	6.116		115.00	.0000	.0000	9.7990
7.18	3.1690	3.1384	2.8884		37.20	6.632	6.576	6.123		115.10	.0000	.0000	9.8030
7.19	3.1712	3.1406	2.8905		37.30	6.640	6.584	6.130		115.20	.0000	.0000	9.8060
7.20	3.1733	3.1427	2.8925		37.40	6.647	6.591	6.137		115.30	.0000	.0000	9.8090
7.21	3.1755	3.1449	2.8945		37.50	6.655	6.599	6.144		115.40	.0000	.0000	9.8130
7.22	3.1777	3.1470	2.8966		37.60	6.662	6.606	6.151		115.50	.0000	.0000	9.8160
7.23	3.1798	3.1491	2.8986		37.70	6.670	6.614	6.158		115.60	.0000	.0000	9.8190
7.24	3.1819	3.1513	2.9006		37.80	6.678	6.621	6.165		115.70	.0000	.0000	9.8230
7.25	3.1841	3.1534	2.9027		37.90	6.685	6.629	6.172		115.80	.0000	.0000	9.8260
7.26	3.1862	3.1555	2.9047		38.00	6.693	6.636	6.179		115.90	.0000	.0000	9.8290
7.27	3.1884	3.1577	2.9067		38.10	6.700	6.644	6.186		116.00	.0000	.0000	9.8330
7.28	3.1905	3.1598	2.9087		38.20	6.708	6.651	6.193		116.10	.0000	.0000	9.8360
7.29	3.1927	3.1619	2.9108		38.30	6.715	6.659	6.200		116.20	.0000	.0000	9.8390
7.30	3.1948	3.1640	2.9128		38.40	6.723	6.666	6.207		116.30	.0000	.0000	9.8430
7.31	3.1969	3.1662	2.9148		38.50	6.730	6.673	6.214		116.40	.0000	.0000	9.8460
7.32	3.1991	3.1683	2.9168		38.60	6.738	6.681	6.221		116.50	.0000	.0000	9.8490
7.33	3.2012	3.1704	2.9183		38.70	6.745	6.688	6.228		116.60	.0000	.0000	9.8530
7.34	3.2033	3.1725	2.9208		38.80	6.753	6.696	6.235		116.70	.0000	.0000	9.8560
7.35	3.2055	3.1746	2.9228		38.90	6.760	6.703	6.242		116.80	.0000	.0000	9.8590
7.36	3.2076	3.1767	2.9248		39.00	6.767	6.710	6.249		116.90	.0000	.0000	9.8620
7.37	3.2097	3.1788	2.9269		39.10	6.775	6.718	6.255		117.00	.0000	.0000	9.8660
7.38	3.2118	3.1810	2.9289		39.20	6.782	6.725	6.262		117.10	.0000	.0000	9.8690
7.39	3.2139	3.1831	2.9309		39.30	6.790	6.732	6.269		117.20	.0000	.0000	9.8720
7.40	3.2161	3.1852	2.9329		39.40	6.797	6.740	6.276		117.30	.0000	.0000	9.8760
7.41	3.2182	3.1873	2.9349		39.50	6.804	6.747	6.283		117.40	.0000	.0000	9.8790
7.42	3.2203	3.1894	2.9368		39.60	6.812	6.754	6.290		117.50	.0000	.0000	9.8820
7.43	3.2224	3.1915	2.9388		39.70	6.819	6.762	6.297		117.60	.0000	.0000	9.8850
7.44	3.2245	3.1936	2.9408		39.80	6.826	6.769	6.303		117.70	.0000	.0000	9.8890
7.45	3.2266	3.1956	2.9428		39.90	6.834	6.776	6.310		117.80	.0000	.0000	9.8920
7.46	3.2287	3.1977	2.9448		40.00	6.841	6.783	6.317		117.90	.0000	.0000	9.8950
7.47	3.2308	3.1998	2.9468		40.10	6.848	6.791	6.324		118.00	.0000	.0000	9.8990
7.48	3.2329	3.2019	2.9488		40.20	6.855	6.798	6.330		118.10	.0000	.0000	9.9020
7.49	3.2350	3.2040	2.9508		40.30	6.863	6.805	6.337		118.20	.0000	.0000	9.9050
7.50	3.2371	3.2061	2.9527		40.40	6.870	6.812	6.344		118.30	.0000	.0000	9.9080
7.51	3.2392	3.2082	2.9547		40.50	6.877	6.819	6.351		118.40	.0000	.0000	9.9120
7.52	3.2413	3.2103	2.9567		40.60	6.884	6.827	6.357		118.50	.0000	.0000	9.9150
7.53	3.2434	3.2123	2.9587		40.70	6.892	6.834	6.364		118.60	.0000	.0000	9.9180
7.54	3.2455	3.2144	2.9606		40.80	6.899	6.841	6.371		118.70	.0000	.0000	9.9210
7.55	3.2476	3.2165	2.9626		40.90	6.906	6.848	6.378		118.80	.0000	.0000	9.9250
7.56	3.2497	3.2186	2.9646		41.00	6.913	6.855	6.384		118.90	.0000	.0000	9.9280
7.57	3.2517	3.2206	2.9666		41.10	6.920	6.862	6.391		119.00	.0000	.0000	9.9310
7.58	3.2538	3.2227	2.9685		41.20	6.928	6.869	6.398		119.10	.0000	.0000	9.9340
7.59	3.2559	3.2248	2.9705		41.30	6.935	6.877	6.404		119.20	.0000	.0000	9.9380
7.60	3.2580	3.2268	2.9724		41.40	6.942	6.884	6.411		119.30	.0000	.0000	9.9410
7.61	3.2601	3.2289	2.9744		41.50	6.949	6.891	6.418		119.40	.0000	.0000	9.9440
7.62	3.2621	3.2310	2.9764		41.60	6.956	6.898	6.424		119.50	.0000	.0000	9.9470
7.63	3.2642	3.2330	2.9783		41.70	6.963	6.905	6.431		119.60	.0000	.0000	9.9510
7.64	3.2663	3.2351	2.9803		41.80	6.970	6.912	6.437		119.70	.0000	.0000	9.9540
7.65	3.2683	3.2371	2.9822		41.90	6.977	6.919	6.444		119.80	.0000	.0000	9.9570
7.66	3.2704	3.2392	2.9842		42.00	6.985	6.926	6.451		119.90	.0000	.0000	9.9600
7.67	3.2725	3.2412	2.9861		42.10	6.992	6.933	6.457		120.00	.0000	.0000	9.9640
7.68	3.2745	3.2433	2.9881		42.20	6.999	6.940	6.464		120.10	.0000	.0000	9.9670
7.69	3.2766	3.2453	2.9900		42.30	7.006	6.947	6.470		120.20	.0000	.0000	9.9700
7.70	3.2787	3.2474	2.9920		42.40	7.013	6.954	6.477		120.30	.0000	.0000	9.9730
7.71	3.2807	3.2494	2.9939		42.50	7.020	6.961	6.483		120.40	.0000	.0000	9.9760
7.72	3.2828	3.2515	2.9958		42.60	7.027	6.968	6.490		120.50	.0000	.0000	9.9800
7.73	3.2848	3.2535	2.9978		42.70	7.034	6.975	6.496		120.60	.0000	.0000	9.9830
7.74	3.2869	3.2555	2.9997		42.80	7.041	6.982	6.503		120.70	.0000	.0000	9.9860
7.75	3.2889	3.2576	3.0017		42.90	7.048	6.989	6.509		120.80	.0000	.0000	9.9890
7.76	3.2910	3.2596	3.0036		43.00	7.055	6.996	6.516		120.90	.0000	.0000	9.9930
7.77	3.2930	3.2617	3.0055		43.10	7.062	7.003	6.522		121.00	.0000	.0000	9.9960
7.78	3.2951	3.2637	3.0075		43.20	7.069	7.009	6.529		121.10	.0000	.0000	9.9990