水量測定方法－自動監測設施法
中華民國107年2月12日環署授檢字第1070000894號公告
自中華民國107年6月15日生效
NIEA W024.51C
一、方法概要
本方法係於事業或污水下水道系統之適當地點，裝置水量自動監測設施，經自動監測設施測定水量，將測值顯示並記錄於自動監測設施中。
二、適用範圍
本方法適用於廢（污）水處理設施進（放）流水水量之自動監測。
三、干擾
1. 定期清理檢測端點，防止污染物附著而干擾監測結果，以提高監測數據之正確性。
2. 設備依其檢測原理不同會有不同的干擾，為獲得較準確之監測數據，使用時應避免可能之干擾。
四、設備與材料
水量自動監測設施須為累計型水量計測設施，可連續自動取樣、測定與記錄水量。
水量自動監測儀，一般可依測定場所情況或水量範圍，分為以下類型：
1. 超音波式：依超音波原理，利用超音波發射波和反射波的時間差測定標準堰（槽）內的水位（水深），經換算成流量。常用於測定開放式渠道及非滿管的流量。
2.電磁式：利用與管道連接，以法拉第電磁感應原理，測得流速，流速Í水管截面積（須滿管）即可算流量。屬管道電磁流量計以管夾（水平或垂直）式安裝，測定時須滿管。
3.都卜勒式：利用都卜勒原理，即一發射固定頻率之音波，射中正在移動的物體時，由於頻率受到擠壓，所以反射回去的頻率就變高，藉由計算反射與發射頻率的偏移，即可求得物體的速度。速度Í 流體截面積，即可算流量。由於都卜勒需要懸浮固體或氣泡使音波反射，故無法測定清水，較適用於較髒流體如漿狀、污泥、污水、乳狀液等液體，且一般採用管外（也有插入式）安裝方式，測定時須滿管。
4.差壓式：依安裝於管道中流量檢測件產生的差壓，由已知的流體條件、檢測件及管道的幾何尺寸，以測定流量，依檢測件不同，又可分為節流式、動壓頭式等。
5.面積式：利用帶磁鋼指示器的浮子流量計。其浮子在中心導向的特定形狀錐管中運動，運動與介質粘度無關，浮子的位置由磁鋼傳遞給指示器。配有限位觸點，可與氣動的傳送器或電動的傳送器配套使用。指示器的顯示與浮子運動完全相對應。面積式流量計必須安裝在垂直的管道上，流向朝上，適合流量較小的管道。
6.渦流式：利用流體流過管路時在擋板的後端產生旋渦，當流體在流動的過程中遭遇到固體時，在一定的雷諾數以上，就會形成渦流，而流速與形成的渦流數成正比，由測得之信號可對應於流量。
7.其他原理可適用於水量測定之自動監測設施。
數據採擷及處理系統：指自動監測設施後端之數據訊號傳輸、記錄及計算之軟體及硬體，包含訊號傳輸之可程式控制器或遠端控制器。
五、試劑
略。
六、採樣與保存
本方法為現場直接量測，無須採樣及保存。
七、步驟
依設備製造商提供之操作說明文件，進行儀器設定、校正及操作。一般操作如下：
1. 設定操作條件。
2. 儀器校正。
3. 進行樣品自動監測。
八、結果處理
以數據採擷及處理系統進行數據處理。
九、品質管制
依廠牌規格或設備製造商指定之週期及方法，定期校正自動監測設施，惟最長校正週期不得超過「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」之規定。
十、精密度與準確度
略。
十一、參考資料
1. 行政院環境保護署，水污染防治措施及檢測申報管理辦法，中華民國 105 年。
2. 日本環境省，窒素・りん自動計測器による水質汚濁負荷量測定方法マニュアル（改訂版），平成 19 年 8 月。