溶出程序萃出液中砷檢測方法－連續式氫化物原子吸收光譜法
 中華民國111年8月11日環署授檢字第1117104772號公告
自中華民國111年11月15日起實施
NIEA R318.13B
一、方法概要
溶出程序萃出液經硝酸／硫酸消化後，使其中之砷先轉變成為五價砷，續以碘化鉀試劑將其還原為三價砷。經由自動化連續流動式氫化物產生裝置，使三價砷與鹽酸及硼氫化鈉試劑進行氫化反應，生成砷化氫，再經由氬氣（或氮氣）載送導入原子吸收光譜儀，於193.7 nm 波長處測定其吸光度，進行定量。
二、適用範圍
本方法適用於溶出程序萃出液中砷（或總砷）檢測。(註1)
三、干擾
1. 高濃度金屬如鉻、鈷、銅、汞、鉬、鎳及銀等會造成分析上之干擾。
2. 樣品經前處理後所留下之微量硝酸會造成分析上之干擾，故樣品在消化過程中須加熱去除硝酸，直至產生三氧化硫 (SO3) 白煙為止。
3. 由於元素砷及其化合物均具揮發性，樣品處理應小心進行，以免砷之逸失。
四、設備與材料
1. 加熱裝置：可調整溫度之電熱板或加熱消化器。
2. 原子吸收光譜儀：需具備有氣體流量計、分光器、光電偵測器、自動化控制及數據處理系統，需具有背景校正裝置。
3. 燈管：砷中空陰極燈管 (HCL)，或無電極放電式砷燈管 (EDL) 及其電源供應器。
4. 原子化器：不同的儀器廠牌，其規格與形式亦各有異。常見的原子化器有下列幾種，可依適用範圍擇一使用。
1. 電熱式石英管加熱器：以電熱方式加熱石英管至高溫進行原子化。
2. 火燄式石英管加熱器：以氫氣與氧氣（空氣）形成之火燄加熱石英管。
1. 自動化連續流動式氫化物產生裝置：裝置示意如附圖，包含氫化反應系統、氣液分離裝置及樣品注入系統等。將樣品、酸及還原劑以流動注入的方式混合，反應所生成之砷化氫以氬氣（或氮氣）載送，導入原子化器進行分析。
2. 排氣裝置：於原子吸收光譜儀之原子化器上方15 cm至30 cm處裝設抽氣裝置，用以移除源自原子化器產生的煙霧與蒸氣，以保護分析人員免於毒性氣體的危害。
3. 分析天平：可精稱至0.1 mg。
五、試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則至少為分析試藥級。使用之溶液或試劑，可依試藥配製比例製備所需使用體積。
1. 試劑水：電阻率 ≧ 16 MΩ-cm。
2. 濃硝酸。
3. 濃硫酸。
4. 硫酸溶液，9 M：取50 mL濃硫酸加入適量試劑水中，再以試劑水定容至100 mL。
5. 濃鹽酸。
6. 鹽酸溶液，10 % (v/v)：取10 mL濃鹽酸加入適量試劑水中，再以試劑水定容至100 mL。
7. 稀釋液：取100 mL 9 M硫酸溶液及400 mL濃鹽酸加入約400 mL試劑水中，再以試劑水定容至1000 mL。
8. 碘化鉀（或碘化鈉）溶液：取20 g碘化鉀 (KI)（或18 g碘化鈉(NaI)）溶解於100 mL試劑水中。
9. 硼氫化鈉／氫氧化鈉溶液：取5 g硼氫化鈉 (NaBH4) 及10 g氫氧化鈉 (NaOH) 以試劑水定容至1000 mL，使用前配製。
10. 砷標準儲備溶液，1000 mg/L：購買經濃度確認之標準儲備溶液，或溶解1.320 g三氧化二砷 (As2O3)(註2)於含有4 g氫氧化鈉之100 mL試劑水中，加入20 mL濃硝酸，再以試劑水定容至1L。
11. 砷標準溶液：連續稀釋砷標準儲備溶液製備成1.0 mg/L或其他適當濃度之標準溶液，標準溶液以硝酸酸化使含0.15 % 硝酸，酸應於未加入任何溶液之前加入定量瓶中。
六、採樣與保存
經溶出程序所得之萃出液應儘速分析，否則應以硝酸酸化至pH 值 < 2，惟需先以少量萃出液加硝酸測試，如發現沈澱，則其餘萃出液不應酸化，應儘速分析。酸化樣品貯存於 4 ℃ ± 2 ℃ 最長可保存180天。
七、步驟
樣品前處理
1. 取50 mL或適量萃出液置於容器中，加入10 mL濃硝酸及12 mL 9 M硫酸溶液，在排煙櫃中以加熱裝置加熱消化，直至產生白色三氧化硫煙霧。勿使樣品燒焦或變黑，以免砷逸失。若發生燒焦現象，應立即關掉加熱裝置、冷卻之並另外加入3 mL濃硝酸。為避免在消化過程中逸失砷，不可讓溶液顏色變深，每當二氧化氮紅棕色煙霧消失時，停止加熱並冷卻後，再加入3 mL濃硝酸繼續消化，直至三氧化硫白煙產生，且水樣呈無色或淡黃色時表示已消化完全，停止加熱。
2. 冷卻樣品，加入約25 mL水，加熱至三氧化硫白煙發生，以除去氮氧化物。
3. 冷卻樣品，加入20 mL濃鹽酸，以試劑水定容至50 mL，依七、（三）進行分析。
檢量線製備
1. 配製1個空白和至少5種不同濃度的檢量線標準溶液，其濃度範圍如0 μg/L至25 μg/L，或其他適當濃度範圍之砷標準溶液，配製過程中，以稀釋液進行稀釋及定容。
2. 依七、（三）進行分析，以砷濃度 (μg/L) 對吸光度建立檢量線，檢量線之線性相關係數應大於或等於0.995。
3. 檢量線確認：檢量線製作完成後應即以第二來源標準品，配製接近檢量線中點濃度進行確認。檢量線確認相對誤差值應在 ± 20 % 以內。
樣品分析（依照儀器操作使用說明操作）
1. 取消化後樣品或標準溶液25 mL，置於反應瓶。
2. 加入1.0 mL碘化鉀（或碘化鈉）溶液，以試劑水定容至50 mL。靜置1小時後，待五價砷還原成三價砷即可進行分析。
3. 以取樣管（或自動取樣器）導入樣品注入迴路中（迴路體積一般為1 mL），如附圖中A 所示。
4. 按附圖中B所示方式，改變流動注入閥至注入位置。藉由幫浦的推動，分別將10.0 % (v/v) 鹽酸、硼氫化鈉／氫氧化鈉溶液與 1.0 mL樣品，經由不同管路，以連續流動方式，注入氫化反應槽（附圖中C）中混合，反應生成砷化氫。(註2)
5. 生成之砷化氫及其他的氣液混合產物在氬氣（或氮氣）帶動下，隨即進入氣液分離器（附圖中D）中進行分離。砷化氫在氬氣（或氮氣）載送下瞬時被導入原子化器（附圖中E）中原子化，並於波長193.7 nm處測定吸光度。

八、結果處理
由樣品溶液測得之吸光度，代入檢量線可求得溶液中砷濃度(μg/L)，再依下式計算萃出液中砷濃度。
"萃出液中砷（或總砷）濃度"(mg/L) = { A times V_2 } over { V_1 times 1000 }

A : 檢量線求得砷含量 (μg/L)
V1 : 消化液取樣體積 (mL)
V2 : 消化液最終定容體積 (mL)
九、品質管制
1. 檢量線查核：每10 個樣品及每批次分析結束時，執行1次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 ± 20 % 以內。
2. 空白樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次空白樣品分析，空白分析值應小於二倍方法偵測極限。
3. 重複樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次重複樣品分析，其相對差異百分比應在20 % 以內。
4. 查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次查核樣品分析，其回收率應在80 % 至120 % 範圍內。
5. 添加樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行1次添加樣品分析，其回收率應在75 % 至125 % 範圍內。
十、精密度及準確度
單一實驗室針對廢棄物毒性特性溶出程序萃出液樣品進行9次添加樣品分析，結果如附表。
十一、參考資料
1. U.S. EPA Methods. Arsenic (Atomic Absorption Spectrophotometry Gaseous Hydride). Method 7061A, 1992.
2. U.S. EPA Methods. Flame Atomic Absorption. Method 7000B, 2007.
3. APHA, AWWA, WEF.. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Arsenic And Selenium By Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry , Method 3114 , 2017.
註1：適用之溶出程序如事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201.1)、再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222.1)、廢棄物資源化建材溶出特性試驗－以擴散試驗測定成塊廢棄物材料中無機溶出成分 (NIEA R217.1)、廢棄物資源化建材溶出特性試驗－無機成分可溶出量測定 (NIEA R218.1)、廢棄物溶出行為檢驗方法－向上流動滲濾試驗法 (NIEA R219.1)、合成降水溶出程序 (NIEA M205.1) 及海洋環境溶出試驗檢測方法 (NIEA R220.2) 等。
註2：三氧化二砷固體及砷化氫氣體均為毒性極強之血液性毒劑，請操作者應極小心避免食入及吸入。

附表 廢棄物毒性特性溶出程序萃出液添加樣品分析結果
測值* / μg/L	平均測值 / (μg/L)	平均回收率 / (%)	標準偏差 / (μg/L)	相對標準偏差 / (%)
9.84 / 9.91 / 9.81 / 9.90 / 10.20 / 9.78 / 9.76 / 10.09 / 9.51	9.87	98.7	0.198	2.01

*添加濃度：10 μg/L
資料來源：環境檢驗所

附圖 自動化連續流動式氫化物產生裝置示意圖