水中氰化物檢測方法－預蒸餾後之流動注入分析比色法
中華民國107年2月9日環署授檢字第1070000787號公告
自中華民國107年5月15日生效
NIEA W440.51C
一、方法概要
水樣預先經酸化加熱蒸餾後，氰化氫從水樣中蒸發而被吸收於 0.25 M 氫氧化鈉溶液中。蒸餾液中之氰離子被引入流動注入分析儀(Flow injection analysis, FIA)中使氰離子與氯胺-T(Chloramine-T)在pH值 < 8 之條件下反應 而被轉化成氯化氰(CNCl)，再混入吡啶-丙二醯脲(Pyridine-barbituric acid)溶液使其反應產生紫色高吸光度之產物，於 570 nm 波長量測其波峰吸光值並定量水樣中之氰化物含量。
二、適用範圍
本方法適用於飲用水、地面水、地下水、放流水及廢（污）水中氰化物之檢測。
三、干擾
（一）水樣中較大及纖維性之粒子會造成干擾，可使用玻璃棉濾除之。
（二）非揮發性干擾物可經由蒸餾步驟移除或降低。
（三）水樣貯存及檢測過程中，氧化劑會分解大部分之氰化物。在水樣中添加硫代硫酸鈉(Na2S2O3)或亞砷酸鈉(NaAsO2)，可去除此干擾。
（四）水樣蒸餾時，硫化物會隨氰化物一起蒸餾出來而造成干擾。於氫氧化鈉吸收液中添加醋酸鉛(Pb(CH3COO)2·3H2O)或碳酸鉛(PbCO3)，可克服硫離子之干擾。
（五）在水樣蒸餾過程中，含硫化合物可能會分解而釋出 S、H2S 或 SO2，吸收液中的 SO2 會形成亞硫酸鈉(Na2SO3) 而消耗添加於吸收液中之氯胺 - T（註 1）。
（六）在水樣蒸餾過程中，水樣中之亞硝酸鹽(Nitrite)可能會與有機物物質反應形成氰化氫，同時水樣中之硝酸鹽(Nitrate)亦可能還原為亞硝酸鹽，而造成上述干擾。為避免亞硝酸鹽之干擾，可於水樣蒸餾時添加 2 g 胺磺酸(Sulfamic acid, NH2SO2OH)
（七）水樣若含高濃度碳酸鹽，在水樣前處理加酸時會產生大量二氧化碳氣體，干擾水樣之蒸餾；此外，二氧化碳也可能降低吸收液中氫氧化鈉之含量。可在水樣中徐徐加入氫氧化鈣(Ca(OH)2)，同時攪拌之，使水樣 pH 值上升到 12.0 至 12.5 之間，俟沈澱完全後，將上澄液倒入樣品瓶中，作為檢測氰化物之用。
（八）蒸餾時，水樣中之醛類會使氰化物轉變為氰醇(Cyanohydrin)，再轉變為腈類化合物(Nitrile)，當水樣中醛類濃度大於0.5 mg/L時，其所成的干擾更為顯著。若於每100 mL水樣中添加2 mL之3.5% 乙二胺(Ethylenediamine, NH2CH2CH2NH2)溶液，可克服濃度高達 50 μg/mL 之醛類干擾（註 2）。
（九）水樣中若含葡萄糖及其他糖類會造成分析上之干擾，尤其是水樣呈高 pH 值時。於每 100 mL 水樣中添加 2 mL 之 3.5% 乙二胺溶液，可除去此項干擾。
四、設備與材料
（一）加熱蒸餾裝置：詳見方法NIEA W410，亦可使用方法NIEA W462之小型蒸餾設備（註 3）。
（二）流動注入分析儀之設備包含下列各樣裝置：
1.附有樣品環或同等裝置之 FIA 注入閥。
2.多管式蠕動泵。
3.流動注入分析設備：具管式加熱套與流穿式樣品槽(Flow cell)之 FIA 設備，組裝架構如圖一。圖中所示之各管徑體積及相對流率可視實際需要依其相對比例調整。組裝之管材（除蠕動泵使用 Tygon 管外）應使用惰性材質，如 TFE（鐵氟龍或同級品）。
4.具 570 nm 波段吸收度之偵測器，帶通(band pass)寬 10 nm。
5.含注入閥之控制以及數據擷取系統。
（三）天平：可精稱至 0.1 mg。
（四）過濾裝置：適用之過濾漏斗。
（五）碘化鉀-澱粉試紙(KI-starch test paper)。
（六）醋酸鉛試紙(Lead acetate test paper)。
五、試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則必須為試藥級。若使用其他等級試劑，在使用前須確認該試劑具足夠高之純度，才不致對檢測結果造成影響。下述試劑（二）至（十一）係測試干擾或去除干擾用藥劑。
（一）試劑水：比電阻值 ≧ 16 MΩ - cm之純水，作為載流液並以其配製所有之溶液。
（二）亞砷酸鈉。（注意：亞砷酸鈉有毒，應避免皮膚接觸及吸入）。
（三）硫代硫酸鈉。
（四）醋酸緩衝溶液，pH 4.0：溶解 146 g 無水醋酸鈉(NaC2H3O2)，或 243 g 醋酸鈉(NaC2H3O2·3H2O)於 400 mL 試劑水，俟完全溶解後，加480 g濃醋酸，以試劑水稀釋至1L。
（五）醋酸鉛。
（六）碳酸鉛。
（七）氫氧化鈣。
（八）MBTH 指示劑 ： 溶解 0.05 g 3 - Methyl - 2 -benzothiazolone hydrazone hydrochloride於 100 mL 試劑水，若有混濁現象，應過濾之。
（九）胺磺酸。
（十）氯化鐵氧化劑溶液 ： 溶解 1.6 g 胺磺酸和 1.0 g 氯化鐵(FeCl3．6H2O)於 100 mL 試劑水。
（十一）乙二胺溶液，3.5%：取乙二胺 3.5 mL，以試劑水定容至100 mL。
（十二）氫氧化鈉溶液，1 M：溶解 40 g 氫氧化鈉(NaOH)於適量試劑水中，再定容至 1 L。
（十三）硫酸溶液，1 + 1：以等體積方式，緩緩將濃硫酸加入攪拌之試劑水中。
（十四）氯化鎂溶液，2.52 M：溶解 510 g 氯化鎂(MgCl2·6H2O)於適量試劑水中，再定容至 1 L。
（十五）氫氧化鈉溶液，0.04 M：溶解 1.6 g 氫氧化鈉於適量試劑水中，再定容至 1 L。
（十六）羅丹寧指示劑：溶解0.02 g 對-二甲胺苯羅丹寧(p-Dimethylaminobenzalrhodanine)於 100 mL 丙酮。
（十七）氯化鈉標準溶液，0.0192 M：溶解 1.122 g 經 105℃ 烘乾之一級標準品級氯化鈉於適量試劑水中，再定容至 1 L。
（十八）鉻酸鉀指示劑：溶解 5.0 g 鉻酸鉀(K2CrO4)於適量試劑水中，持續加入硝酸銀溶液，直到生成紅色沈澱為止。靜置 12 小時後過濾之，濾液再以試劑水定容至 100 mL。
（十九）硝酸銀滴定溶液，0.0192 M：溶解 3.27 g 硝酸銀於適量試劑水中，再定容至 1 L，貯存於棕色玻璃瓶。使用前以 0.0192 M氯化鈉溶液標定之，標定方法如下：
精取 0.0192 M 氯化鈉標準溶液 10.0 mL，稀釋至 100 mL，以 1 M 氫氧化鈉溶液調整其 pH 值到 7 至 8，加入 1.0 mL 鉻酸鉀指示劑，以硝酸銀溶液滴定至帶桃紅色之黃色終點；同時以試劑水執行空白試驗。依下式計算硝酸銀溶液之莫耳濃度：
size 14{"硝酸銀溶液莫耳濃度" \( M \) = { {10.0 times M size 8{1}} over {alignc{A - B}} } } {}
M1：氯化鈉標準溶液莫耳濃度(M)，M1＝0.0192 M。
A：氯化鈉標準溶液消耗之硝酸銀溶液體積(mL)。
B：空白試驗消耗之硝酸銀溶液體積(mL)。
（二十）用氦氣吹除載流液與緩衝溶液中之氣體並防止氣泡生成。氦氣之使用壓力為 140 kPa(20 psi)，流經一氦氣除氣管，1 L之溶液除氣時間約為 1 分鐘。
（二十一）載流液(Carrier) ／氫氧化鈉溶液， 0.25 M：在1 L塑膠容器中置 10.0 g 氫氧化鈉於 1.00 L 試劑水中。
（二十二）磷酸鹽緩衝溶液， 0.71 M：在1 L容器中置入 97.0 g 磷酸二氫鉀無水鹽(KH2PO4)及 975 g 試劑水，以磁子攪拌直到溶解。每月製備以保新鮮。
（二十三）氯胺-T 溶液：在 500 mL 試劑水中置入 2.0 g 氯胺-T 水合物(Chloramine-T hydrate, 分子量 227.65)，每日製備以保新鮮。
（二十四）吡啶-丙二醯脲溶液：在抽氣櫃內，於1 L容器中置入 15.0 g 丙二醯脲(Barbituric acid)與 100 g 試劑水後，再置入 73 g吡啶(C5H5N)攪拌直到丙二醯脲完全溶解。加入 18 g 濃鹽酸後再加入 825 g 試劑水混合均勻之。每週製備以保新鮮。
（二十五）氰化物儲備溶液，100 mg CN-/L：在1 L之定量瓶置入2.0 g KOH 於約 800 mL試劑水中，再加入0.250 g KCN溶解混合均勻後以試劑水定量至標線（注意：氰化鉀有劇毒，避免皮膚接觸或吸入）。每週以已知濃度之硝酸銀溶液標定之。標定方法如下：（如購買濃度經確認之市售標準儲備溶液，並依原廠建議保存方式及保存期限者可不需標定）
精取 25.0 mL 或適當體積之氰化物儲備溶液，以 0.04 M 氫氧化鈉溶液稀釋至 100 mL 或適當體積，加入 0.5 mL 羅丹寧指示劑後，續以已知莫耳濃度之硝酸銀溶液滴定之，直到反應溶液第一次由黃色轉變為橙紅色，即為滴定終點；同時以 0.04 M 氫氧化鈉溶液執行空白試驗。依下式計算氰化物儲備溶液之氰離子濃度：
size 14{"氰化物儲備溶液之氰離子濃度" \( mg/L \) = { { \( C - D \) times M size 8{2} times 2 times 26000} over {alignc V} } } {}
M2：標定後之硝酸銀溶液莫耳濃度(M)。
C：氰化物儲備溶液消耗硝酸銀溶液體積(mL)。
D：空白試驗消耗硝酸銀溶液體積(mL)。
V：氰化物儲備溶液取用體積(mL)。
（二十六）氰化物標準溶液：使用上述（二十五）小節之氰化物儲備溶液，再以（二十一）小節之載流液稀釋到所需求之工作範圍濃度。
注意：試劑之劑量配製方式可選擇 "重量／體積" 代替 "重量／重量"。
六、採樣與保存
（一）樣品應以塑膠或玻璃容器採集。所有容器採樣前應清潔並潤洗，必要時以酸、試劑水或不含金屬之清潔劑預洗。
（二）氧化劑測試與前處理
1.當樣品來源或組成分未知，於樣品採集時應測試是否含氧化劑（例如餘氯）。
2.水樣中氧化劑（如 Cl2、MnO2 及 NaOCl 等）之檢測方法詳述如下：取一小片碘化鉀-澱粉試紙，先以 pH 4之醋酸緩衝溶液Ⅰ潤溼，將1滴水樣置於試紙上，若呈現藍紫色時，即表示水樣中含有氧化劑。
3.水樣中添加少量硫代硫酸鈉（每1 L 水樣中添加0.02 g），重複測試直至試紙不產生變色情形(氧化劑消除)，須避免硫代硫酸鈉過量，也可用亞砷酸鈉(NaAsO2)，每 1 L 水樣中添加 0.1 g，代替硫代硫酸鈉。
（三）硫化物測試與前處理
1.當樣品來源或組成分未知，於氧化劑測試與處理後，應測試是否含硫化物。
2.水樣中硫離子(S2-)之檢測方法詳述如下：取一小片醋酸鉛試紙，先以pH 4之醋酸緩衝溶液潤溼，將 1 滴水樣置於試紙上，若呈暗色或黑色時，即表示水樣中含有硫離子。此時應於水樣中添加醋酸鉛，可克服低濃度硫離子之干擾；當硫離子濃度太高時，為避免使用過多醋酸鉛，致水樣之pH值驟降，應改用碳酸鉛。醋酸鉛或碳酸鉛的使用量因水樣而異，添加後須確認水樣不含硫離子，否則水樣中應再重複測試與添加醋酸鉛或碳酸鉛，直到試紙不再變黑。
3.靜置俟沈澱後，取上澄液或過濾樣品，以去除硫化鉛沈澱。
（四）在氧化劑與硫化物測試與處理後，應以氫氧化鈉顆粒或氫氧化鈉溶液調整水樣pH到12.0至12.5（如果要加去氯劑去除干擾時，須先添加去氯劑再調整pH）後，置於暗處及4℃ ± 2℃保存，其最長保存期限為14天。
（五）若欲分析水樣中之氯化氰（註 4）時，應個別採集水樣，不必調整水樣pH值，以避免氯化氰在高 pH 值時迅速轉變為氰酸離子(CNO－)，並儘速依七、（三）1.步驟完成分析。
七、步驟
（一）手動酸化加熱蒸餾步驟(註 5)詳見方法 NIEA W410，亦可使用方法 NIEA W462。
（二）建立如同圖一之 FIA 設備組裝架構或同等裝備，並依據本方法及儀器製造廠商之指引所建立之標準操作程序(SOP)指示操作。
（三）檢量線製備
1.至少應配製5 種不同濃度適當範圍的標準溶液，首先將各標準品樣品，注入定體積之樣品迴路中，然後藉注入閥注入多管式FIA載流液內，依設計目的混合、緩衝、反應、加熱、萃取、呈色，最後流經流穿式樣品槽而於 570 nm波長檢測定量。以標準溶液濃度(mg/L)為X軸，吸光度為Y軸，繪製一吸光度對應氰化物濃度(mg/L)之檢量線。
2.檢量線確認：完成檢量線製作後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度標準品進行確認。
（四）水樣中氰化物濃度之測定：依七、（三） 1.步驟操作測定序列樣品，並由檢量線求得樣品濃度。
八、結果處理
製作以本FIA設備組裝架構所建立氰化物濃度對應 570 nm吸光度之檢量線，再依下式計算水樣中氰化物之濃度：
size14{"水樣中氰化物濃度" (mg/L) = C times {{V size8{2}} over {V size8{1}} times F } }
Ｃ：檢量線求得之氰化物濃度(mg/L)
V1：水樣前處理時取用之原水樣體積(mL)
V2：水樣前處理後吸收液之體積(mL)
F：呈色反應時之稀釋倍數
九、品質管制
（一）檢量線：檢量線之相關係數應大於或等於 0.995，檢量線確認相對誤差值應在 ± 15% 以內。
（二）檢量線查核：每 10 個樣品及每批次分析結束時，執行 1 次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 ± 15% 以內。
（三）空白樣品分析：每 10 個樣品或每批次樣品至少執行 1 次空白樣品分析，空白分析值應小於方法偵測極限之 2 倍。
（四）重複樣品分析：每 10 個樣品或每批次樣品至少執行 1 次重覆分析，其差異百分比應在其 10% 以內。
（五）查核樣品分析：每 10 個或每批次之樣品至少執行1次查核樣品分析，並求其回收率。回收率應在 85 至 115% 範圍內。
（六）添加樣品分析：每 10 個樣品或每批次樣品至少執行 1 次添加標準品分析，其回收率應在 85 至 115% 範圍內。
十、精密度與準確度
回收率與相對標準偏差：單一實驗室在特定基質之研究結果，見表一。
十一、參考資料
（一）American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd ed., Method 4500-CN - A, B, C, D & N, pp. 4 - 37 ~ 4 – 43 & 4 – 55 ~ 4 – 56 , APHA, Washington, DC, USA, 2012.
（二）行政院環境保護署，水中氰化物檢測方法－分光光度計法NIEA W410.53A，中華民國102年。
（三）行政院環境保護署，水中總氰化物檢測方法－分立式分析系統比色法NIEA W462. 50B，中華民國105年。
註1：吸收液中氯胺-T 之檢測方法詳述如下：取一滴吸收液，置於碘化鉀-澱粉試紙上，若試紙顏色不變時，即表示吸收液中氯胺-T 不足，應再添加氯胺-T。
註2：水樣中醛類之檢測方法詳述如下：取水樣（若水樣為鹼性時，取10mL水樣添加硫酸溶液（1 + 1）調整其 pH 值，使 pH < 8。）及試劑水各一滴，分別置於背景為白色之玻璃板上，各添加一滴 MBTH 指示劑及氯化鐵氧化劑溶液，靜置十分鐘後，試劑水部分仍呈黃色，而水樣若含醛類時將由淺黃綠色轉變為帶藍色之較深綠色。
註3：若使用方法 NIEA W462 之小型蒸餾設備進行，所添加之相關試劑，須酌量減為方法 NIEA W410 加藥量之1/10，蒸餾樣品取用樣量為50 mL 或適當體積（設為V1）稀釋至 50 mL，另取 50 mL（設為V2） 之 0.25 M氫氧化鈉溶液為吸收液，置於曝氣吸收瓶中。
註4：氯化氰為毒性氣體，應避免吸入人體。
註5：有些和氰化物之複合物的結合力很強，若蒸餾一小時仍未獲得理想之回收率時，可使用新的氫氧化鈉吸收液，再次蒸餾一小時，以提高回收率。
註6：廢液分類處理原則 － 本檢驗廢液依一般無機廢液處理。
註7：本文引用之公告方法名稱及編碼，以環保署最新公告者為準。

表一　單一實驗室對特定基質水樣之檢測結果
樣品種類	樣品/空白	已知添加濃度 / mg CN-/L	回收率 / %
廢水處理廠 / 進水口水樣	參考樣品＊	－	94
	空白＋	0.050 / 0.10	96 / 96
	取樣點A‡	0.0 / 0.010 / 0.020	－ / 104 / 104
	取樣點B‡	0.0 / 0.010 / 0.020	－ / 101 / 106
	取樣點C‡	0.0 / 0.10 / 0.20	－ / 103 / 108
廢水處理廠 / 出水口水樣	參考樣品＊	－	95
	空白＋	0.050 / 0.10	88 / 95
	取樣點A‡	0.0 / 0.010 / 0.020	－ / 112 / 106
	取樣點B‡	0.0 / 0.10 / 0.20	－ / 110 / 105
	取樣點C‡	0.0 / 0.010 / 0.020	－ / 101 / 106
垃圾掩埋場 / 滲漏水	參考樣品＊	－	98
	空白＋	0.050 / 0.10	96 / 98
垃圾掩埋場 / 滲漏水	取樣點A‡	0.0 / 0.050 / 0.10	－ / 114 / 106
	取樣點B‡	0.0 / 0.050 / 0.10	－ / 104 / 104
	取樣點C‡	0.0 / 0.050 / 0.10	－ / 103 / 107

＊.美國環保署品管樣品，0.498 mg CN-/L，稀釋5倍。
＋.重複樣品。
‡ .樣品稀釋5倍，未添加已知濃度者測定4次，添加已知濃度者測定2次。重複樣品間相對差異值為< 0.5%。

圖一　水中氰化物之 FIA 系統組裝架構