水中氨氮檢測方法—氨選擇性電極法
中華民國109年9月2日環署授檢字第1091004600號公告
自中華民國109年12月15日生效
NIEA W446.53C
一、方法概要
    氨選擇性電極 (Ammonia-selective electrode)使用疏水性氣體通透膜分隔樣品溶液與電極內部氯化銨(NH4Cl)溶液，調整樣品溶液 pH 值使其大於 11，此時溶解性氨，包含氨(NH3(aq))及銨離子(NH4+)，會轉變成氨(NH3(aq))，所產生之氨經由氨選擇性通透膜擴散進入電極內部溶液改變其pH 值，再利用 pH 電極及選擇性氯離子參考電極來測定電位差，以測得樣品溶液之氨氮濃度。
二、適用範圍
     本方法適用於飲用水、飲用水水源、地面水體、地下水、放流水及廢（污）水中氨氮之檢測。適用測定之濃度範圍為0.03 mg NH3-N/L 至1400 mg NH3-N/L 。
三、干擾
（一）有胺類存在時會形成正干擾，尤其在酸性下干擾程度會更大。
（二）汞離子及銀離子會與氨氮生成錯合物，形成干擾，可加入 NaOH / EDTA 混合溶液去除干擾。
（三）高濃度之溶解離子會影響測值，但顏色（色度）及濁度不會造 成干擾。
四、設備與材料
（一）電位計：使用 pH 計或特定離子計 (Specific ion meter)，惟需附有電位量測裝置（在 -700 mV 至 700 mV量測範圍，解析度至少 0.1 mV）。
（二）氨選擇性電極。
（三）電磁攪拌器：磁石需為熱絕緣且外裹鐵氟龍。
（四）分析天平：可精稱至 0.1 mg。
（五）pH 計。
五、試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則須至少為試藥級。
（一）試劑水：電阻率 ≧ 16 MΩ-cm之試劑水。
（二）NaOH / EDTA 溶液，10 M：將 400 g NaOH 溶解於 800 mL 試劑水中，再加 45.2 g Na4EDTA·4H2O 攪拌溶解，冷卻後定容至 1000 mL。
（三）去氯試劑：溶解 3.5 g 硫代硫酸鈉 (Na2S2O3·5H2O) 於試劑水中，再定容至 1000 mL，須每週配製。
（四）	氫氧化鈉溶液，10 M：將 40 g NaOH 溶解於 80 mL 試劑水中，攪拌溶解後定容至 100 mL。
（五）氨氮儲備溶液，1000 mg NH3-N/L ：將 3.819 g 無水氯化銨（Anhydrous NH4Cl，預先於105℃ 乾燥 2 小時）溶解於試劑水中後定容至 1000 mL 。
（六）濃硫酸。
六、採樣與保存
（一）採樣：使用清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶。在取樣前採樣瓶可用擬採集之樣品洗滌 2 次至 3 次。如果樣品中含有餘氯，則採樣時應立即添加去氯試劑處理（註1）。
（二）保存：樣品之運送及保存須在 4℃ ± 2℃ 冷藏，並於 24 小時內檢測。若樣品為含有機性及含氮性物質高的樣品或需保存較長時間之樣品，採樣後應加入濃硫酸調整 pH 值至 2 以下，在此條件下樣品可保存7天。
七、步驟
（一）蒸餾：樣品為廢污水或有干擾物之樣品（添加樣品分析回收率小於 85% 或大於 115% 時），應執行蒸餾步驟。蒸餾步驟請依「水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (NIEA W448)」七、步驟（一）執行。

（二）檢量線製備
1.取氨氮儲備溶液，以試劑水配製成NH3-N 濃度分別為 0.1 mg/L、1 mg/L、10 mg/L、100 mg/L、1000 mg/L 的氨氮標準溶液或配製成其它5種適當濃度範圍。
2.取上述各標準溶液 100 mL置於 150 mL 燒杯中，將電極置入最低濃度標準溶液中，並以電磁攪拌器攪拌。在檢量線製備及樣品檢測過程，須限制攪拌速度，以減少氨由溶液中逸出，應維持相同攪拌速度及室溫之水溫狀況。
3.加入1 mL 或足夠量 10 M NaOH 溶液使 pH 值大於 11，記錄 NaOH 溶液加入量以利結果計算。如果樣品中含有汞、銀等離子，則改加入 10 M NaOH / EDTA 溶液。
4.保持電極於溶液中，直至得到穩定之電位讀值 (mV)，由低濃度至高濃度依上述步驟重複測試各標準溶液。惟當待測物濃度低於 1 mg NH3-N/L 時，則至少需停留 2 分鐘至 3 分鐘，至讀數穩定時再讀取電位 (mV)。
5.每次測定後均需以試劑水淋洗電極並輕拭使乾。
6.將各氨氮標準溶液所測得的電位值，與氨氮濃度之對數值製備檢量線。若電位計功能正常，則當氨氮濃度每改變 10 倍時，電位應改變約 59 mV。
7.檢量線確認：完成檢量線製作後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準品確認。
（三）樣品分析
取七、步驟（一）經蒸餾前處理並已定量的餾出液或未蒸餾之原樣品 100 mL（若樣品中氨氮濃度超過檢量線，則須先適當稀釋），放置於 150 mL燒杯中，再依七、步驟（二）2至5 測定電位值，並記錄 10 M NaOH 溶液之加入量。

八、結果處理
## 由樣品溶液測得之電位值，代入檢量線可求得樣品溶液中氨氮濃度，再依下式計算樣品中氨氮濃度。
A＝A’ × F ×
A：樣品中氨氮濃度 (mg NH3-N/L)
A’：由檢量線求得樣品溶液中氨氮濃度 (mg NH3-N/L)
F：稀釋倍數
C：10 M NaOH 溶液加入檢量線標準溶液之體積 (mL)
D：10 M NaOH 溶液加入樣品之體積 (mL)
九、品質管制
（一）	檢量線：線性相關係數應大於或等於 0.995，檢量線確認相對誤差值應在 ±15% 以內。
（二）	檢量線查核：每批次或每 10 個樣品分析結束時，執行 1 次檢量線查核，以檢量線中點濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 ± 15 %以內。
（三）空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個空白樣品分析，空白分析值須低於待測物法規管制標準值的 5 %。
（四）	查核樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個查核樣品分析，回收率應在 85% 至 115% 範圍內。
（五）重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個重複樣品分析，相對差異百分比應在 15% 以內。
（六）	添加樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個添加樣品分析，回收率應在 85% 至 115% 範圍內。

十、精密度與準確度
（一）單一實驗室分析氨氮之地面水樣品，其標準偏差和回收率結果如表一、表二所示。
（二）以氨選擇性電極檢測蒸餾水和放流水樣品，在 12 個實驗室間的研究結果詳如表三。
十一、參考資料
American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., Method 4500-NH3 D, pp.4-117~4-118, APHA, Washington D.C., USA, 2017.

註1：在 500 mL 樣品中，使用 1 mL 去氯試劑，可去除 1 mg /L 餘氯。
註2：廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般無機廢液處理。

   表一 地面水分析之標準偏差結果
樣品基質	樣品檢測濃度 / (mg NH3-N/L)	標準偏差 / (mg NH3-N/L)
地面水	1.00	±0.038
地面水	0.77	±0.017
地面水	0.19	±0.007
地面水	0.13	±0.003

資料來源：十一、參考資料。

表二 地面水分析之回收率結果
樣品基質	樣品檢測濃度 / (mg NH3-N/L)	回收率 / (%)
地面水	0.10	96
地面水	0.13	91

資料來源：十一、參考資料。

   表三 氨選擇性電極之精密度與偏差
濃度 / mg/L	基質	平均回收率 / (mean recovery %)	精密度
			12個實驗室間 / % RSD	個別測試者間 / % RSD
0.04	蒸餾水	200	125	25
	放流水	100	75	0
0.10	蒸餾水	180	50	10
	放流水	470	610	10
0.8	蒸餾水	105	14	5
	放流水	105	38	7.5
20	蒸餾水	95	10	5
	放流水	95	15	10
100	蒸餾水	98	5	2
	放流水	97	－	－
750	蒸餾水	97	10.4	1.6
	放流水	99	14.1	1.3

Source：American Society for Testing and Materials . Method 1426 - 79. American Soc . Testing ＆ Materials,Philadelphia , Pa .