水中葉綠素a檢測方法－乙醇萃取法
中華民國91年4月17日 環署檢字第0910024279號公告
自中華民國91年7月17日起實施
NIEA E508.00B
一、方法概要
水樣經過濾於玻璃纖維濾片後，以乙醇萃取其中之葉綠素 a，再以分光光度儀測得萃取液在酸化前和酸化後之吸光值，最後依吸光值計算水樣中葉綠素 a 含量。
二、適用範圍
本方法適用於池塘、河川、湖泊、水庫及海域等水中所含葉綠素 a 之檢測。
三、干擾
（一）葉綠素 a 之分解產物，如脫鎂葉綠素（Phaeophytins）及脫鎂葉綠甲酯一酸（Phaeophorbide a），因其吸收波長與葉綠素 a相近﹐會產生干擾﹐可利用加酸後扣除吸光值予以校正之。
（二）浮游植物內之其他色素，如葉綠素 b、c 含量高時會產生干擾。
（三）樣品具濁度時會產生干擾。
四、設備及材料
（一）恆溫箱或水浴槽（可維持在 60 ± 1 ℃）。
（二）離心機：轉速可達 3000 g 以上。
（三）離心管：10 mL，具螺紋蓋為佳。
（四）分光光度儀：解析度 0.001。
（五）過濾裝置。
（六）真空抽氣裝置，壓差不得超過 0.2 kg / cm2（＝ 20 k Pa）。
（七）玻璃纖維濾片：Whatman GF / F，GF / C 或同級品，直徑為 47 mm 或其他尺寸，平均孔徑（nominal pore size）0.7 μm 。
（八）定量瓶：100 mL。
（九）微量吸管。
（十）測光管：光徑長 1.0 、5.0 或 10.0 cm。
（十一）採樣瓶：500 mL 或 1000 mL 塑膠瓶。
（十二）鑷子。
（十三）酸鹼度計。
（十四）冰箱：可維持在 4 ℃。
（十五）冰桶：可維持在 0 - 4 ℃。
（十六）冷凍櫃 ：可維持在 – 20 ℃ 或 – 70 ℃。
五、試劑
（一）試劑水。
（二）乙醇，90 ％（v / v），分析級。
（三）1 M HCl：量取 82.9 mL HCl （37 ％，比重 1.19），添加於 1 L 試劑水中。
六、採樣及保存
（一）視水中浮游植物密度而定，採取代表性水樣約 500 至 2000 mL，並記錄採樣體積、酸鹼度值、採樣時間、地點及天氣等。
（二）採樣後將水樣混合均勻，量取適量水樣（視水樣而調整），立即進行過濾濃縮，水樣濾至接近抽乾時，關閉真空抽氣部分，以避免過度抽乾。濾片呈綠色或褐色者為佳。將過濾後之濾片，暗冷藏於冰桶（0 – 4 ℃）中。無法立即過濾濃縮時，暫將水樣貯存於冰桶或冰箱（4 ℃）中，但是 24 小時內須完成過濾程序。
（三）過濾後之濾片應儘速完成葉綠素a之萃取和測定。無法立即萃取和測定時， 可將濾片置於 - 20 ℃ 暗冷藏，最長可保存 14 天；若置於 - 70 ℃ 暗冷藏，最長可保存三個月。
七、步驟
（一）葉綠素 a 之萃取和測定
1.取 10 mL 乙醇，加入內含前項濾片之離心管中，置於 60 ℃ 恆溫箱或水浴槽中，在黑暗下萃取 30 分鐘，萃取期間須每 10 分鐘搖混一次，使萃取完全。
2.取出離心管，用冷水迅速冷卻至室溫後，置入離心機中，以 3000 – 5000 g 離心 10 – 15 分鐘。
3.小心取出離心管，避免震動，用微量吸管自上清液取 3 mL 移置於 1 cm 光徑之測光管中（如用 5 cm 光徑之測光管則約取8 mL），用分光光度儀測其在波長 665 及 750 nm 之吸光值，分別為 E665a 和 E750a。
4.添加 0.03 mL 1 M HCl 溶液於 1 cm 光徑之測光管中（如用 5 cm 光徑之測光管則加 0.08 mL），搖混 1 分鐘後靜置，5 – 30 分鐘內重新測量其在 665 及 750 nm 之吸光值，此分別為 E665b 和 E750b。
（二）空白分析值
每一批樣品須以一片不含葉綠素 a 之玻璃纖維濾片，依步驟七、（一）與樣品同時做空白分析，並在波長 665 及 750 nm 測定其吸光值；樣品在波長 665 及 750 nm 之吸光值均須分別扣除此空白分析值才是實際之吸光值。
八、結果處理
（一）濁度校正：
樣品在 665 nm 之吸光值扣除在 750 nm 之吸光值即為校正後的吸光值：
校正後的吸光值 C665a ＝ E665a - E750a
校正後的吸光值 C665b ＝ E665b - E750b
（二）水樣之葉綠素 a 濃度：
經濁度校正後，用下列公式計算水樣之葉綠素 a 濃度（Ca，μg / L）。
使用 1 cm 光徑之測光管時：
　　Ca＝29.62 （C665a – C665b ）× Ve / Vs

使用 5 cm 光徑之測光管時：
　　Ca ＝29.62 （C665a - C665b ） × Ve / 5 Vs

使用 10 cm 光徑之測光管時：
　　Ca ＝29.62 （C665a - C665b ） × Ve / 10 Vs

式中 Ve 為所用乙醇體樍（mL）﹐Vs 為水樣體積（L）
九、品質管制
（一）萃取液在波長 665 nm 之吸光值應介於 0.01 - 0.8 之間，否則須調整水樣過濾體積或改用較長光徑之測光管。
（二）若水樣呈酸性，則必須立刻過濾，以避免葉綠素 a 在酸性條件下分解。
（三）萃取和測定過程必須在弱光下進行﹐並使用不透明容器以避免葉綠素 a 分解。
十、精密度及準確度
略。
十一、參考資料
（一）水中葉綠素 a 檢測方法-丙酮萃取法，NIEA E507.01B﹐行政院環境保護署公報，中華民國八十五年十月二十三日。
（二）ISO 1992. Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric determination of the chlorophyll - a concentration. ISO 10260:1920 （E）.
（三）APHA, AWWA, and WPCF. 1992. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 18th ed., American Public Health Association, Washington D.C.