水中鹼度檢測方法－滴定法
中華民國92年11月24日環署檢字第0920085112號公告
自公告日起實施
NIEA W449.00B
一、方法概要
水之鹼度是其對酸緩衝能力（Buffer capacity）的一種度量。將水樣以校正過之適當 pH 計或自動操作之滴定裝置，並使用特定之pH 顏色指示劑，在室溫下以標準酸滴定樣品到某特定的 pH 終點時，所需要標準酸之當量數即為鹼度（註 1）。
二、適用範圍
本方法適用於地面水體（不包括海水）、地下水、放流水及廢（污）水中鹼度之檢驗。
三、干擾
（一）皂類、油性物質、懸浮固體或沈澱物質，會包覆電極，而造成電極反應遲鈍。可延長加入滴定劑之間隔時間，使電極達到平衡或經常清洗電極。
（二）如果樣品含有自由餘氯，則加入 0.05 mL（約 1 滴）0.1 M 硫代硫酸鈉溶液，或以紫外光線照射破壞之。
四、設備及材料。
電位滴定計（Potentiometric titrator）：使用玻璃電極可讀至 0.05 pH 單位之 pH 計或其它電子式自動 pH 滴定裝置。依原廠或供應商所提供的指引，執行校正及量測。特別注意溫度補償及電極之維護。如果未附溫度自動補償者，則滴定溫度須控制在 25 ± 5 ℃ 。
（二）滴定用容器：大小及型式應依據所使用電極及樣品量之大小，保持樣品以上的空間愈小愈好，但其空間須允許滴定操作及電極感測部分可全部浸入。對於傳統的電極，可使用不具倒嘴之 200 mL 高型 Berzelius 燒杯。燒杯需以具三孔之瓶塞栓塞，供插入二支電極及滴管用。如為使用小型組合式的玻璃電極，則需使用 125 mL 或 250 mL 附二孔瓶塞之三角錐瓶。
（三）電磁攪拌器。
（四）移液管或經定期校正之自動移液管。
（五）定量瓶。
（六）滴定管： 50、25、10 mL 或使用自動滴定裝置。
（七）聚乙烯瓶：1 L。
（八）分析天平：可精秤至 0.1 mg。
五、試劑
（一）試劑水：不含二氧化碳的去離子蒸餾水（經煮沸 15 分鐘且已冷卻至室溫），其最終之 pH 值應 ≥ 6.0 且其導電度應在 2 µmhos /cm 以下。用以製備空白樣品、儲備或標準溶液、標定及所有稀釋之用水。
（二）碳酸鈉溶液（Na2CO3），約 0.05 N：乾燥 3 至 5 g 一級標準品碳酸鈉（於 250 ℃ 4 小時；再於乾燥器中冷卻）。取上述無水碳酸鈉 2.5 ± 0.2 g（精確至 mg），置入 1 L 量瓶，以試劑水加至標線，溶解並混合。保存期限不可超過一星期。
（三）標準硫酸或鹽酸溶液，0.1 N：稀釋 2.8 mL 濃硫酸 或 8.3 mL 濃鹽酸至 1 L。
標準酸標定方法：
取 40.00 mL 碳酸鈉溶液，置於燒杯內，加約 60 mL 試劑水，再以電位滴定計滴定至 pH 值為 5。取出電極，清洗電極，並收集清洗液於同一燒杯內，覆蓋錶玻璃緩緩的煮沸 3 至 5 分鐘，冷卻至室溫，清洗錶玻璃於燒杯內，以配製之標準酸溶液滴定至 pH 轉折點時，即為滴定終點。
計算標準酸之當量濃度：
當量，N ＝ size 12{ { {A times B} over {"53" "." "00" times C} } } {}
A：配製碳酸鈉溶液（0.05 N）時 ，1 L 量瓶中碳酸鈉的重量（g）。
B：使用碳酸鈉溶液之體積（mL）。
C：滴定時使用標準酸溶液之體積（mL）。
爾後計算時使用所測得之當量濃度或將濃度調整至 0.1000 N（1 mL 0.1000 N 溶液 ＝ 5.00 mg CaCO3）。
（四）標準硫酸或鹽酸溶液，0.02 N：以試劑水稀釋 200.0 mL 0.1000 N 標準酸溶液至 1 L。以 15.0 mL 0.05 N 碳酸鈉溶液，用電位滴定計來標定。標定步驟遵循前述（三）的步驟；1 mL ＝ 1.00 mg CaCO3。
（五）第一階段 pH 8.3 指示劑溶液
1. 酚酞溶液：溶解 0.5 g 酚酞（Phenolphthalein）於 50 mL 95 % 乙醇或異丙醇，加入 50 mL 試劑水。
2. 間甲酚紫指示劑溶液（Metacresol purple indicator solution）：溶解 100 mg 間甲酚紫於 100 mL 試劑水中。
（六）第二階段 pH 4.5 指示劑溶液
1、溴甲苯酚綠指示劑溶液（Bromcresol green indicator solution）：溶解 100 mg 溴甲酚綠鈉鹽（Bromcresol green sodium salt），於 100 mL 試劑水中。
2、溴甲酚綠 ─ 甲基紅混合指示劑（Mixed bromcresol green-methyl red indicator solution ）：可使用水溶液或酒精溶液。
溶解 100 mg 溴甲酚綠鈉鹽（Bromcresol green sodium salt）及 20 mg 甲基紅鈉鹽（Methyl red sodium salt）於 100 mL 試劑水或 95 ﹪乙醇或異丙醇。
（七）硫代硫酸鈉（Na2S2O3 · 5H2O）溶液，0.1 N ：溶解 25 g 硫代硫酸鈉，再以試劑水稀釋至 1000 mL。
（八）鹼度查核標準溶液：稱取不同於五、（二）來源之試藥級無水碳酸鈉 0.106 g，置入 1 L 量瓶，以試劑水加至標線，溶解並混合，1 mL ＝ 0.10 mg CaCO3。亦可依比例自行配製其他適當濃度標準溶液，或使用具保存期限及濃度證明文件之市售標準溶液。
六、採樣及保存
樣品採集於 PE 或硼矽玻璃瓶，水樣應完全裝滿瓶子，然後鎖緊瓶蓋，宜貯存於約 4 ℃ 之低溫。當曝露於空氣中樣品可能會產生微生物作用，失去或得到 CO2 或其他氣體，故樣品之分析應儘可能在一日內完成，絕不可超過 48 小時。若有生物性作用影響的疑慮時，應在 6 小時內分析。同時應避免樣品攪動、搖動及在空氣中曝露過長。
七、步驟
樣品鹼度測定
1.準備樣品及 pH 計或電位滴定計等自動滴定裝置，並選擇適當的樣品量及適當的當量濃度標準硫酸或鹽酸溶液（註 2）。
1. 如使用之 pH 計等未附溫度自動補償者，則滴定溫度須予控制，應先將樣品回溫至室溫。
2. 使用一吸管將 50.0（100.0 或其他適量）mL 的樣品吸取至三角錐瓶（吸管尖端靠近瓶底再排出樣品）。因樣品中鹼度的範圍可能很大，一般可先做預試驗滴定，以決定適當的樣品量大小（註 3）及適當的標準酸（硫酸或鹽酸）當量濃度（0.02 N 或 0.1 N）滴定液。
2.測量樣品 pH 值
1. 以試劑水清洗 pH 計的電極及滴定用容器，丟棄清洗液。
2. 以試劑水潤洗電極，再以柔軟面紙輕輕拭乾後置入水樣中，每次更換水樣均應先將電極淋洗乾淨並拭乾。
3. 加數滴第一階段 pH 8.3 指示劑溶液。
4. 加入適當當量的標準酸（硫酸或鹽酸）溶液，以 0.5 mL 或更少的增加量，使 pH 改變量在小於 0.2 pH 單位的增加量。在每一添加後，以磁性攪拌器緩和攪拌完全混合，避免濺起，滴定至預先選擇之 pH 固定讀值（pH 值為 8.3），使顏色由此粉紅色變為無色，並呈持久性無色之特性當量終點（見表二）。
5. 記錄 pH 值 8.3 時之標準酸滴定量，A1（mL）。
6. 加數滴第二階段 pH 4.5 指示劑溶液。
7. 再繼續加入標準酸滴定溶液及測量 pH 值，直至 pH 4.5 以下，顏色明顯變化之特定終點，紀錄 pH 值 4.5 之標準酸滴定量，A2（mL）。
低鹼度樣品的電位滴定計滴定
鹼度低於 20 mg/L 樣品，最好以電位計法測定（可避免在終點時由 CO2 所造成的假終點判斷）。取 100 至 200 mL 樣品於適當容器內，並使用 10 mL 滴定管盛裝 0.02 N 標準酸小心滴定之。在 pH 值 4.3 至 4.7 範圍內，停止滴定，然後紀錄所用標準酸滴定液的體積 B（mL）及精確的 pH 值。續再小心添加滴定液，使 pH 值確實減少 0.3 pH 單位，然後再紀錄標準酸滴定液所滴定之體積量 C（mL）。
八、結果處理
（一）電位滴定至終點 pH
鹼度滴定至 pH 4.5（或 pH 8.3）（mg CaCO3 /L）＝
A2（或 A1）× N × 50,000
        V

或
A × t × 1,000
V
鹼度（mg CaCO3 /L）＝

A：使用標準酸的體積（mL）（A1：達到 pH 8.3 時，所使用標準酸的體積；A2：達到 pH 4.5 時，所使用標準酸的體積）
N：標準酸的當量濃度
t：標準酸滴定濃度（mg CaCO3 /L）
V：樣品體積（mL）
（二）低鹼度樣品的電位滴定計滴定
（2B－C）× N × 50,000
V
總鹼度（mg CaCO3 /L）＝

B：第一次記錄 pH 之滴定液體積（mL）
C：使達到比第一次記錄 pH 值時，再降低 pH 0.3 單位之所有滴定液體積（mL）
N：標準酸的當量濃度
V：樣品體積（mL）
九、品質管制
（一）在檢測每個樣品時，電極應以試劑水完全洗淨。
（二）空白分析：每批次或每十個樣品至少應執行一個空白樣品分析。
（三）查核樣品分析：每批次或每十個樣品至少應執行一個查核樣品分析，並求其回收率。
十、精密度及準確度
單一實驗室針對鹼度參考樣品之精密度與準確度檢測結果，見表一。
十一、參考資料
American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,20th ed., Method 2320 B , pp. 2 – 26 ～ 2 – 29 , APHA, Washington, D.C.,USA, 1998.
註 1、滴定終點所選擇的 pH 值有二，即 pH 值 8.3 及 4.5。
在滴定的第一階段以酚酞（Phenolphthalein）或間甲酚紫（Metacresol purple）為指示劑，選擇 pH 值 8.3 為終點，此時碳酸根（CO32－）轉為碳酸氫根（HCO3－）的當量點，習慣稱為酚酞鹼度（Phenolphthalein alkalinity ）或 p 鹼度。
而第二階段滴定以溴甲酚綠指示劑（Bromcresol green indicator）或溴甲酚綠 ─ 甲基紅混合指示劑（Mixed bromcresol green - methyl red），滴定至 pH 值 4.5 終點，此時碳酸氫根（HCO3－）轉變為碳酸（H2CO3）的當量點，此時以相當於鹼度濃度為一升含有碳酸鈣（CaCO3）毫克數，計算出之鹼度稱為總鹼度（Total alkalinity ）或 T 鹼度。
註 2、在廢水中鹼度範圍很大，故樣品取量的大小及使用的滴定酸當量濃度常無法固定。建議先做預備試驗滴定，以決定適當樣品量大小及標準酸滴定液的當量。
a、當使用樣品有效體積小至允許陡峭的終點，由使用一有效大量體積滴定液( 20 mL 或更多滴定量，使用 50 mL 的滴定管)可以得相對的精確體積量。
b、對於樣品的鹼度值小於 1000 mg CaCO3 / L，選擇一體積小於 50 mg CaCO3當量鹼度及 0.02 N 標準硫酸或鹽酸滴定液。
c、對於鹼度大於約1000 mg CaCO3 /L，使用一份含有鹼度當量小於 250 mg CaCO3 及 0.1 N 標準硫酸或鹽酸滴定液。
註 3、不可使用過濾、稀釋、濃縮或其它方式而改變樣品，以避免干擾。
註 4、廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般無機廢液處理。
       表一 單一實驗室針對鹼度參考樣品之檢測結果
配 製 值 / （mg/L）	測值平均值 / （mg/L）	精 密 度 / （RSD）﹪	準 確 度 / （X）﹪	分析次數 / （n）
15.2	14.9	9.43	97.6 ± 9.2	7
33.0	33.6	0.45	101.9 ± 0.5	3
48.5	49.6	3.14	102.4 ± 3.2	12
60.2	61.4	2.71	102.5 ± 2.8	9
91.8	92.9	3.17	101.2 ± 3.2	6

        表二 指示劑顏色變化參考表
指 示 劑	PH 變化範圍	顏 色 變 化
酚 酞	8.2 － 9.8	無  粉紅
間 甲 酚 紫	7.6 － 9.2	黄  紫
溴 甲 酚 綠	3.8 － 5.4	黄  藍
溴甲酚綠 ─ 甲基紅	5.1	紅  藍