一般廢棄物（垃圾）水分測定方法－間接測定法
中華民國98年5月11日環署檢字第0980040837B號公告
自中華民國98年8月15日起實施
NIEA R213.21C
一、方法概要
將適量之樣品置於 105±5℃烘箱內，經一定時間後取出後稱重，測定其損失重量，此即為樣品之水分。
## 二、適用範圍
本方法適用於混合之垃圾組成中總水分之測定，及經粉碎後之垃圾之水分測定。含揮發性物質之樣品，在105±5℃烘乾時會發生化學變化而造成其重量增減者不適用。
三、干擾
(一) 樣品冷藏保存，若水分損失時造成負偏差。
(二) 樣品中含有揮發性物質時，會造成正偏差。
(三) 樣品若含有油脂物質，在乾燥時可能因氧化而增加重量造成負偏差。
四、設備及材料
（一）上皿天平：可精稱至0.1 g。
（二）分析天平：可精稱至0.001 g。
（三）乾燥器（或乾燥箱，附濕度顯示計）：至少有可置入10 kg樣品之空間。
（四）烘箱：循環送風式烘箱，附排氣設備且可設定 105±5℃者。
（五）高強度剪刀。
（六）粉碎機（可將樣品粉碎至1 mm以下）。
（七）瓷製坩鍋。
（八）耐熱塑膠袋：可耐高溫約達150℃。
五、試劑
無。
六、採樣及保存
（一）參照環保署公告之NIEA R124「一般廢棄物（垃圾）採樣方法」撰擬採樣計畫，並據以執行。
（二）採集後儘快進行測定，不得長時間冷藏保存。
七、步驟
（一）垃圾組成總水分測定
1.依「一般廢棄物（垃圾）採樣方法」採集樣品（混合垃圾樣品10 kg）稱其重量得W1。
2.將垃圾置於耐熱塑膠袋後，移入105±5℃烘箱內，烘乾1至2天以上，取出移入乾燥器，冷卻至室溫，精稱其重量得W2。（註）
3.重複以上步驟，直至樣品於2小時前後之重量變化小於0.5 %為止。
4.如須檢測各分類垃圾組成之總水分，混合垃圾應先予分類，再依七（一）1.至3.步驟烘乾稱重。
（二）經粉碎後之垃圾之水分測定
1.測試前將坩鍋洗淨後，置於烘箱中以105±5℃烘乾2小時，然後移至乾燥器冷卻備用，於使用前稱重。
2.稱取適量之粉碎廢棄物樣品（粒徑1 mm以下，精稱至0.001 g）約5至10 g（W1），置於上述已稱重之坩鍋中，於105±5℃之烘箱中至少2小時，取出移入乾燥器，冷卻至室溫，精稱其重量得W2。（註）
3.重複以上步驟，直至前後兩次重量差小於0.005 g為止。
八、結果處理
總水分或水分(%) = ( W1 － W2 )／W1 ×100(%)
W1：置入烘箱前之樣品重。
W2：經105±5℃烘乾後之樣品重。
## 九、品質管制
（一）垃圾組成總水分測定無須進行重複分析。
（二）經粉碎後之垃圾之水分測定的品質管制，依據下列方式管制：
1.重複樣品分析：每一樣品必須執行重複分析，若兩次分析的差異值在 10 % 以下，取其平均；若在 10 % 以上，則需再進行第三次測定。
2.若第三次測定值與前二次平均值的差異值大於5 %時，則必須捨去前三次的檢測數據，將樣品再次混合均勻後，重新進行分析。
3.若第三次測定值與前二次平均值的差異值小於5 %時，則取三次分析數據平均值作為該樣品之檢測結果。
## 十、精密度與準確度
## 略。
## 十一、參考資料
（一）日本厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課，燒卻施設各種試驗方法，昭和58年（1983）。
（二）日本工業分析標準方法，JIS M8811，1994。
註、乾燥過程中須注意加熱過程是否會有閃火危險；烘箱排氣應引導至煙櫥或適當裝置中，以免乾燥過程產生有害氣體危害健康。